## Část 9_Pac. monitor. systémy
Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje do Pavilonu Péče o rodinu
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / smlouvy - Specifikace předmětu plnění
Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky |  |  |  |  | Celková cena v Kč bez DPH
9 | Pacientské monitorovací systémy |  |  |  |  | 0
předmět plnění | [5 empty] | cena v Kč bez DPH
A. Monitor fyziologických funkcí (urologická ambulance) | [5 empty] | 0
B. Lůžkové monitory fyziologických funkcí s centrálním monitorem (DEO JIP, vyšetřovna a izolační pokoje) | [5 empty] | 0
C. Lůžkové monitory fyziologických funkcí s centrálním monitorem (dětské oddělení) | [5 empty] | 0
D. Lůžkové monitory fyziologických funkcí s centrálním monitorem (novorozenecké oddělení) | [5 empty] | 0
E. Lůžkové monitory fyziologických funkcí s centrálním monitorem (porodní sál) | [5 empty] | 0
F. Lůžkové monitory fyziologických funkcí s centrálním monitorem (šestinedělí a gynekologické oddělení) | [5 empty] | 0
G. Lůžkové monitory fyziologických funkcí s centrálním monitorem (neurologické oddělení) | [5 empty] | 0
F. Centrální databáze | [5 empty] | 0
Pokyny pro dodavatele: Dodavatel pravdivě vyplní všechna prázdná pole ve sloupcích E, F a G. Ve sloupci E dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Ve sloupci F dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje. Ve sloupci G dodavatel uvede jednotkovou cenu dané položky plnění. Přitom platí, že níže uvedené technické podmínky jsou minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena. Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.
A. Monitor fyziologických funkcí (urologická ambulance) | [5 empty] | 0
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena za 1 ks v Kč bez DPH | počet ks | cena v Kč bez DPH
Základní multiparametrový monitor/modul s obrazovkou a transportní funkcí zajišťující měření fyziologických funkcí. Monitor/modul umožňuje především přehledné zobrazení a dokumentaci fyziologických funkcí sledovaného pacienta na lůžku, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle následujících minimálních technických požadavků: |  |  | X |  | 1 | 0
Malý a lehký monitor/modul s obrazovkou a sloužící jako transportní monitor, připojitelný k lůžkovému monitoru jako měřící modul |  |  | X
Antimikrobiální odolný displej, multi-dotyková obrazovka, rotace vertikální i horizontální zobrazení – 3 pozice |  |  | X
Min. 6" barevný displej zobrazující min. 3 křivky
Zobrazení 12 svodového EKG (z 5 nebo 6 elektrod) |  |  | X
Měřené parametry minimálně: EKG/Resp., SpO2 (Fast nebo Masimo), NIBP, TT, 2x IP
Min. 3 úrovně alarmu barevně odlišené
Součástí každého modulu je integrované madlo pro transport, držák pro umístění na lůžkovou rampu a držák na lůžko |  |  | X
Možnost rozšíření na současné zobrazení 5 křivek na hlavní obrazovce |  |  | X
ST mapování (změny ST v průběhu času ve dvou víceosých diagramech), STE Map přidává limity STE (ST Elevation) |  |  | X
Zkrácené horizontální (histogramické s vektorem) trendy na hlavní obrazovce (ne v trendech) pro sledování střednědobého vývoje pacienta v kritických případech |  |  | X
Možnost konektivity WLAN |  |  | X
Možnost připojení rozšiřujícího modulu pro měření CO2, C.O. a CCO (monitorace bez připojení k modulárnímu monitoru) |  |  | X
Modul musí být po připojení monitoru stále přístupný pro ovládání a plné zobrazení |  |  | X
Dokovací stanice pro připojení k Centrální stanici a napájení |  |  | X
Hmotnost max. do 1,5 kg (včetně baterie a madla), ochrana proti prachu a vlhkosti
Součástí je výměnný, snadno uživatelsky vyjímatelný akumulátor (bez použití nástrojů) |  |  | X
Minimální doba provozu na akumulátor 5 hodin, možnost zobrazení kapacity akumulátoru
Ovládání monitoru v českém jazyce |  |  | X
Spotřební materiál Součástí dodávky je spotřební materiál v provedení a v kvalitě předepsané výrobcem monitorů, a to min. v rozsahu: | [5 empty] | 0
EKG – 3svodový kabel |  |  | X |  | 1 | 0
jednorázové gelové elektrody standardní (1 balení = min. 300 ks) |  |  | X |  | 1 | 0
SpO2 prstové čidlo |  |  | X |  | 1 | 0
NIBP hadice |  |  | X |  | 1 | 0
NIBP manžeta pro dospělé |  |  | X |  | 1 | 0
NIBP manžeta pro velké pacienty |  |  | X |  | 1 | 0
NIBP manžeta pro malé pacienty |  |  | X |  | 1 | 0
Povrchové teplotní čidlo |  |  | X |  | 1 | 0
B. Lůžkové monitory fyziologických funkcí s centrálním monitorem (DEO JIP, vyšetřovna a izolační pokoje) | [5 empty] | 0
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena za 1 ks v Kč bez DPH | počet ks | cena v Kč bez DPH
Lůžkový modulární monitor fyziologických funkcí skládající se ze základní monitorovací jednotky a boxu pro rozšiřující moduly spojené s displejem. Monitor umožňuje především přehledné zobrazení a dokumentaci fyziologických funkcí sledovaného pacienta na lůžku, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle následujících minimálních technických požadavků: |  |  | X |  | 3 | 0
Barevný LCD dotykový display s velikostí min. 19“ kapacitní technologie, multidotykové ovládání, ovládání v rukavicích, minimálním rozlišením FullHD (1920x1080), automatické regulace jasu dle okolního osvětlení - širokoúhlé zobrazení
Možnost připojení dalšího externího dotykového 19" dotykového FullHD displeje s nezávislým zobrazením a nezávislým ovládáním. Bezkontaktní identifikace a komunikace prostřednictvím RFID a NFC. Šifrované video, alarmy a ovládání přes LAN. Nastavitelné rozložení obrazovky. Přístup k 10 naposledy používaným obrazovkám. Výběr vstupních zařízení: dotykový displej, trackball, USB klávesnice, myš nebo snímač čárových kódů. Funkce časovače.
Zobrazení až 6 křivek vitálních funkcí s možností rozšíření na 12 křivek
Minimálně 20 konfiguračních profilů monitoru umožňující rychlou změnu nastavení monitoru včetně změny zobrazení v závislosti na aktuální potřebě v průběhu léčby
Integrovaný software pokrývající všechny potřeby intenzívní péče. Intuitivní ovládání – uživatelské rozhraní v českém jazyce |  |  | X
Obousměrná datová komunikace mezi monitory (Bed to bed) a centrální stanicí. Přístup z jednoho lůžkového monitoru na jiný lůžkový monitor v síti včetně sledování monitorovaných křivek a parametrů a automatického zobrazení alarmových stavů |  |  | X
Zobrazování trendů v grafické nebo číselné formě, zkrácené trendy na hlavní obrazovce |  |  | X
Tabulkové a grafické trendy v délce min. 48 hodin
Režim „standby“ - při odpojení pacienta od monitoru, privátní režim (návštěva ...) |  |  | X
Uživatelsky definovatelné skupiny trendů (minimálně 4), přehled alarmů, paměť na události |  |  | X
Měření diagnostického 12 svodového EKG z 10 elektrod |  |  | X
Detailní analýza arytmií, ST analýzy, analýzy QT / QTC |  |  | X
SW v českém jazyce |  |  | X
Modulový box pro současné připojení modulů: min. 4 jednoparametrové a min. 2 víceparametrových modulů
Min. 4x USB konektivita
LAN pro monitorovací síť – instalace sítě je součástí uvedení do provozu |  |  | X
Upevnění na stávající kyvná ramena |  |  | X
ST mapování (změny ST v průběhu času ve dvou víceosých diagramech), STE Map přidává limity STE (ST Elevation) |  |  | X
Zkrácené Horizontální (histogramické s vektorem) trendy na hlavní obrazovce pro sledování střednědobého vývoje pacienta v kritických případech |  |  | X
Monitorování aEEG |  |  | X
Monitorování druhé Spo2 včetně měření SpHb +SpOC+PVI |  |  | X
Měření karboxyhemoglobinu (SpCO®), methemoglobinu (SpMet®), pulsní frekvence (PR) a indexu perfúze (PI) vlastním modulem |  |  | X
Rozšiřující moduly | [5 empty] | 0
Modul EEG s měřením aEEG |  |  | X |  | 1 | 0
Modul – SpO2 – včetně měření SpHb +SpOC+PVI, s možností rozšíření měření o karboxyhemoglobinu (SpCO®), methemoglobinu (SpMet®), pulsní frekvence (PR) a indexu perfúze (PI) - možné nahradit externím zařízením, datově projeným s monitorem a přenosem všech monitorovaných hodnot do lůžkového monitoru |  |  | X |  | 1 | 0
Základní multiparametrový monitor/modul s obrazovkou a transportní funkcí |  |  | X |  | 8 | 0
Malý a lehký monitor/modul s obrazovkou a sloužící jako transportní monitor, připojitelný k lůžkovému monitoru jako měřící modul |  |  | X
Antimikrobiální odolný displej, multi-dotyková obrazovka, rotace vertikální i horizontální zobrazení – 3 pozice |  |  | X
Min. 6" barevný displej zobrazující min. 3 křivky
Zobrazení 12 svodového EKG (z 5 nebo 6 elektrod) |  |  | X
Měřené parametry minimálně: EKG/Resp., Masimo rainbow SET SpO2, NIBP, TT, 2x IP
Min. 3 úrovně alarmu barevně odlišené
Trendy a alarmové události, automatický přenos všech monitorovaných dat. Monitorovaná data se musí dohrát i zpětně po opakovaném připojení k modulárnímu monitoru do monitoru i do centrální stanice
Součástí každého monitoru/modulu je integrované madlo pro transport, držák pro umístění na lůžkovou rampu a držák na lůžko |  |  | X
Možnost rozšíření na současné zobrazení 5 křivek na hlavní obrazovce |  |  | X
ST mapování (změny ST v průběhu času ve dvou víceosých diagramech), STE Map přidává limity STE (ST Elevation) |  |  | X
Zkrácené horizontální (histogramické s vektorem) trendy na hlavní obrazovce (ne v trendech) pro sledování střednědobého vývoje pacienta v kritických případech |  |  | X
Možnost konektivity WLAN |  |  | X
Možnost připojení rozšiřujícího modulu pro měření CO2, C.O. a CCO (monitorace bez připojení k modulárnímu monitoru) |  |  | X
Monitor/modul musí být po připojení k modulárnímu monitoru stále přístupný pro ovládání a plné zobrazení |  |  | X
Hmotnost max. do 1,5 kg (včetně baterie a madla), ochrana proti prachu a vlhkosti
Součástí je výměnný, snadno uživatelsky vyjímatelný akumulátor (bez použití nástrojů) |  |  | X
Minimální doba provozu na akumulátor 5 hodin, možnost zobrazení kapacity akumulátoru
Ovládání monitoru v českém jazyce |  |  | X
Centrální monitor pro sledování fyziologických funkcí pacientů připojených k monitorům z pultu centrální monitorace. Centrální monitor umožňuje přehledné zobrazení a dokumentaci fyziologických funkcí ze všech připojených monitorů, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných parametrů a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle níže uvedených technických požadavků: |  |  | X |  | 1 | 0
Současné připojení minimálně 8 monitorů pacientů – možnost rozšíření až na 32 pacientů, režim současného zobrazení všech monitorů, možnost připojení telemetricky sledovaných pacientů |  |  | X
Dvou-obrazovkové zobrazení min. 2x 24“ (s možností výměny displejů za 27-32“). Ovládání standardní počítačovou klávesnicí a myší
Možnost rozšíření o druhé dvou-obrazovkové nezávislé zobrazení. Ovládání standardní počítačovou klávesnicí a myší |  |  | X
Režim současného zobrazení všech monitorů |  |  | X
V detailním režimu musí zobrazit všechny data vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a musí umět dálkové nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby, atd. …) |  |  | X
V přehledovém režimu musí umět individuální nastavení zobrazení v jednotlivých pacientských sektorech a také automatické minimalizace neaktivního pacientského sektoru (minimálně vypnutý lůžkový monitor, režim standby) |  |  | X
Zobrazení, prohlížení, vyhodnocení a ukládání alarmů, tisk alarmových událostí včetně křivek, tisk trendů (tisk i z připojených monitorů) |  |  | X
Export pacientských dat ve standardním protokolu HL7 |  |  | X
Komplexní analýza arytmií, analýza ST segmentu a monitorování QT/QTc |  |  | X
Zobrazení, prohlížení a tisk alarmových událostí včetně křivek za dobu posledních 168 hodin. Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti |  |  | X
Protokol alarmů a uživatelských reakcí po dobu až 90 dnů zpětně |  |  | X
Zobrazení, prohlížení a tisk grafických a numerických trendů od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu posledních 168 hodin |  |  | X
Zobrazení, prohlížení a tisk minimálně 8 kompletních křivek od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu posledních 168 hodin |  |  | X
Centrální monitor musí být připojen k prostředí nemocničního intranetu a musí připojeným uživatelům (minimálně pro 10 současných uživatelů) umožnit pomocí běžného PC v nemocniční síti zobrazit detailní pohled na křivky a parametry sledovaných pacientů. Současné zobrazení více pacientů na jedné obrazovce |  |  | X
Zobrazení pacientských dat (křivky a číselné hodnoty) na mobilním telefonu a tabletu - aplikace pro Android i iOS zdarma |  |  | X
Zobrazení pacientských alarmových stavů na mobilním telefonu a tabletu, včetně křivek, hodnot a možností VoIP hovorů – aplikace pro Android i iOS zdarma |  |  | X
Součástí dodávky je 6 mobilních zařízení pro zobrazení pacientských dat a alarmových stavů - 2x s úhlopříčkou cca 10" a 4x s úhlopříčkou min. 6" |  |  | X
Laserová LAN tiskárna |  |  | X
Všechny pacientské licence (připojené monitory) musí obsahovat i další nezávisle zobrazení a musí obsahovat i licence pro mobilní zobrazení |  |  | X
Zajištění centrály proti výpadku napájení pomocí UPS |  |  | X
Uživatelské rozhraní v ČJ |  |  | X
Spotřební materiál Součástí dodávky je spotřební materiál v provedení a v kvalitě předepsané výrobcem monitorů, a to min. v rozsahu: | [5 empty] | 0
EKG – 3svodový kabel |  |  | X |  | 8 | 0
Jednorázové gelové elektrody standardní (1 balení = min. 300 ks, požadováno je 8 balení) |  |  | X |  | 8 | 0
Jednorázové gelové elektrody neonatální (kabel s elektrodou) (1 balení = min. 300 ks, požadována jsou 3 balení) |  |  | X |  | 3 | 0
SpO2 prstové čidlo (Masimo) |  |  | X |  | 8 | 0
SpO2 ušní čidlo (Masimo) |  |  | X |  | 8 | 0
SpO2 čidlo neonatální (Masimo), dodáno bude 8 sad (1 sada = min. 10 ks, vč. propojovacího kabelu) |  |  | X |  | 8 | 0
NIBP hadice |  |  | X |  | 8 | 0
NIBP manžeta pro dospělé |  |  | X |  | 8 | 0
NIBP manžeta pro velké pacienty |  |  | X |  | 8 | 0
NIBP manžeta pro malé pacienty |  |  | X |  | 8 | 0
NIBP manžeta pediatrická |  |  | X |  | 8 | 0
NIBP manžeta infant |  |  | X |  | 8 | 0
Povrchové teplotní čidlo |  |  | X |  | 8 | 0
Vnitřní teplotní čidlo |  |  | X |  | 8 | 0
IP kabel |  |  | X |  | 4 | 0
EEG kabel |  |  | X |  | 1 | 0
Masimo propojovací kabel |  |  | X |  | 8 | 0
Dokovací stanice pro připojení základního monitoru (modulu) k centrální stanici |  |  | X |  | 5 | 0
Jednorázový nalepovací sensor (SpCO,SpO2,SpMet) pro infanty (3 kg až 30 kg ) (1 balení = min. 10 ks, požadováno je 1 balení |  |  | X |  | 1 | 0
C. Lůžkové monitory fyziologických funkcí s centrálním monitorem (dětské oddělení) | [5 empty] | 0
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena za 1 ks v Kč bez DPH | počet ks | cena v Kč bez DPH
Základní multiparametrový monitor/modul s obrazovkou a transportní funkcí zajišťující měření fyziologických funkcí. Monitor/modul umožňuje především přehledné zobrazení a dokumentaci fyziologických funkcí sledovaného pacienta na lůžku, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle následujících minimálních technických požadavků: |  |  | X |  | 5 | 0
Malý a lehký monitor/modul s obrazovkou a sloužící jako transportní monitor, připojitelný k lůžkovému monitoru jako měřící modul |  |  | X
Antimikrobiální odolný displej, multi-dotyková obrazovka, rotace vertikální i horizontální zobrazení – 3 pozice |  |  | X
Min. 6" barevný displej zobrazující min. 3 křivky
Zobrazení 12 svodového EKG (z 5 nebo 6 elektrod) |  |  | X
Měřené parametry minimálně: EKG/Resp., Masimo rainbow SET SpO2, NIBP, TT, 2x IP |  |  | X
Min. 3 úrovně alarmu barevně odlišené
Součástí každého monitoru/modulu je integrované madlo pro transport, držák pro umístění na lůžkovou rampu a držák na lůžko |  |  | X
Možnost rozšíření na současné zobrazení 5 křivek na hlavní obrazovce |  |  | X
ST mapování (změny ST v průběhu času ve dvou víceosých diagramech), STE Map přidává limity STE (ST Elevation) |  |  | X
Zkrácené horizontální (histogramické s vektorem) trendy na hlavní obrazovce (ne v trendech) pro sledování střednědobého vývoje pacienta v kritických případech |  |  | X
Možnost konektivity WLAN |  |  | X
Možnost připojení rozšiřujícího modulu pro měření CO2, C.O. a CCO (monitorace bez připojení k modulárnímu monitoru) |  |  | X
Monitor/modul musí být po připojení monitoru stále přístupný pro ovládání a plné zobrazení |  |  | X
Dokovací stanice pro připojení k Centrální stanici a napájení |  |  | X
Hmotnost max. do 1,5 kg (včetně baterie a madla), ochrana proti prachu a vlhkosti
Součástí je výměnný, snadno uživatelsky vyjímatelný akumulátor (bez použití nástrojů) |  |  | X
Minimální doba provozu na akumulátor 5 hodin, možnost zobrazení kapacity akumulátoru
Ovládání monitoru v českém jazyce |  |  | X
Centrální monitor pro sledování fyziologických funkcí pacientů připojených k monitorům z pultu centrální monitorace. Centrální monitor umožňuje přehledné zobrazení a dokumentaci fyziologických funkcí ze všech připojených monitorů, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných parametrů a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle níže uvedených technických požadavků: |  |  | X |  | 1 | 0
Současné připojení minimálně 5 monitorů pacientů – možnost rozšíření až na 32 pacientů, režim současného zobrazení všech monitorů, možnost připojení telemetricky sledovaných pacientů |  |  | X
Jedno-obrazovkové zobrazení min. 27“ (s možností výměny displejů za 27,1-32“). Ovládání standardní počítačovou klávesnicí a myší
Možnost rozšíření o druhé jedno-obrazovkové nezávislé zobrazení. Ovládání standardní počítačovou klávesnicí a myší |  |  | X
Režim současného zobrazení všech monitorů |  |  | X
V detailním režimu musí zobrazit všechny data vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a musí umět dálkové nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby, atd. …) |  |  | X
V přehledovém režimu musí umět individuální nastavení zobrazení v jednotlivých pacientských sektorech a také automatické minimalizace neaktivního pacientského sektoru (minimálně vypnutý lůžkový monitor, režim standby) |  |  | X
Zobrazení, prohlížení, vyhodnocení a ukládání alarmů, tisk alarmových událostí včetně křivek, tisk trendů (tisk i z připojených monitorů) |  |  | X
Export pacientských dat ve standardním protokolu HL7 |  |  | X
Komplexní analýza arytmií, analýza ST segmentu a monitorování QT/QTc |  |  | X
Zobrazení, prohlížení a tisk alarmových událostí včetně křivek za dobu posledních 168 hodin. Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti |  |  | X
Protokol alarmů a uživatelských reakcí po dobu až 90 dnů zpětně |  |  | X
Zobrazení, prohlížení a tisk grafických a numerických trendů od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu posledních 168 hodin |  |  | X
Zobrazení, prohlížení a tisk minimálně 8 kompletních křivek od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu posledních 168 hodin |  |  | X
Centrální monitor musí být připojen k prostředí nemocničního intranetu a musí připojeným uživatelům (minimálně pro 10 současných uživatelů) umožnit pomocí běžného PC v nemocniční síti zobrazit detailní pohled na křivky a parametry sledovaných pacientů. Současné zobrazení více pacientů na jedné obrazovce |  |  | X
Zobrazení pacientských dat (křivky a číselné hodnoty) na mobilním telefonu a tabletu - aplikace pro Android i iOS |  |  | X
Zobrazení pacientských alarmových stavů na mobilním telefonu a tabletu, včetně křivek, hodnot a možností VoIP hovorů – aplikace pro Android i iOS zdarma |  |  | X
Laserová LAN tiskárna |  |  | X
Všechny pacientské licence (připojené monitory) musí obsahovat i další nezávisle zobrazení a musí obsahovat i licence pro mobilní zobrazení |  |  | X
Zajištění centrály proti výpadku napájení pomocí UPS |  |  | X
Uživatelské rozhraní v ČJ |  |  | X
Spotřební materiál Součástí dodávky je spotřební materiál v provedení a v kvalitě předepsané výrobcem monitorů, a to min. v rozsahu: | [5 empty] | 0
EKG – 3svodový kabel |  |  | X |  | 5 | 0
Jednorázové gelové elektrody standardní (1 balení = min. 300 ks, požadováno je 5 balení) |  |  | X |  | 5 | 0
SpO2 prstové čidlo (Masimo) |  |  | X |  | 5 | 0
SpO2 ušní čidlo (Masimo) |  |  | X |  | 5 | 0
NIBP hadice |  |  | X |  | 5 | 0
NIBP manžeta pro dospělé |  |  | X |  | 5 | 0
NIBP manžeta pro velké pacienty |  |  | X |  | 5 | 0
NIBP manžeta pro malé pacienty |  |  | X |  | 5 | 0
NIBP manžeta pediatrická |  |  | X |  | 5 | 0
NIBP manžeta infant |  |  | X |  | 5 | 0
Povrchové teplotní čidlo |  |  | X |  | 5 | 0
Vnitřní teplotní čidlo |  |  | X |  | 5 | 0
D. Lůžkové monitory fyziologických funkcí s centrálním monitorem (novorozenecké oddělení) | [5 empty] | 0
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena za 1 ks v Kč bez DPH | počet ks | cena v Kč bez DPH
Základní multiparametrový monitor/modul s obrazovkou a transportní funkcí zajišťující měření fyziologických funkcí. Monitor/modul umožňuje především přehledné zobrazení a dokumentaci fyziologických funkcí sledovaného pacienta na lůžku, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a dalších funkcích dle následujících minimálních technických požadavků: |  |  | X |  | 8 | 0
Malý a lehký monitor/modul s obrazovkou a sloužící jako transportní monitor, připojitelný k lůžkovému monitoru jako měřící modul |  |  | X
Antimikrobiální odolný displej, multi-dotyková obrazovka, rotace vertikální i horizontální zobrazení – 3 pozice |  |  | X
Min. 6" barevný displej zobrazující min. 3 křivky
Zobrazení 12 svodového EKG (z 5 nebo 6 elektrod) |  |  | X
Měřené parametry minimálně: EKG/Resp., Masimo rainbow SET SpO2, NIBP, TT, 2x IP |  |  | X
Min. 3 úrovně alarmu barevně odlišené
Součástí každého monitoru/modulu je integrované madlo pro transport, držák pro umístění na lůžkovou rampu a držák na lůžko |  |  | X
Možnost rozšíření na současné zobrazení 5 křivek na hlavní obrazovce |  |  | X
ST mapování (změny ST v průběhu času ve dvou víceosých diagramech), STE Map přidává limity STE (ST Elevation) |  |  | X
Zkrácené horizontální (histogramické s vektorem) trendy na hlavní obrazovce (ne v trendech) pro sledování střednědobého vývoje pacienta v kritických případech |  |  | X
Možnost konektivity WLAN |  |  | X
Možnost připojení rozšiřujícího modulu pro měření CO2, C.O. a CCO (monitorace bez připojení k modulárnímu monitoru) |  |  | X
Monitor/modul musí být po připojení monitoru stále přístupný pro ovládání a plné zobrazení |  |  | X
Dokovací stanice pro připojení k Centrální stanici a napájení |  |  | X
Hmotnost max. do 1,5 kg (včetně baterie a madla), ochrana proti prachu a vlhkosti
Součástí je výměnný, snadno uživatelsky vyjímatelný akumulátor (bez použití nástrojů) |  |  | X
Minimální doba provozu na akumulátor 5 hodin, možnost zobrazení kapacity akumulátoru
Ovládání monitoru v českém jazyce |  |  | X
Centrální monitor pro sledování fyziologických funkcí pacientů připojených k monitorům z pultu centrální monitorace. Centrální monitor umožňuje přehledné zobrazení a dokumentaci fyziologických funkcí ze všech připojených monitorů, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných parametrů a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle níže uvedených technických požadavků: |  |  | X |  | 1 | 0
Současné připojení minimálně 8 monitorů pacientů – možnost rozšíření až na 32 pacientů, režim současného zobrazení všech monitorů, možnost připojení telemetricky sledovaných pacientů |  |  | X
Dvou-obrazovkové zobrazení min. 2x 24“ (s možností výměny displejů za 27-32“). Ovládání standardní počítačovou klávesnicí a myší
Možnost rozšíření o druhé dvou-obrazovkové nezávislé zobrazení. Ovládání standardní počítačovou klávesnicí a myší |  |  | X
Režim současného zobrazení všech monitorů |  |  | X
V detailním režimu musí zobrazit všechny data vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a musí umět dálkové nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby, atd. …) |  |  | X
V přehledovém režimu musí umět individuální nastavení zobrazení v jednotlivých pacientských sektorech a také automatické minimalizace neaktivního pacientského sektoru (minimálně vypnutý lůžkový monitor, režim standby) |  |  | X
Zobrazení, prohlížení, vyhodnocení a ukládání alarmů, tisk alarmových událostí včetně křivek, tisk trendů (tisk i z připojených monitorů) |  |  | X
Export pacientských dat ve standardním protokolu HL7 |  |  | X
Komplexní analýza arytmií, analýza ST segmentu a monitorování QT/QTc |  |  | X
Zobrazení, prohlížení a tisk alarmových událostí včetně křivek za dobu posledních 168 hodin. Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti |  |  | X
Protokol alarmů a uživatelských reakcí po dobu až 90 dnů zpětně |  |  | X
Zobrazení, prohlížení a tisk grafických a numerických trendů od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu posledních 168 hodin |  |  | X
Zobrazení, prohlížení a tisk minimálně 8 kompletních křivek od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu posledních 168 hodin |  |  | X
Centrální monitor musí být připojen k prostředí nemocničního intranetu a musí připojeným uživatelům (minimálně pro 10 současných uživatelů) umožnit pomocí běžného PC v nemocniční síti zobrazit detailní pohled na křivky a parametry sledovaných pacientů. Současné zobrazení více pacientů na jedné obrazovce |  |  | X
Zobrazení pacientských dat (křivky a číselné hodnoty) na mobilním telefonu a tabletu - aplikace pro Android i iOS |  |  | X
Zobrazení pacientských alarmových stavů na mobilním telefonu a tabletu, včetně křivek, hodnot a možností VoIP hovorů – aplikace pro Android i iOS zdarma |  |  | X
Laserová LAN tiskárna |  |  | X
Všechny pacientské licence (připojené monitory) musí obsahovat i další nezávisle zobrazení a musí obsahovat i licence pro mobilní zobrazení |  |  | X
Zajištění centrály proti výpadku napájení pomocí UPS |  |  | X
Uživatelské rozhraní v ČJ |  |  | X
Spotřební materiál Součástí dodávky je spotřební materiál v provedení a v kvalitě předepsané výrobcem monitorů, a to min. v rozsahu: | [5 empty] | 0
EKG – 3svodový kabel |  |  | X |  | 8 | 0
Jednorázové neonatální elektrody (1 balení = min. 300 ks, požadováno je 8 balení) |  |  | X |  | 8 | 0
SpO2 čidlo neonatální (Masimo), dodáno bude 8 sad (1 sada = min. 10 ks, vč. propojovacího kabelu) |  |  | X |  | 8 | 0
NIBP hadice neonatální |  |  | X |  | 8 | 0
NIBP manžeta Neonatal sada min. 50 kusů, z nichž 5x velikost 1 (3,1 - 5,7 cm), 10x velikost 2 (4,3 - 8,0 cm), 20x velikost 3 (5,8 - 10,9 cm), 10x velikost 4 (7,1 - 13,1 cm), 5x velikost 5 (10 - 15 cm) |  |  | X |  | 8 | 0
Povrchové teplotní čidlo |  |  | X |  | 8 | 0
Vnitřní teplotní čidlo |  |  | X |  | 8 | 0
IP kabel |  |  | X |  | 4 | 0
Transportní stojan |  |  |  |  | 2 | 0
Stabilní stojan s rozvržením základny pro vysokou stabilitu při umístění monitoru/modulu |  |  | X
Min. 5 koleček o průměru min. 100 mm, z toho min. 2 bržděná
Madlo pro snadný transport |  |  | X
Košík pro odkládání |  |  | X
E. Lůžkové monitory fyziologických funkcí s centrálním monitorem (porodní sál) | [5 empty] | 0
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena za 1 ks v Kč bez DPH | počet ks | cena v Kč bez DPH
Základní multiparametrový monitor/modul s obrazovkou a transportní funkcí zajišťující měření fyziologických funkcí. Monitor/modul umožňuje především přehledné zobrazení a dokumentaci fyziologických funkcí sledovaného pacienta na lůžku, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle následujících minimálních technických požadavků: |  |  | X |  | 3 | 0
Malý a lehký monitor/modul s obrazovkou a sloužící jako transportní monitor, připojitelný k lůžkovému monitoru jako měřící modul |  |  | X
Antimikrobiální odolný displej, multi-dotyková obrazovka, rotace vertikální i horizontální zobrazení – 3 pozice |  |  | X
Min. 6" barevný displej zobrazující min. 3 křivky
Zobrazení 12 svodového EKG (z 5 nebo 6 elektrod) |  |  | X
Měřené parametry minimálně: EKG/Resp., SpO2 (Fast nebo Masimo), NIBP, TT, 2x IP
Min. 3 úrovně alarmu barevně odlišené
Součástí každého monitoru/modulu je integrované madlo pro transport, držák pro umístění na lůžkovou rampu a držák na lůžko |  |  | X
Možnost rozšíření na současné zobrazení 5 křivek na hlavní obrazovce |  |  | X
ST mapování (změny ST v průběhu času ve dvou víceosých diagramech), STE Map přidává limity STE (ST Elevation) |  |  | X
Zkrácené horizontální (histogramické s vektorem) trendy na hlavní obrazovce (ne v trendech) pro sledování střednědobého vývoje pacienta v kritických případech |  |  | X
Možnost konektivity WLAN |  |  | X
Možnost připojení rozšiřujícího modulu pro měření CO2, C.O. a CCO (monitorace bez připojení k modulárnímu monitoru) |  |  | X
Monitor/modul musí být po připojení k modulárnímu monitoru stále přístupný pro ovládání a plné zobrazení |  |  | X
Dokovací stanice pro připojení k Centrální stanici a napájení |  |  | X
Hmotnost max. do 1,5 kg (včetně baterie a madla), ochrana proti prachu a vlhkosti
Součástí je výměnný, snadno uživatelsky vyjímatelný akumulátor (bez použití nástrojů) |  |  | X
Minimální doba provozu na akumulátor 5 hodin, možnost zobrazení kapacity akumulátoru
Ovládání monitoru v českém jazyce |  |  | X
Centrální monitor pro sledování fyziologických funkcí pacientů připojených k monitorům z pultu centrální monitorace. Centrální monitor umožňuje přehledné zobrazení a dokumentaci fyziologických funkcí ze všech připojených monitorů, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných parametrů a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle níže uvedených technických požadavků: |  |  | X |  | 1 | 0
Současné připojení minimálně 5 monitorů pacientů – možnost rozšíření až na 32 pacientů, režim současného zobrazení všech monitorů, možnost připojení telemetricky sledovaných pacientů |  |  | X
Jedno-obrazovkové zobrazení 27“ (s možností výměny displejů za 27,1-32“). Ovládání standardní počítačovou klávesnicí a myší
Možnost rozšíření o druhé jedno-obrazovkové nezávislé zobrazení. Ovládání standardní počítačovou klávesnicí a myší |  |  | X
Režim současného zobrazení všech monitorů |  |  | X
V detailním režimu musí zobrazit všechny data vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a musí umět dálkové nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby, atd. …) |  |  | X
V přehledovém režimu musí umět individuální nastavení zobrazení v jednotlivých pacientských sektorech a také automatické minimalizace neaktivního pacientského sektoru (minimálně vypnutý lůžkový monitor, režim standby) |  |  | X
Zobrazení, prohlížení, vyhodnocení a ukládání alarmů, tisk alarmových událostí včetně křivek, tisk trendů (tisk i z připojených monitorů) |  |  | X
Export pacientských dat ve standardním protokolu HL7 |  |  | X
Komplexní analýza arytmií, analýza ST segmentu a monitorování QT/QTc |  |  | X
Zobrazení, prohlížení a tisk alarmových událostí včetně křivek za dobu posledních 168 hodin. Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti |  |  | X
Protokol alarmů a uživatelských reakcí po dobu až 90 dnů zpětně |  |  | X
Zobrazení, prohlížení a tisk grafických a numerických trendů od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu posledních 168 hodin |  |  | X
Zobrazení, prohlížení a tisk minimálně 8 kompletních křivek od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu posledních 168 hodin |  |  | X
Centrální monitor musí být připojen k prostředí nemocničního intranetu a musí připojeným uživatelům (minimálně pro 10 současných uživatelů) umožnit pomocí běžného PC v nemocniční síti zobrazit detailní pohled na křivky a parametry sledovaných pacientů. Současné zobrazení více pacientů na jedné obrazovce |  |  | X
Zobrazení pacientských dat (křivky a číselné hodnoty) na mobilním telefonu a tabletu - aplikace pro Android i iOS |  |  | X
Zobrazení pacientských alarmových stavů na mobilním telefonu a tabletu, včetně křivek, hodnot a možností VoIP hovorů – aplikace pro Android i iOS zdarma |  |  | X
Laserová LAN tiskárna |  |  | X
Všechny pacientské licence (připojené monitory) musí obsahovat i další nezávisle zobrazení a musí obsahovat i licence pro mobilní zobrazení |  |  | X
Zajištění centrály proti výpadku napájení pomocí UPS |  |  | X
Uživatelské rozhraní v ČJ |  |  | X
Spotřební materiál Součástí dodávky je spotřební materiál v provedení a v kvalitě předepsané výrobcem monitorů, a to min. v rozsahu: | [5 empty] | 0
EKG – 3svodový kabel |  |  | X |  | 3 | 0
Jednorázové gelové elektrody standardní (1 balení = min. 300 ks, požadována jsou 3 balení) |  |  | X |  | 3 | 0
SpO2 prstové čidlo |  |  | X |  | 3 | 0
NIBP hadice |  |  | X |  | 3 | 0
NIBP manžeta pro dospělé |  |  | X |  | 3 | 0
NIBP manžeta pro velké pacienty |  |  | X |  | 3 | 0
NIBP manžeta pro malé pacienty |  |  | X |  | 3 | 0
NIBP manžeta pediatrická |  |  | X |  | 1 | 0
Povrchové teplotní čidlo |  |  | X |  | 3 | 0
Transportní stojan |  |  |  |  | 1 | 0
Stabilní stojan s rozvržením základny pro vysokou stabilitu při umístění monitoru/modulu |  |  | X
Min. 5 koleček o průměru min. 100 mm, z toho min. 2 bržděná
Madlo pro snadný transport |  |  | X
Košík pro odkládání |  |  | X
F. Lůžkové monitory fyziologických funkcí s centrálním monitorem (šestinedělí a gynekologické oddělení ) | [5 empty] | 0
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena za 1 ks v Kč bez DPH | počet ks | cena v Kč bez DPH
Základní multiparametrový monitor/modul s obrazovkou a transportní funkcí zajišťující měření fyziologických funkcí. Monitor/modul umožňuje především přehledné zobrazení a dokumentaci fyziologických funkcí sledovaného pacienta na lůžku, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle následujících minimálních technických požadavků: |  |  | X |  | 13 | 0
Malý a lehký monitor/modul s obrazovkou a sloužící jako transportní monitor, připojitelný k lůžkovému monitoru jako měřící modul |  |  | X
Antimikrobiální odolný displej, multi-dotyková obrazovka, rotace vertikální i horizontální zobrazení – 3 pozice |  |  | X
Min. 6" barevný displej zobrazující min. 3 křivky
Zobrazení 12 svodového EKG (z 5 nebo 6 elektrod) |  |  | X
Měřené parametry minimálně: EKG/Resp., SpO2 (Fast nebo Masimo), NIBP, TT, 2x IP
Min. 3 úrovně alarmu barevně odlišené
Automatický přenos všech monitorovaných dat. Monitorovaná data se musí dohrát i zpětně do modulárního monitoru a centrální stanice po opakovaném připojení u lůžka |  |  | X
Součástí každého monitoru/modulu je integrované madlo pro transport, držák pro umístění na lůžkovou rampu a držák na lůžko |  |  | X
Možnost rozšíření na současné zobrazení 5 křivek na hlavní obrazovce |  |  | X
ST mapování (změny ST v průběhu času ve dvou víceosých diagramech), STE Map přidává limity STE (ST Elevation) |  |  | X
Zkrácené horizontální (histogramické s vektorem) trendy na hlavní obrazovce (ne v trendech) pro sledování střednědobého vývoje pacienta v kritických případech |  |  | X
Možnost konektivity WLAN |  |  | X
Možnost připojení rozšiřujícího modulu pro měření CO2, C.O. a CCO (monitorace bez připojení k modulárnímu monitoru) |  |  | X
Monitor/modul musí být po připojení k mobulárnímu monitoru stále přístupný pro ovládání a plné zobrazení |  |  | X
Dokovací stanice pro připojení k Centrální stanici a napájení |  |  | X
Hmotnost max. do 1,5 kg (včetně baterie a madla), ochrana proti prachu a vlhkosti
Součástí je výměnný, snadno uživatelsky vyjímatelný akumulátor (bez použití nástrojů) |  |  | X
Minimální doba provozu na akumulátor 5 hodin, možnost zobrazení kapacity akumulátoru
Ovládání monitoru v českém jazyce |  |  | X
Centrální monitor pro sledování fyziologických funkcí pacientů připojených k monitorům z pultu centrální monitorace. Centrální monitor umožňuje přehledné zobrazení a dokumentaci fyziologických funkcí ze všech připojených monitorů, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných parametrů a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle níže uvedených technických požadavků: |  |  | X |  | 1 | 0
Současné připojení minimálně 13 monitorů pacientů – možnost rozšíření až na 32 pacientů, režim současného zobrazení všech monitorů, možnost připojení telemetricky sledovaných pacientů |  |  | X
Dvou-obrazovkové zobrazení min. 2x 24“ (s možností výměny displejů za 27-32“). Ovládání standardní počítačovou klávesnicí a myší
Možnost rozšíření o druhé dvou-obrazovkové nezávislé zobrazení. Ovládání standardní počítačovou klávesnicí a myší |  |  | X
Režim současného zobrazení všech monitorů |  |  | X
V detailním režimu musí zobrazit všechny data vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a musí umět dálkové nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby, atd. …) |  |  | X
V přehledovém režimu musí umět individuální nastavení zobrazení v jednotlivých pacientských sektorech a také automatické minimalizace neaktivního pacientského sektoru (minimálně vypnutý lůžkový monitor, režim standby) |  |  | X
Zobrazení, prohlížení, vyhodnocení a ukládání alarmů, tisk alarmových událostí včetně křivek, tisk trendů (tisk i z připojených monitorů) |  |  | X
Export pacientských dat ve standardním protokolu HL7 |  |  | X
Komplexní analýza arytmií, analýza ST segmentu a monitorování QT/QTc |  |  | X
Zobrazení, prohlížení a tisk alarmových událostí včetně křivek za dobu posledních 168 hodin. Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti |  |  | X
Protokol alarmů a uživatelských reakcí po dobu až 90 dnů zpětně |  |  | X
Zobrazení, prohlížení a tisk grafických a numerických trendů od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu posledních 168 hodin |  |  | X
Zobrazení, prohlížení a tisk minimálně 8 kompletních křivek od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu posledních 168 hodin |  |  | X
Centrální monitor musí být připojen k prostředí nemocničního intranetu a musí připojeným uživatelům (minimálně pro 10 současných uživatelů) umožnit pomocí běžného PC v nemocniční síti zobrazit detailní pohled na křivky a parametry sledovaných pacientů. Současné zobrazení více pacientů na jedné obrazovce |  |  | X
Zobrazení pacientských dat (křivky a číselné hodnoty) na mobilním telefonu a tabletu - aplikace pro Android i iOS |  |  | X
Zobrazení pacientských alarmových stavů na mobilním telefonu a tabletu, včetně křivek, hodnot a možností VoIP hovorů – aplikace pro Android i iOS zdarma |  |  | X
Laserová LAN tiskárna |  |  | X
Všechny pacientské licence (připojené monitory) musí obsahovat i další nezávisle zobrazení a musí obsahovat i licence pro mobilní zobrazení |  |  | X
Zajištění centrály proti výpadku napájení pomocí UPS |  |  | X
Uživatelské rozhraní v ČJ |  |  | X
Spotřební materiál Součástí dodávky je spotřební materiál v provedení a v kvalitě předepsané výrobcem monitorů, a to min. v rozsahu: | [5 empty] | 0
EKG – 3svodový kabel |  |  | X |  | 13 | 0
Jednorázové gelové elektrody standardní (1 balení = min. 300 ks, požadováno je 13 balení) |  |  | X |  | 13 | 0
SpO2 prstové čidlo |  |  | X |  | 13 | 0
NIBP hadice |  |  | X |  | 13 | 0
NIBP manžeta pro dospělé |  |  | X |  | 13 | 0
NIBP manžeta pro velké pacienty |  |  | X |  | 13 | 0
NIBP manžeta pro malé pacienty |  |  | X |  | 13 | 0
NIBP manžeta pediatrická |  |  | X |  | 2 | 0
Povrchové teplotní čidlo |  |  | X |  | 13 | 0
G. Lůžkové monitory fyziologických funkcí s centrálním monitorem (neurologické oddělení) | [5 empty] | 0
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena za 1 ks v Kč bez DPH | počet ks | cena v Kč bez DPH
Základní multiparametrový monitor/modul s obrazovkou a transportní funkcí zajišťující měření fyziologických funkcí. Monitor/modul umožňuje především přehledné zobrazení a dokumentaci fyziologických funkcí sledovaného pacienta na lůžku, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle následujících minimálních technických požadavků: |  |  | X |  | 3 | 0
Malý a lehký monitor/modul s obrazovkou a sloužící jako transportní monitor, připojitelný k lůžkovému monitoru jako měřící modul |  |  | X
Antimikrobiální odolný displej, multi-dotyková obrazovka, rotace vertikální i horizontální zobrazení – 3 pozice |  |  | X
Min. 6" barevný displej zobrazující min. 3 křivky
Zobrazení 12 svodového EKG (z 5 nebo 6 elektrod) |  |  | X
Měřené parametry minimálně: EKG/Resp., SpO2 (Fast nebo Masimo), NIBP, TT, 2x IP |  |  | X
Min. 3 úrovně alarmu barevně odlišené
Automatický přenos všech monitorovaných dat. Monitorovaná data se musí dohrát i zpětně do modulárního monitoru a centrální stanice po opakovaném připojení u lůžka |  |  | X
Součástí každého monitoru/modulu je integrované madlo pro transport, držák pro umístění na lůžkovou rampu a držák na lůžko |  |  | X
Možnost rozšíření na současné zobrazení 5 křivek na hlavní obrazovce |  |  | X
ST mapování (změny ST v průběhu času ve dvou víceosých diagramech), STE Map přidává limity STE (ST Elevation) |  |  | X
Zkrácené horizontální (histogramické s vektorem) trendy na hlavní obrazovce (ne v trendech) pro sledování střednědobého vývoje pacienta v kritických případech |  |  | X
Možnost konektivity WLAN |  |  | X
Možnost připojení rozšiřujícího modulu pro měření CO2, C.O. a CCO (monitorace bez připojení k modulárnímu monitoru) |  |  | X
Monitor/modul musí být po připojení k modulárnímu monitoru stále přístupný pro ovládání a plné zobrazení |  |  | X
Dokovací stanice pro připojení k Centrální stanici a napájení |  |  | X
Hmotnost max. do 1,5 kg (včetně baterie a madla), ochrana proti prachu a vlhkosti
Součástí je výměnný, snadno uživatelsky vyjímatelný akumulátor (bez použití nástrojů) |  |  | X
Minimální doba provozu na akumulátor 5 hodin, možnost zobrazení kapacity akumulátoru
Ovládání monitoru v českém jazyce |  |  | X
Centrální monitor pro sledování fyziologických funkcí pacientů připojených k monitorům z pultu centrální monitorace. Centrální monitor umožňuje přehledné zobrazení a dokumentaci fyziologických funkcí ze všech připojených monitorů, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných parametrů a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle níže uvedených technických požadavků: |  |  | X |  | 1 | 0
Současné připojení minimálně 3 monitorů pacientů – možnost rozšíření až na 32 pacientů, režim současného zobrazení všech monitorů, možnost připojení telemetricky sledovaných pacientů |  |  | X
Jedno-obrazovkové zobrazení 27“ (s možností výměny displejů za 27,1-32“). Ovládání standardní počítačovou klávesnicí a myší
Možnost rozšíření o druhé jedno-obrazovkové nezávislé zobrazení. Ovládání standardní počítačovou klávesnicí a myší |  |  | X
Režim současného zobrazení všech monitorů |  |  | X
V detailním režimu musí zobrazit všechny data vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a musí umět dálkové nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby, atd. …) |  |  | X
V přehledovém režimu musí umět individuální nastavení zobrazení v jednotlivých pacientských sektorech a také automatické minimalizace neaktivního pacientského sektoru (minimálně vypnutý lůžkový monitor, režim standby) |  |  | X
Zobrazení, prohlížení, vyhodnocení a ukládání alarmů, tisk alarmových událostí včetně křivek, tisk trendů (tisk i z připojených monitorů) |  |  | X
Export pacientských dat ve standardním protokolu HL7 |  |  | X
Komplexní analýza arytmií, analýza ST segmentu a monitorování QT/QTc |  |  | X
Zobrazení, prohlížení a tisk alarmových událostí včetně křivek za dobu posledních 168 hodin. Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti |  |  | X
Protokol alarmů a uživatelských reakcí po dobu až 90 dnů zpětně |  |  | X
Zobrazení, prohlížení a tisk grafických a numerických trendů od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu posledních 168 hodin |  |  | X
Zobrazení, prohlížení a tisk minimálně 8 kompletních křivek od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu posledních 168 hodin |  |  | X
Centrální monitor musí být připojen k prostředí nemocničního intranetu a musí připojeným uživatelům (minimálně pro 10 současných uživatelů) umožnit pomocí běžného PC v nemocniční síti zobrazit detailní pohled na křivky a parametry sledovaných pacientů. Současné zobrazení více pacientů na jedné obrazovce |  |  | X
Zobrazení pacientských dat (křivky a číselné hodnoty) na mobilním telefonu a tabletu - aplikace pro Android i iOS |  |  | X
Zobrazení pacientských alarmových stavů na mobilním telefonu a tabletu, včetně křivek, hodnot a možností VoIP hovorů – aplikace pro Android i iOS zdarma |  |  | X
Laserová LAN tiskárna |  |  | X
Všechny pacientské licence (připojené monitory) musí obsahovat i další nezávisle zobrazení a musí obsahovat i licence pro mobilní zobrazení |  |  | X
Zajištění centrály proti výpadku napájení pomocí UPS |  |  | X
Uživatelské rozhraní v ČJ |  |  | X
Spotřební materiál Součástí dodávky je spotřební materiál v provedení a v kvalitě předepsané výrobcem monitorů, a to min. v rozsahu: | [5 empty] | 0
EKG – 3svodový kabel |  |  | X |  | 3 | 0
Jednorázové gelové elektrody standardní (1 balení = min. 300 ks, požadována jsou 3 balení) |  |  | X |  | 3 | 0
SpO2 prstové čidlo |  |  | X |  | 3 | 0
NIBP hadice |  |  | X |  | 3 | 0
NIBP manžeta pro dospělé |  |  | X |  | 3 | 0
NIBP manžeta pro velké pacienty |  |  | X |  | 3 | 0
NIBP manžeta pro malé pacienty |  |  | X |  | 3 | 0
NIBP manžeta pediatrická |  |  | X |  | 1 | 0
Povrchové teplotní čidlo |  |  | X |  | 3 | 0
Transportní stojan |  |  |  |  | 1 | 0
Stabilní stojan s rozvržením základny pro vysokou stabilitu při umístění monitoru/modulu |  |  | X
Min. 5 koleček o průměru min. 100 mm, z toho min. 2 bržděná
Madlo pro snadný transport |  |  | X
Košík pro odkládání |  |  | X
F. Centrální databáze | [5 empty] | 0
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena za 1 ks v Kč bez DPH | počet ks | cena v Kč bez DPH
Centrální databázový server integrující pacientská data ze všech připojených monitorů |  |  | X |  | 1 | 0
Komunikaci mezi všemi centrálními stanicemi dodávky |  |  | X
Překládání pacientů včetně jejich historie |  |  | X
Export pacientských dat (HL7) |  |  | X
Nahlížení na kteréhokoliv pacienta z připojených centrálních stanic |  |  | X
Zajištění mobilního přístupu k pacientským vitálním funkcím a zpráva aplikace pro zobrazení pacientských alarmových stavů na mobilních zařízeních |  |  | X
Možnost připojit nezávislé zobrazení pro libovolně zvolené pacienty |  |  | X
Virtualizované řešení VMWare – doložit požadavky na virtualizovaný výkon |  |  | X
Centrální správa lůžkových licencí - přidělování pacientských licencí centrálním stanicím podle aktuálních klinických požadavků |  |  | X