Příloha č. 2 ZD (příloha č. 2 kupní smlouvy)

Technická specifikace předmětu plnění – technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Monitorovací systém |
| druh zadávacího řízení: | podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v nadlimitním režimu v otevřeném řízení |
| ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek: | Z2023-015534 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 11/23/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků monitorovacího systému pro použití na anesteziologicko-resuscitačním oddělení zadavatele, a to včetně dopravy do sídla zadavatele, instalace, montáže - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáže obsluhy v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) - min. rozsah 5 pracovních dnů.

Součástí předmětu veřejné zakázky je také poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců a bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb.

- Specifikace předmětu plnění a technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu.

U technických požadavků označených jako „nepodkročitelných“, bude nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení podle ust. § 48 ods.t 2 písm. a) zákona. Účastník zadávacího řízení je proto povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat splnění nepodkročitelných technických požadavků na předmět veřejné zakázky pomocí odkazů na informace a údaje uváděné v příslušných produktových materiálech, a to ve vztahu ke každému uváděnému technickému parametru nabízeného plnění /požadavek na předložení produktových materiálů v rámci nabídky – viz odst. 11.1.1 písm. a) ZD/

V případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „nařízení MDR“); případně se směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (dále jen „směrnice MDD“);

- se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) a případně i s jeho prováděcími vyhláškami v platném znění;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů

- Technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky

|  | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technický požadavek | Status | Druh technického parametru | ANO/NE | Reálná hodnota /technický parametr nabízeného plnění | Kde je prokazováno |
| Monitorovací systém |  |  |  |  |  |  |
| 7x Modulární pacientský monitor vitálních funkcí |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Barevný LCD dotykový display s velikostí min. 19“ kapacitní technologie, multidotykové ovládání, ovládání v rukavicích, automatická regulace jasu dle okolního osvětlení | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 2. | Možnost připojení dalšího externího dotykového min. 19" displeje s nezávislým zobrazením a nezávislým ovládáním. Nastavitelné rozložení obrazovky. | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 3. | SW v českém jazyce | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 4. | Zobrazení až 6 křivek vitálních funkcí včetně zobrazení 12 svodů EKG | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 5. | Minimálně 5 konfiguračních profilů monitoru umožňující rychlou změnu nastavení monitoru včetně změny zobrazení dle aktuální potřeby | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 6. | Obousměrná datová komunikace mezi monitory (tzv. Bed to bed komunikace) a centrální stanicí. Přístup z jednoho lůžkového monitoru na jiný lůžkový monitor v síti včetně sledování monitorovaných křivek a parametrů a automatického zobrazení alarmových stavů | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 7. | Zobrazování trendů v grafické nebo číselné formě, zkrácené trendy na hlavní obrazovce | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 8. | Tabulkové a grafické trendy v délce min. 48 hodin | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 9. | Režim „standby“ - při odpojení pacienta od monitoru, privátní režim (tzv. návštěva) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 10. | Uživatelsky definovatelné skupiny trendů (minimálně 4), Přehled alarmů, paměť na událostí | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 11. | Měření diagnostického 12-ti svodového EKG z 10 elektrod, 12-tisvodového EKG z 5 nebo 6 ti elektrod | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 12. | Měřené parametry v základním modulu: min. EKG/Resp., SpO2, NIBP, TT, 2x IBP, CO2 sidestream i mainstream | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 13. | Detailní analýza: min. arytmie, ST analýza, analýza QT / QTC, ST mapování (změny ST v průběhu času ve dvou víceosých diagramech), ST Elevace/deprese | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 14. | Připojení specializovaných modulů: min. CCO PICCO, BIS, Sedline, EEG, Regionální SpO2, SpO2 včetně SpHb+SpOC+PVI+SpMet+SpCO (viz. Body č. 32-37) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 15. | Možnost rozšíření až na 12 současně zobrazených křivek vitálních funkcí | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 16. | Min. 2x USB konektivita | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 17. | Napojení na metalickou ethernetovou síť 1000BASE-T (Gigabit Ethernet, konektor RJ45) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 18. | 7 ks modulový box (tj. 1ks pro každý modulární monitor) pro současné připojení modulů: min. 4 jedno-parametrových a min. dvou multi-parametrových modulů. Display transportního multi-parametrového modulu musí být po připojení přístupný | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 19. | Stabilní upevnění monitoru na stativ medicinálních plynů na oddělení ARO (na polici nebo infuzní tyč) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 8x Základní multi-parametrový modul s obrazovkou a transportní funkcí |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Malý a lehký multi-parametrový modul s obrazovkou a sloužící jako transportní monitor, připojitelný k lůžkovému monitoru jako měřící modul | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 21. | Antimikrobiální odolný displej, multi-dotyková obrazovka | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 22. | Min. 6" barevný displej zobrazující min. 4 křivek | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 23. | Hmotnost max. 2 kg (včetně baterie a madla), mechanická odolnost | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 24. | Měření diagnostického 12 svodového EKG z 10 elektrod a 12 svodového EKG z 5 nebo 6 ti elektrod | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 25. | Měřené parametry min.: EKG/Resp., SpO2, NIBP, TT, 2x IBP (včetně případné rozdvojky), CO2 sidestream i mainstream | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 26. | Min. 3 úrovně alarmu barevně odlišené, trendy a alarmové události, automatický přenos všech monitorovaných dat | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 27. | Součástí bude výměnný, snadno uživatelsky vyjímatelný akumulátor (bez použití nástrojů). Minimální doba provozu na akumulátor 5 hodin, zobrazení kapacity akumulátoru | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 28. | Součástí každého bude integrované madlo pro transport | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 29. | 2 ks držáků pro umístění na lůžko | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 30. | Min. 1 ks dokovací stanice pro napájení a připojení k centrálnímu monitorovacímu systému | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 31. | Možnost rozšířit zobrazení na 5 křivek | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Moduly použitelné u každého nabízeného modulárního pacientského monitoru (specifikovaného výše) |  |  |  |  |  |  |
| 32. | 1x měření C.O. a CCO PICCO | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 33. | 1x modul BIS – 4 kanálové bilaterální BIS měření | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 34. | 1x modul min. 4 kanálové EEG s měřením aEEG – v rámci dodávky možno nahradit externím zařízením s datovým propojením s modulárním monitorem a přenosem dat do centrálního monitoru | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 35. | 1x modul Sedline – Monitoring mozkové funkce – sledovat stav mozku pomocí bilaterálního získávání dat a zpracování signálů elektroencefalogramu (EEG). V rámci dodávky možno nahradit externím zařízením s datovým propojením s modulárním monitorem a přenosem dat do centrálního monitoru | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 36. | 1x modul jednoparametrový modul IBP pro rozšířené měření více IBP u kritických pacientů | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 37. | 1x modul druhé SpO2 – včetně měření SpHb +SpOC+PVI, s možností rozšíření měření o karboxyhemoglobinu (SpCO), methemoglobinu (SpMet), pulsní frekvence (PR) a indexu perfúze (PI). Možno nahradit externím zařízením s datovým propojením s modulárním monitorem a přenosem dat do centrálního monitoru | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Možnost rozšiřujících modulů měřící parametry definované níže v bodech 38.-40., moduly nejsou součástí dodávky |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Měření CO2 microstream | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 39. | Měření NMT | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 40. | Měření O3 – rSO2 – regionální SO2. Možno nahradit externím zařízením s datovým propojením s modulárním propojením | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Monitorovací systém – Centrální monitor |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Monitorovací systém pro sledování všech lůžkových monitorů a všech monitorovaných parametrů jak selektivně u každého pacienta, tak souhrnně, současné připojení minimálně 8 pacientů – možnost rozšíření až na 16 pacientů, režim současného zobrazení všech dodaných monitorů | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 42. | Dvou-obrazovkové zobrazení - dodání 2x 24“ monitor na stůl k centrální stanici, 1ks PC stanice a 1ks počítačovou klávesnice a 1 ks myš | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 43. | Možnost rozšířit o druhé sekundární nezávislé zobrazení centrální stanice na určené místo včetně alarmů (min 27“ display) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 44. | V detailním režimu musí být zobrazena všechna data vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a musí umět dálkové nastavení pacientských monitorů (min. alarmy, limity, režim standby, ) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 45. | V přehledovém režimu musí být možné individuální nastavení zobrazení v jednotlivých pacientských sektorech a také automatická minimalizace neaktivního pacientského sektoru | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 46. | Zobrazení, prohlížení, vyhodnocení, tisk pacientských dat za min. 6 dnů (včetně plného rozkrytí minimálně 8 křivek) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 47. | Zobrazení, prohlížení a tisk alarmových událostí včetně křivek za dobu posledních min. 6 dnů. Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 48. | Export pacientských dat ve standardním protokolu HL7 a komunikace s NIS (FONS Enterprise) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 49. | Komplexní analýza arytmií, analýza ST segmentu a monitorování QT/QTc | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 50. | Práce s 12 sv. EKG – včetně 12 sv EKG full disclosure za dobu posledních min. 6 dnů | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 51. | Možnost autorizovaného připojení centrálního monitoru k PC zapojených do prostředí nemocničního sítě pro nahlížení na křivky a parametry sledovaných pacientů | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 52. | Možnost rozšířit o zobrazení pacientských dat na mobilním telefonu a tabletu - (křivky a číselné hodnoty) aplikace pro Android i iOS | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 53. | 1 ks Barevná laserová tiskárna | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 54. | Zajištění centrály proti výpadku napájení pomocí UPS (min. 30 minut) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Příslušenství a Spotřební materiál |  |  |  |  |  |  |
| 55. | 2x EKG – 5 svodový kabel | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 56. | 10x EKG – 3 svodový kabel | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 57. | 1x EKG – 10 svodový kabel pro 12sv diagnostické EKG | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 58. | 8x 300ks jednorázové gelové elektrody | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 59. | 5 x SpO2 prstové čidlo | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 60. | 8x SpO2 čidlo ušní | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 61. | 10x hadice k NIBP | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 62. | 10x NIBP manžeta pro dospělé | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 63. | 5x NIBP manžeta pro velké pacienty | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 64. | 3x NIBP manžeta pro malé pacienty | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 65. | 3x povrchové teplotní čidlo | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 66. | 3x vnitřní teplotní čidlo, | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 67. | 10x IBP kabel (sety od výrobce BBraun) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 68. | 9x CO2 sidestream čidlo, základní spotřební materiál, (připojitelné ke každému transportnímu modulu) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 69. | 1 set příslušenství pro měření EEG (propojovací kabel, 1x set svodů pro 9 CUP elektrod, set svodů pro 9 elektrod s mini klipem) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 70. | 1 set příslušenství pro měření BIS | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 71. | 1 set pro měření C.O. a CCO PICCO | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |

- POKYNY K VYPLNĚNÍ TABULKY

Úpravy v dokumentu jsou zadavatelem omezeny – volně upravovány mohou být pouze vybrané části dokumentu (sloupce č. VI. a č. VII):

- do sloupce č. VI. uvedou účastníci reálné údaje k nabízenému plnění (ve vhodných případech); u některých parametrů jsou údaje zadavatelem předdefinovány

- do sloupce č. VII. uvedou účastníci informace, kde v nabídce jsou údaje, uvedené v sloupci č. VI, prokazovány (u nabízených technických parametrů MUSÍ účastníci odkazovat na informace a údaje v produktových materiálech – tyto materiály musí být součástí nabídky - viz požadavek na produktové materiály v čl. 11.1.1 písm. a) ZD).

Zadavatel upozorňuje, že v případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 5 pracovních dnů.

- Ostatní technické podmínky na součásti nabídky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce k celému nabízenému plnění předloží:

- produktové materiály, které budou zadavateli sloužit ke kontrole splnění technických parametrů nabízeného plnění, uváděných dodavatelem v nabídce.

- návody k obsluze/uživatelskou příručku/návody k použití v českém jazyce dle platné legislativy

- kopii prohlášení o shodě k nabízenému plnění v českém jazyce,

- osvědčení prokazující způsobilost dodavatele event. způsobilost jiné osoby provádět distribuci a komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na nabízeném plnění dle platné legislativy (např. autorizace od výrobce);

- ve vztahu k celému nabízenému plnění registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

- ve vztahu k celému nabízenému plnění registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

Podrobnosti k požadavkům jsou uvedeny v čl. 11 zadávací dokumentace.

___________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno a podpis oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení

Dodavatel uvede reálnou hodnotu/technický parametr ve vztahu k technickému požadavku

Odkaz na informace a údaje v produktových materiálech (produkt data – originální technické listy, návody k obsluze/uživatelské příručky, originální informační letáky, fotografie atd. – tyto materiály musí být součástí nabídky); v případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.