## Krycí list rozpočtu
Příloha č. 3 zadávací dokumentace
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Revitalizace operačních sálů | [8 empty] | JKSO |  | :
| Název objektu |  |  | Centrální operační sály - vestavba | [8 empty] | EČO
Místo
[13 empty] | IČ |  | DIČ
|  |  |  | Rozpočet číslo | [8 empty] | Dne
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 |  |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0.65% | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  |  |  | 14 | Mimostav. doprava
3 |  |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 |  |  | Dodávky | [6 empty] | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | [6 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 0 | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [7 empty] | D |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[11 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[11 empty] | snížená |  | 15%
[11 empty] | základní |  | 21% |  |  | 0
[11 empty] | Cena s DPH |  |  |  |  | 0
[10 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
[11 empty] | Dodá zadavatel |  |  |  |  | 0
[11 empty] | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
[11 empty] | Zvýhodnění |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace rozpočtu
REKAPITULACE ROZPOČTU |  |  |  | Příloha č. 3 zadávací dokumentace
Revitalizace operačních sálů
Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Vestavby
1 | Stropní podhled | 0 | 0 | 0
2 | Obklady | 0 | 0 | 0
3 | Stropní svítidla | 0 | 0 | 0
4 | Dveře, Okna | 0 | 0 | 0
5 | Vzduchotechnické prvky | 0 | 0 | 0
6 | Instalační prvky | 0 | 0 | 0
8 | Demontáž vestaveb |  | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0
9 | Vedlejší náklady | 0 | 0 | 0
| Vestavby | 0 | 0 | 0
10 | Videointegrace 4k | 0 | 0 | 0
11 | Technologie | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0
12 | Medicinální plyny rozvody | 0 | 0 | 0
13 | vedlejší náklady | 0 | 0 | 0
| Celkem MP Rozvody | 0 | 0 | 0
14 | Medicinální plyny stativy | 0 | 0 | 0
15 | vedlejší náklady | 0 | 0 | 0
| Celkem MP Stativy | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0
Cena jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Ceny položek 12, 13, 14, 15, ve sloupci C a D je nutno zadat ručně opsáním z příslušného dílčího rozpočtu.
Kalkulace a výpočty použité v tabulkách výkazů výměr a rozpočtu jsou pouze orientační a zpracovatel cenové nabídky je povinen si výpočty překontrolovat. Chyba ve výpočtu v tabulce nemůže být použita k požadavku navýšení ceny.
Ceny obsahují všechny náklady spojené s montáží a zaškolením obsluhy.

## Vestavby
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR | [5 empty] | Příloha č. 3 zadávací dokumentace
Revitalizace operačních sálů
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková dodávka | Dodávka celkem | Cena jednotková montáž | Montáž celkem | Cena celkem
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Podhled |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | Stropní podhled - těsný min. do 30 Pa vůči atmosférickému tlaku, modulový a universální. Do podhledu lze jednoduše zakomponovat revizní kazety, koncové prvky rozvodu vzduchu, svítidla a ostatní prvky. Podhled se skládá z vlastní nosné ocelové konstrukce a kazet. Ocelová konstrukce podhledu je skrytá nad kazetami podhledu a kotví se do stavebního stropu závěsy s vloženými silentbloky. Konstrukce se skládá z nosných a montážních profilů. Do závěsů se kotví nosné profily. Ty jsou pomocí křížových spojek spojeny s montážním profilem. Montážní profil má předpružený tvar, do které se zasouvají kazety podhledu. Tento systém uchycení umožňuje vytvořit rozebíratelný spoj. Kazety jsou zasunuty do ocelové konstrukce a rozebíratelně upevněny pomocí lisovaných zámků. Okrajové kazety jsou vloženy do hliníkového obvodového profilu. Kazety mají základní modulový rozměr (600x1200)mm jsou vyrobeny z pozinkované oceli, lakované v barevném odstínu RAL 9010 (maximálně 30% lesku). Spáry mezi kazetami podhledu jsou tmeleny silikonovým tmelem. | m² | 227.7 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Akustická izolace -minerální vata tloušťky 50 mm | m² | 227.7 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Revizní kazeta (600x600)mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Obkladové panely (kompatibilní se stávající konstrukci vestavby – MAQUET VARIOP) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytek ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž. Základní rastr 1200 mm, Výška panelů 900mm, tloušťka panelů je 20mm. V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků. Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou. Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům. | m² | 133.38 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytek ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž. Základní rastr 1200mm, Výška panelů 200mm, tloušťka panelů je 20mm. V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků. Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou. Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům. | m² | 29.64 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytek ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž. Základní rastr 1200mm, Výška panelů 1800mm, tloušťka panelů je 20mm. V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků. Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou. Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům. | m² | 266.76 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Obkladové panely Panely pro zákryt oken ze strany chodby | m² | 4.8 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Obkladové panely nadskříňové panely ze strany chodby | m² | 4.86 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Obkladové panely boční skříňové panely ze strany chodby | m² | 5.7246 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Al svislý rohový profil . Barevně lakovaný v barvě obkladových panelů. | bm | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | Al vodorovný rohový profil . Barevně lakovaný v barvě podhledových panelů. | bm | 162 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9 | Vodorovné ocelové výztuhy montované pomocí cca 4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže stěnových prvků. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min.tl.2mm, délka max. 1200mm, výška 50mm | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
2.10 | Vodorovné ocelové výztuhy montované pomocí cca 4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže dveří. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min.tl.3mm, délka max. 1500mm, výška 150mm | ks | 33 |  | 0 |  | 0 | 0
2.11 | Polyuretanové těsnění - samolepící lepené na ocelovou konstrukci v místě dotyku obkladových panelů, tl.3mm | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.12 | Krycí těsnění - silikonové těsnění pro překrytí montážní mezery. Barva v odstínu stejném jako barva obkladových panelů. Provedení vhodné pro operační sály. | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Stropní svítidla |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 | Stropní svítidlo do rastru 600x1200, M6 LED 136W , s vloženou optickou mřížkou a spodním krycím chemicky kaleným sklem, odnímatelným bez použití nářadí, s indexem podání barev lepším než Ra=90, barva svítidla stejná s barvou stropních kazet, s plynulou změnou intenzity osvětlení systém DSI i DALI, IP65 | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Stropní svítidlo do rastru 600x600, M6 LED 68W , s vloženou optickou mřížkou a spodním krycím chemicky kaleným sklem, odnímatelným bez použití nářadí, s indexem podání barev lepším než Ra=90, barva svítidla stejná s barvou stropních kazet, s plynulou změnou intenzity osvětlení systém DSI i DALI, IP65 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Dveře a okna |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, prosklené (400x500) mm bezpečnostním sklem, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti min. 10-30cm/s, 2 ks bezdotykových spínačů, vybavení dle normy EN 16005 bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí,digitální řídící jednotka s ukazatelem režimu dveří a upozornění na servis nebo poruchu pohonu dveří, včetně nerezové zárubně z nerezové oceli ASI316L, povrchová úprava - kartáčováno, průchozí otvor 1300mm, výška 2.0550mm, madlo nerezové pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo - nerez. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | Zákryt původního uchycení pohonu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | Bezdotykový spínač z přípraven (mimo společný rámeček), zaslepení otvoru demontovaného spínače . | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, plné, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti min. 10-30cm/s, 2 ks bezdotykových spínačů, vybavení dle normy EN 16005 bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí,digitální řídící jednotka s ukazatelem režimu dveří a upozornění na servis nebo poruchu pohonu dveří, včetně nerezové zárubně z nerezové oceli ASI316L, povrchová úprava - kartáčováno, průchozí otvor 1300mm, výška 2.050mm, madlo nerezové pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo - nerez. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | Zákryt původního uchycení pohonu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | Dveře nerezové, automaticky otáčivé jednokřídlé, prosklené (400x500) mm bezpečnostním sklem, kování: koule - koule, nerez. Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem - 230V,50/60Hz, funkce trvale otevřeno / automatický provoz, průchozí šířka 800mm, výška 2.045mm. Nerezová zárubeň - AISI 316L, povrchová úprava - kartáčováno. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Zákryt původního uchycení pohonu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4.8 | Bezdotykový spínač z přípraven (mimo společný rámeček), zaslepení otvoru demontovaného spínače . | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | Dveře nerezové, automaticky otáčivé jednokřídlé, plné, kování: koule - koule, nerez. Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem - 230V,50/60Hz, funkce trvale otevřeno / automatický provoz, průchozí šířka 800mm, výška 2.045mm. Nerezová zárubeň - AISI 316L, povrchová úprava - kartáčováno. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4.10 | Zákryt původního uchycení pohonu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Vzduchotechnické prvky |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1 | Laminární pole LF2626 s integrovaným osvětlením, min. 4ks svítidel LED min 33W, s plynulou změnou intenzity osvětlení řízenou signálem DALI, s indexem podání barev lepším než Ra=90, 5.600m³/h vzduchu, HEPA filtry s třídou filtrace min H14 s oboustranou ochranou mřížkou. Příruby pro přívod vzduchu budou osazeny minimálně 120 mm od spodního okraje laminárního pole. Výška pole max. 500mm. Filtrační nástavce laminárního pole budou těsně svařeny, osazené v rámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu, jehož obovodová drážka umožní připojení kazet podhledu. Prostor mezi filtračními nástavcemi budou dokrytovány lakovanými pozinkovanými plechy. Rozměr laminárního pole : min. (2.600 x 2.600) mm. Materiál: Al slitina a pozinkovaná ocel, barevně lakovaná v barvě podhledu. Dělený dvouvrstvý laminarizátor s průchodem tubusu operačního svítidla. Upevnění laminarizátoru pomocí rychlouzávěrů do těla laminárního pole. Laminarizátor musí být upevněn na otočný závěs umožňující jeho svislé zavěšení v případě servisního zásahu - výměna filtru nebo světelných zdrojů. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | Přechodové potrubí VZT (850x160) na stávající rozměr | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | Laminární pole LP1624 s integrovaným osvětlením, min. 2ks svítidel LED min 33W, s plynulou změnou intenzity osvětlení řízenou signálem DALI, s indexem podání barev lepším než Ra=90, 3.200m³/h vzduchu, HEPA filtry s třídou filtrace min H14 s oboustranou ochranou mřížkou. Příruby pro přívod vzduchu budou osazeny minimálně 120 mm od spodního okraje laminárního pole. Výška pole max. 500mm. Filtrační nástavce laminárního pole budou těsně svařeny, osazené v rámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu, jehož obovodová drážka umožní připojení kazet podhledu. Prostor mezi filtračními nástavcemi budou dokrytovány lakovanými pozinkovanými plechy. Rozměr laminárního pole : min. (1.600 x 2.400) mm. Materiál: Al slitina a pozinkovaná ocel, barevně lakovaná v barvě podhledu. Dělený dvouvrstvý laminarizátor s průchodem tubusu operačního svítidla. Upevnění laminarizátoru pomocí rychlouzávěrů do těla laminárního pole. Laminarizátor musí být upevněn na otočný závěs umožňující jeho svislé zavěšení v případě servisního zásahu - výměna filtru nebo světelných zdrojů. | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | Přechodové potrubí VZT (700x160) na stávající rozměr | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | Odsávací kanály z pozinkované oceli, montované za obkladovými panely a umožňující odtah vzduchu jak u země, tak i u stropu operačního sálu. Průřez kanálu je min. 125*600mm. Kanály jsou osazeny ze strany sálu odnímatelnými nerezovými mřížkami (600x400)mm s regulačním prvkem (horní) a filtrem proti hrubým nečistotám (spodní). Povrchová úprava krycích mřížek : kartáčováno. | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | Stěnový regulační ventil DN200mm -oboustranný | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Instalační prvky |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1 | Ozvučení sálů - 2x reproduktor, IP 54, včetně kabeláže do místa stěnobého PC | sada | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
6.2 | hodiny - minutový signál, případně datové připojení | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
6.3 | Multifunkční panel, Hrachovec elektronik MP10, minimálně 21" LCD dotyková obrazovka, krytí obrazovky IP65, včetně MOP servisního panelu, který je umístěn mimo operační sál. Řízení a zobrazování: - datum, čas, stopky, automatická synchronizace času Dodávka včetně montáže. - monitorování stavu zdravotnické IT soustavy: DO a VDO, včetně testování, stav UPS E1 - ovládání VZT jednotky - přepínání plného výkonu a sníženého výkonu, - indikace vlhkosti a teploty, možnost nastavení teploty v rozsahu minimálně +-3°C, - stmívání osvětlení místnosti a laminárního pole - indikace tlaku medicinálních plynů max 6ks - připojení na internet pro vzdálenou správu zařízení, - stav UPS E2. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
6.4 | Speciálního zdravotnická prokládací skříň 900x690/2100 mm, práškově lakovaného elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu, s vloženým systémem přestavitelných polic (5 ks), dveře a korpus dvoustěnné s vloženou izolací, barva dveří stejná jako barva vestaveb operačních sálů, uzamykání skříní; včetně montáže, sokly budou součástí ocelové konstrukce vestaveb operačních sálů | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
6.5 | Vestavěná skříň na šití zabudovaná do obkladových panelů. Barva shodná s barvou panelů vestavby. Rozměr skříně 1.100x230x900 mm, dveře prosklené, korpus dvojitý s vlepenou tlumící vložkou,dveřní závěsy umožňující snadné čištění, celoobvodovým těsněním, uzamykatelné, 8 skleněných přestavitelných polic, | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Demontáž stávajících OS | [5 empty] | 0 | 0
| Demontáž OS, likvidace materiálu | sada | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1 | Výrobní dokumentace, včetně zaměření stavby | kom. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9.2 | Balné a doprava materiálu | kom. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3 | Ostatní realizační náklady montáže ( doprava montérů, ubytování, diety a pod ) | kom. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9.4 | Přesuny hmot | kom. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9.5 | Koordinace | kom. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Cena jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Kalkulace a výpočty použité v tabulkách výkazů výměr a rozpočtu jsou pouze orientační a zpracovatel cenové nabídky je povinen si výpočty překontrolovat. Chyba ve výpočtu v tabulce nemůže být použita k požadavku navýšení ceny.
Ceny obsahují všechny náklady spojené s montáží a zaškolením obsluhy.

## Videointegrace
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR | [5 empty] | Příloha č. 3 zadávací dokumentace
Revitalizace operačních sálů
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková dodávka | Dodávka celkem | Cena jednotková montáž | Montáž celkem | Cena celkem
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
10 | Videointegrace |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1 | Pracovní stanice s obrazovkou min. 24" s klávesnicí a touchpadem Zobrazovací monitor s integrovaným PC. Stanice musí být zabudována v rovině s obkladovými panely stěn sálu, krytí panelu ze strany sálů min. IP65. Musí být čistitelná a desinfikovatelná pomocí běžně používaných prostředků v nemocnici. Procesor min. Intel i7 9. generace, RAM 16 GB, HD M.2 SSD 250 GB, WIN 11 PRO CZ 64 bit , 1 x RS232, 2 x LAN 10/100/1000 MB/s, min. 4 x USB 3.0, min 4 x USB 2.0, síťový izolátor 4 kV RJ45 (1 Gb/s), ovládání pomocí dotykové obrazovky, 1 PCI slot. Sklopná klávesnice musí zvukově a světelně upozornit na nutnost provedení desinfekce jejího povrchu. Rozlišením minimálně 1920x1080 pixelů (Full HD). Panel musí být umožnit připojit přímo následující videosignály:DVI, DP, VGA. Přepínání vstupů pomocí dotykových přepínačů integrovaných do čelního skla samotného panelu (podmínka) a funkce zap/vyp (zelené podsvícení u zapnutého přístroje) musí být dostupné ze strany operačního sálu . Zobrazovací panel musí být vybaven senzorem jasu pro stabilizaci intenzity podsvícení panelu. Podsvícení technologie LED. Panel musí mít certifikaci dle EN 60601 – zdravotnický prostředek. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
10.2 | Zobrazovací monitor 49" 4K s rozlišením minimálně 3840x2160 pixelů. Monitor musí být zabudován v rovině s obkladovými panely stěn sálu, monitor zabudován do roviny obkladových panelů, servisní přístup ze starny OS bez nutnosti rozebírat stěnové panely, nepřijatelné umístění za krycí sklo vlepené do obkladového panelu. Krytí panelu ze strany sálů min. IP65. Musí být čistitelný a desinfikovatelný pomocí běžně používaných prostředků v nemocnici. Zobrazovací panel musí být kalibrován podle DICOM a tato kalibrace musí být kdykoliv obnovitelná. Monitor musí být umožnit připojit přímo následující videosignály: 2xDVI, 1x DP, 1x VGA, 1x HDMI 2.0. Přepínání funkcí a vstupů pomocí dotykových přepínačů integrovaných do čelního skla samotného panelu (podmínka) a funkce zap/vyp (zelené podsvícení u zapnutého přístroje) musí být dostupné ze strany operačního sálu . Zobrazovací panel musí být vybaven senzorem jasu pro stabilizaci intenzity podsvícení panelu. Podsvícení technologie LED. Možnost integrovat čelní sklo s dotykovým ovládáním. Panel musí mít certifikaci dle EN 60601 – zdravotnický prostředek. Podrobný popis viz technická zpráva. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
10.3 | Informační panel zobrazující čas, stopky, ON AIR informaci. Zabudován do roviny obkladových panelů. Umístění nad vestavěný 49" zobrazovací monitor. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
10.4 | Switch s SFP moduly , integrováno instalační skříňky pod monitorem • 24 portů min. 10 Gbps • Všechny vstupy mohou být směrovány na jakýkoliv nebo všechny výstupy • Switch musí být ovládán přes síť | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
10.5 | Optická kabeláž bude provedena pouze pomocí předkonektoravaných optických OM3 kabelů 2xLC (4xLC) a převodníků (vysílačů a přijímačů). Nutno použít flexibilní optické kabely ve stativech na OS. 6 hybridních zásuvek na sál. Příslušenství bude umístěno ve skříňce pod monitorem. | sada | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
10.6 | Kabeláž 12 V pro napájení hybridních zásuvek a všech převodníků včetně 2 ks napájecích zdrojů vhodných pro zdravotnictví na sál. Včetně integrovaného zesilovače 2x40 W pro reproduktory. | sada | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
10.7 | Hybridní převodník z DVI / DP - IP box (variantně dle zpracovávaného signálu) na signál vhodný k přenosu pomocí optických vláken instalovaný na mobilní modality. Převodník s DVI / DP vstupem. Včetně hybridního optického kabelu pro zapojení do příslušných hybridních zásuvek. Napájení převodníku pomocí hybridního kabelu. Převodník musí po zapojení příslušné modality automaticky posílat náhled z modality do optické sítě na OS. Rozlišení 4K , Full HD. Včetně min. 5 m připojovacího hybridního (optika + napájení 12 V) kabelu. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
10.8 | SW pro serverové řešení - ovládání přepínání mezi připojenými zdroji videosignálů a příslušnými monitory na sále. Cena včetně integrace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10.9 | SW pro serverové řešení nahrávání jednotlivých streamů z OS včetně min. 6 klientů instalovaných na operačních sálech a 6 externích klientů v nemocnici. SW ovládán pomocí SW pro přepínání obrazových signálů na OS. Cena včetně integrace. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10.10 | SW DICOM interface pro přístup k PACS snímkům jednotlivých pacientů pomocí jednoho tlačítka v ovládacím SW pro přepínání obrazových signálů. Automatická aktulalizace worklistu každých min. 120 s. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10.11 | Server pro videointegraci a ukládání nahráveks kapacitou pole min 24 TB, virtualizovaný včetně operačního systému a veškerého SW nutného pro jeho správný chod. Provedení vhodné pro RACK. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10.12 | switch 24 portů vhodný pro segregační firewall, UPS včetně propojení na server zaručující správné vypnutí virtualizovaného serveru. Pro propojení všech PC s grabovací kartou na sálech a serveru. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10.13 | Rack pro instalaci serveru a veškeré potřebné infrastruktiry | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10.14 | Bezdrátová náhlavová souprava pro oboustranný přenos hlasu a zvuku do videokonference | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10.15 | Zdravotnický monitor 32" rozlišení 4K, integrovaný převodník z optického signálu na 4K signál, včetně vnitřního napájecího zdroje 5V/12V. Přepínání vstupů integrováno do krycího skla pomocí kapacitních přepínačů. Jas 700 cd/m2, kontrast 1000:1. Vhodný pro PACS a endoskopii. Automatická stabilizace intenzity podsvícení. VESA100. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
10.16 | Vestavěná skříň k propojení videointegrace, zabudovaná do obkladových panelů. Barva shodná s barvou panelů vestavby. Rozměr skříně min. 1100x220x750 mm, dveře plné, jednokřídlové nebo dvoukřídlové, bez madla, korpus dvojitý s vlepenou tlumící vložkou,dveřní závěsy umožňující snadné čištění, celoobvodovým těsněním, uzamykatelné. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Cena jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Kalkulace a výpočty použité v tabulkách výkazů výměr a rozpočtu jsou pouze orientační a zpracovatel cenové nabídky je povinen si výpočty překontrolovat. Chyba ve výpočtu v tabulce nemůže být použita k požadavku navýšení ceny.
Ceny obsahují všechny náklady spojené s montáží a zaškolením obsluhy.

## Překladač
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR |  |  |  |  | Příloha č. 3 zadávací dokumentace
Revitalizace operačních sálů
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková dodávka | Dodávka celkem | Cena jednotková montáž | Montáž celkem | Cena celkem
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
11 | Překládací zařízení s oknem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1 | Překládací zařízení s oknem PŘEKLADOVÁ, VYHŘÍVANÁ, TRANSPORTNÍ STĚNA PRO PACIENTY, UZAVÍRATELNÁ S OKNEM – 2 ks • základna s oknem pevně spojená s podlahou nesoucí pohyblivou – plovoucí – překládací desku • zařízení umožní bezpečné naložení pacienta z lůžka na překládací desku, přesun a uložení na operační stůl nebo z operačního stolu na lůžko bez nutnosti zvedání personálem • zařízení vybaveno optoelektronickými snímači polohy pacienta, které fungují jako „závora“ – po přesunu pacienta z jedné strany překladové stěny na druhou se pás automaticky zastaví. Obsluha na druhé straně přesunu pacienta pomocí dálkového ovladače na lůžko nebo operační desku – nemůže tak dojít k pádu pacienta • Nouzové, bezpečnostní tlačítko na obou stranách přechodové stěny • Možnost Otevírání a zavírání přechodového okna • Antikolizní systém zavíracího okna • 2 bezdrátové ovladače ke každé stěně • Maximální hmotnost pacienta 225 Kg. • Délka zařízení – 2630 mm • Délka pásu – vnitřní rozměr – 1880 mm • Šířka pásu - 1170 mm • Vyhřívaný transportní povrch: 34°C - 36°C • Elektricky nastavitelná výška transportního pásu (se senzory pro vozík): 655 – 1.020 mm • Výsun překládací desky na každou stranu 700 mm • Překládací deska s nekonečným pásem • Pás pro přesun pacienta z nealergizujícího materiálu, odolného mycím a dezinfekčním prostředkům • Antikolizní system v případě jakékoliv nesrovnalosti, který vede k automatickému zastavení procesu • Ovládací displej na sloupu stěny • Kryt zařízení z nerezové oceli, spoje těsné proti zatečení, odolnost proti kapalinám IPX4 • Napájení 230 VAC/50Hz/ příkon 2000VA • Překládací zařízení je zdravotnický prostředek | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11.2 | Úprava podlahy, vyřezání otvoru, zabetonování pomocné ocelové konstrukce | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11.3 | Pomocná ocelová konstrukce | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Cena jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Kalkulace a výpočty použité v tabulkách výkazů výměr a rozpočtu jsou pouze orientační a zpracovatel cenové nabídky je povinen si výpočty překontrolovat. Chyba ve výpočtu v tabulce nemůže být použita k požadavku navýšení ceny.
Ceny obsahují všechny náklady spojené s montáží a zaškolením obsluhy.

## MP Rozvody
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR | [5 empty] | Příloha č. 3 zadávací dokumentace
Revitalizace operačních sálů
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková dodávka | Dodávka celkem | Cena jednotková montáž | Montáž celkem | Cena celkem
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12. | Rozvody medicinálních plynů
12.1 | D+M Trubka Cu průměr 8x1 | m | 100 |  |  |  |  | 0
12.2 | D+M Trubka Cu průměr 12x1 | m | 450 |  |  |  |  | 0
12.3 | D+M Trubka Cu průměr 18x1 | m | 160 |  |  |  |  | 0
12.4 | D+M Trubka Cu průměr 22x1 | m | 10 |  |  |  |  | 0
12.5 | D+M Tvarovky Cu pr. 12 | ks | 185 |  |  |  |  | 0
12.6 | D+M Tvarovky Cu pr. 18 | ks | 48 |  |  |  |  | 0
12.7 | D+M Pájka Ag 45 + pasta | kg | 2 |  |  |  |  | 0
12.8 | D+M Konzola trubek (4-5 trubek, závěs 0,5m) | ks | 137 |  |  |  |  | 0
12.9 | D+M Ventilová skříň pro 3 plyny se signalizací - pod omítku | KS | 20 |  |  |  |  | 0
12.10 | D+M Signalizace klinická max. 6 plynů | ks | 6 |  |  |  |  | 0
13. | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1 | Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) | m | 560 |  | 0 |  | 0 | 0
13.2 | Ochranný plyn pro pájení Cu dle ČSN EN ISO 7396 (na bm potrubí) | m | 560
13.3 | Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí) | m | 560
13.4 | Tlaková zkouška úseková | kpl | 36
13.5 | Tlaková zkouška závěrečná | kpl | 36
13.6 | Vedení montážních prací | kpl | 1
13.7 | Vypracování PD a zakreslení skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13.8 | Předání, proškolení obsluhy, předávací dokumentace 2x paré | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13.9 | Výchozí revize rozvodů MP | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13.10 | Výchozí revize elektro | kpl | 1
13.11 | Dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Cena jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Kalkulace a výpočty použité v tabulkách výkazů výměr a rozpočtu jsou pouze orientační a zpracovatel cenové nabídky je povinen si výpočty překontrolovat. Chyba ve výpočtu v tabulce nemůže být použita k požadavku navýšení ceny.
Ceny obsahují všechny náklady spojené s montáží a zaškolením obsluhy.

## MP Stativy
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR | [5 empty] | Příloha č. 3 zadávací dokumentace
Revitalizace operačních sálů
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková dodávka | Dodávka celkem | Cena jednotková montáž | Montáž celkem | Cena celkem
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
14. | Dodávka a montáž stropních stativů a lůžkových ramp
14.1 | D+M Stropní stativ anesteziologický | ks | 6 |  |  |  |  | 0
14.2 | D+M Stropní stativ operační | ks | 6 |  |  |  |  | 0
15. | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.1 | D+M Demontáž stávajících stropních stativů | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Cena jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Kalkulace a výpočty použité v tabulkách výkazů výměr a rozpočtu jsou pouze orientační a zpracovatel cenové nabídky je povinen si výpočty překontrolovat. Chyba ve výpočtu v tabulce nemůže být použita k požadavku navýšení ceny.
Ceny obsahují všechny náklady spojené s montáží a zaškolením obsluhy.