Příloha č. 2 ZD (příloha č. 2 kupní smlouvy)

Technická specifikace předmětu plnění – technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Přenosný tabletový ultrazvukový systém pro interní oddělení |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v nadlimitním režimu v otevřeném řízení |
| ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek: | Z2023-018522 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 13/23/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku 1 ks přenosného tabletového ultrazvukového systému pro použití na interním oddělení zadavatele, a to včetně dopravy do sídla zadavatele, instalace, montáže - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáže obsluhy v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den.

Součástí předmětu veřejné zakázky je také poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců a bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb.

- Specifikace předmětu plnění a technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu.

U technických požadavků označených jako „nepodkročitelných“, bude nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení podle ust. § 48 ods.t 2 písm. a) zákona. Účastník zadávacího řízení je proto povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat splnění nepodkročitelných technických požadavků na předmět veřejné zakázky pomocí odkazů na informace a údaje uváděné v příslušných produktových materiálech, a to ve vztahu ke každému uváděnému technickému parametru nabízeného plnění /požadavek na předložení produktových materiálů v rámci nabídky – viz odst. 11.1.1 písm. a) ZD/

V případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „nařízení MDR“); případně se směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (dále jen „směrnice MDD“);

- se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) a případně i s jeho prováděcími vyhláškami v platném znění;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů

- Technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky

|  | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technický požadavek | Status | Druh technického parametru | ANO/NE | Reálná hodnota /technický parametr nabízeného plnění | Kde je prokazováno |
| 1 ks přenosný tabletový ultrazvukový systém pro interním oddělení |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 ks Přenosný tabletový ultrazvukový systém | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 2. | Dynamický rozsah přístroje min 150 dB | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 3. | Doba provozu (vyšetření) bez nutnosti výměny baterie, zařízení či dobíjení zařízení min. 5 hodin | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 4. | B mode na základních frekvencích s funkcí měření min. ploch a vzdáleností | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 5. | M mode | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 6. | Compoundní zobrazování | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 7. | Redukce speklí | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 8. | Automatická úprava celkového zisku i TGC | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 9. | Software pro zvýrazňování jehly | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 10. | Barevný doppler | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 11. | Pulzní doppler s automatickou optimalizací a měřením | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 12. | Ukládání pacientských dat do vnitřní databáze přístroje | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 13. | SW funkční na operačním systému Android i iOS | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 14. | Bezplatný SW včetně aktualizací, neomezený licencí pro další zobrazovací zařízení | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 15. | Export dat v DICOM formátu pomocí WIFI | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 16. | 1 ks zobrazovací displej | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 17. | Velikost zobrazovacího displeje uhlopříčky min. 10" | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 18. | Rozlišení zobrazovacího displeje (délka x šířka) min. 2560 x 1440 pixelů | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 19. | 3x kabel USB-C pro komfortní propojování sond se zobrazovacím displejem | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 20. | Součástí dodávky 1 ks výškově nastavitelný vozík s držákem na tablet a držák na sondy a košíkem na další příslušenství | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 21. | Součástí dodávky je 1ks brašna či pouzdro | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Sondy – součásti dodávky |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 2 ks Lineární sonda - frekvenční rozsah min 3,5-8 MHz - velikost aktivní plochy min 34 mm - hmotnost max. 100 g - připojení sondy k ovládacímu displeji pomocí kabelu | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 23. | 1 ks Sektorová sonda - frekvenční rozsah min 1,7-3,8 MHz - velikost FOV min. 90° - hmotnost max. 100g - připojení sondy k ovládacímu displeji pomocí kabelu | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |

- POKYNY K VYPLNĚNÍ TABULKY

Úpravy v dokumentu jsou zadavatelem omezeny – volně upravovány mohou být pouze vybrané části dokumentu (sloupce č. VI. a č. VII):

- do sloupce č. VI. uvedou účastníci reálné údaje k nabízenému plnění (ve vhodných případech); u některých parametrů jsou údaje zadavatelem předdefinovány

- do sloupce č. VII. uvedou účastníci informace, kde v nabídce jsou údaje, uvedené v sloupci č. VI, prokazovány (u nabízených technických parametrů MUSÍ účastníci odkazovat na informace a údaje v produktových materiálech – tyto materiály musí být součástí nabídky - viz požadavek na produktové materiály v čl. 11.1.1 písm. a) ZD).

Zadavatel upozorňuje, že v případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

- Ostatní technické podmínky na součásti nabídky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce k celému nabízenému plnění předloží:

- produktové materiály, které budou zadavateli sloužit ke kontrole splnění technických parametrů nabízeného plnění, uváděných dodavatelem v nabídce.

- návody k obsluze/uživatelskou příručku/návody k použití v českém jazyce dle platné legislativy

- kopii prohlášení o shodě k nabízenému plnění v českém jazyce,

- osvědčení prokazující způsobilost dodavatele event. způsobilost jiné osoby provádět distribuci a komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na nabízeném plnění dle platné legislativy (např. autorizace od výrobce);

- ve vztahu k celému nabízenému plnění registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

- ve vztahu k celému nabízenému plnění registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

Podrobnosti k požadavkům jsou uvedeny v čl. 11 zadávací dokumentace.

___________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno a podpis oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení

Dodavatel uvede reálnou hodnotu/technický parametr ve vztahu k technickému požadavku

Odkaz na informace a údaje v produktových materiálech (produkt data – originální technické listy, návody k obsluze/uživatelské příručky, originální informační letáky, fotografie atd. – tyto materiály musí být součástí nabídky); v případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.