Příloha č. 2 ZD (příloha č. 2 kupní smlouvy)

Technická specifikace předmětu plnění – technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Hmotnostní spektometr |
| druh zadávacího řízení: | nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení |
| ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek: | Z2023-005586 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 05/23/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je:

- dodávka nového (nikoliv repasovaného) nepoužitého zdravotnického prostředku – 1 ks hmotnostního spektrometru určeného pro rutinní identifikaci mikroorganismů a nebezpečných biologických agens pro použití na oddělení mikrobiologie zadavatele, a to včetně dopravy do sídla zadavatele, instalace, montáže - uvedení do provozu, provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu a instruktáže obsluhy v min. rozsahu 2 pracovních dnů v souladu s platnou legislativou pro zdravotnické prostředky. Součástí předmětu je dále i poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců; součástí záruky je také bezplatné provádění záručního autorizovaného komplexního servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku dle platné legislativy.

- provádění pozáručního autorizovaného servisního zabezpečení hmotnostního spektometru, a to minimálně periodických bezpečnostně technických kontrol včetně odborné preventivní údržby a oprav v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. a v souladu s doporučením výrobce, a to po dobu 8 roků od skončení záruky za jakost dle písm. a) výše.

- Specifikace předmětu plnění a technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu.

U technických požadavků označených jako „nepodkročitelných“, bude nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení podle ust. § 48 ods.t 2 písm. a) zákona. Účastník zadávacího řízení je proto povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat splnění nepodkročitelných technických požadavků na předmět veřejné zakázky pomocí odkazů na informace a údaje uváděné v příslušných produktových materiálech, a to ve vztahu ke každému uváděnému technickému parametru nabízeného plnění /požadavek na předložení produktových materiálů v rámci nabídky – viz odst. 11.1.1 písm. a) ZD/

V případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „nařízení MDR“); případně se směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (dále jen „směrnice MDD“);

- se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) a případně i s jeho prováděcími vyhláškami v platném znění;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů

- Technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky

|  | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technický požadavek | Status | Druh technického požadavku | ANO/NE | Reálná hodnota /technický parametr nabízeného plnění | Kde je prokazováno |
| Hmotnostní spektrometr – základní požadavky |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 ks CE-IVD systém pro rychlou identifikaci mikrobiálních agens pomocí tzv. Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation Time-Of-Flight (MALDI-TOF), hmotnostní spektrometr | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 2. | Kompletní řešení využívající stolní hmotnostní spektrometr pro měření v lineárním módu a kompletní software s referenční databází pro rutinní identifikace mikroorganizmů a nebezpečných biologických agens. Systém pro detekci mechanismů rezistence a citlivosti k antibiotikům | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 3. | Vysoký výkon vakuové pumpy, vakuum vytvořeno max. za 3 hod. | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………hod.. | ………… |
| 4. | Systém s garancí počtu střel min. 500 miliónů nebo životnost laseru min. 7 let | požadováno | nepodkročitelný | ano-ne | ………. | ……… |
| 5. | Ovládací software, aktuální referenční knihovna, vyhodnocovací a statistický software | požadováno | nepodkročitelný | ano-ne | ……. | ……… |
| 6. | Rychlý a efektivní odečet vzorků – min. 500/hod | požadováno | nepodkročitelný | ano-ne | ………/hod. | ………… |
| 7. | Referenční IVD databáze musí dostatečně pokrývat potřeby mikrobiologické databáze – musí obsahovat dostatečné množství referenčních kmenů odpovídajících minimálně 2787 jedinečných druhů (bakterií, kvasinek) a minimálně 500 mikrobiálních rodů, která je součástí dodávaného CE-IVD systému, bez nutnosti vzdáleného připojení | požadováno | dále hodnocený parametr – podkritérium a) dílčího hodnotícího kritéria č. 3 (váha max. 35 bodů) | ano-ne | ………. | ……… |
| 8. | Identifikace vysoce patogenních mikroorganismů zahrnutých dle legislativy ČR/EU do skupiny „BSL 3“ | požadováno | nepodkročitelný | ano-ne | ………. | ………… |
| 9. | Identifikace mikroorganismů přímo z pozitivních hemokultur max. 20 min | požadováno | nedpokročitelný | ano-ne…. | …….. | ……… |
| 10. | Identifikace mikroorganismů přímo z pozitivních hemokultur max. 20 min včetně ID směsné kultury | výhodou | podkritérium d) dílčího hodnotícího kritéria č. 3; (váha max. 15 bodů) | ano-ne…. | …….. | ……… |
| 11. | Software modul pro detekci mechanismů rezistence – karbapenemáz, cefalosporináz v klinickém IVD režimu včetně komerčně dodávaných IVD souprav obsahujících matrici a interní kalibrátor (pro ověření spolehlivosti kalibrace přístroje) Software musí automaticky vyhodnotit hydrolýzu karbapenemu a cefalosporinů bez nutnosti manuální analýzy hmotnostních spekter. Doložit návod k použití a prohlášení o shodě ke komerčně dodávaným IVD soupravám – viz požadavek v čl. 11.1.1 ZD | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 12. | Software modul pro analýzu citlivosti ke colistinu včetně testovací soupravy | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ………… |
| 13. | Software modul pro subtypizaci kmenů – umožňuje na základě specifických píků v bakteriálních hmotnostních spektrech okamžitou detekci významných markerů –usnadnění druhové identifikace a druhové odlišení Streptococcus pneumoniae od Streptococcus mitis, Streptococcus oralis a Streptococcus pseudopneumoniae Detekce proběhne okamžitě po identifikaci bez nároku na spotřebu dalších reagencií, laboratorní práce nebo nutnosti přípravy dalšího vzorku | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 14. | Detekce některých rezistentních mechanismů – min. MRSA a blaKPC Enterobacteriaceae, která proběhne okamžitě po identifikaci bez nároku na spotřebu dalších reagencií, laboratorní práce nebo nutnosti přípravy dalšího vzorku | výhodou | podkritérium b) dílčího hodnotícího kritéria č. 3; (váha max. 30 bodů) | ano - ne | ………. | ……… |
| 15. | Součástí dodávky je rozšíření IVD databáze o základní spektra vysoce patogenní mikroorganismů, které jsou legislativně zařazeny do „BSL 3“ (bez nutnosti vzdáleného připojení) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 16. | Hmotnostní rozsah min. 100 -30 000 Da | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ………… |
| 17. | V případě nutnosti čištění přístroje - automatické čištění zdroje max. do 15 min | požadováno | nepodkročitelný | ano – ne | ………. | ……… |
| 18. | Detekce iontů v pozitivním i negativním módu (detekce proteinů, lipidů) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 19. | Identifikace vzorků pomocí čárového kódu | požadováno | nepodkročitelný | ano – ne | ………. | ………… |
| 20. | Součástí dodávky 1ks stanice pro přípravu vzorků splňující minimálně níže uvedené parametry: - stanice musí přesně označit místo na terčíku, kam se má nanést vzorek. - systém využívající technologii mikroprojekce. - zařízení, které umožní optimalizaci IVD workflow. - stanice musí urychlit zasychání matrice v rovnoměrné vrstvě, a tím zajistit vyšší kvalitu získaných spekter a konzistentnější výsledky /nutno prokázat odpovídajícími produktovými materiály – viz požadavek v ZD v čl. 11.1.1 písm. g)/ | výhodou | podkritérium c) dílčího hodnotícího kritéria č. 3; váha max. 20 bodů | ano - ne | ………. | ……… |
| Další požadavky |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Součástí dodávky musí být min. 2 opakovatelně použitelné destičky (v případě složení destiček z více částí musí být každá destička dodána jako komplet tj. včetně základny pro pláty/nosné konstrukce destiček apod.) | požadováno | nepodkročitelný | ano – ne | ………... | ………… |
| 22. | Součástí dodávky musí být spotřební a pomocný materiál pro zajištění provozu laboratoře na min. 2500 identifikací (viz níže písm. a) a b): | požadováno | nepodkročitelný | ano – ne | ………... | ………… |
| a) | sada/sady chemikálií určené k provedení identifikací | požadováno | nepodkročitelný | ano – ne | ………... | ………… |
| b) | sady dalšího spotřebního materiálu k provedení příslušného počtu identifikací | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 23. | Generování spekter a sdílení s dalšími laboratořemi | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 24. | Součástí předmětu plnění je obousměrné napojení spektrometru na Informační systém OpenLIMS firmy Stapro na náklady dodavatele; zadavatel předpokládá součinnost při napojení | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 25. | Součástí dodávky 1 ks kompletní PC stanice s laserovou tiskárnou, čtečka čárových kódů | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ………… |
| 26. | Součástí dodávky 1 ks ÚPS (záložní zdroj) s dostatečnou záložní kapacitou odpovídající kapacitě přístroje | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |

- POKYNY K VYPLNĚNÍ TABULKY

Úpravy v dokumentu jsou zadavatelem omezeny – volně upravovány mohou být pouze vybrané části dokumentu (sloupce č. VI. a č. VII):

- do sloupce č. VI. uvedou účastníci reálné údaje k nabízenému plnění (ve vhodných případech); u některých parametrů jsou údaje zadavatelem předdefinovány

- do sloupce č. VII. uvedou účastníci informace, kde v nabídce jsou údaje, uvedené v sloupci č. VI, prokazovány (u nabízených technických parametrů MUSÍ účastníci odkazovat na informace a údaje v produktových materiálech – tyto materiály musí být součástí nabídky (viz požadavek na produktové materiály v čl. 11.1.1 písm. a) ZD).

Zadavatel upozorňuje, že v případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

- kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 2 pracovních dnů;

- Požadavky související s instalací a zapojením předmětu veřejné zakázky

- elektrické revize (pokud se jedná o ZP pevně připojené k síťovému zdroji el. energie (např. rentgeny, autoklávy apod.) po dobu záruky

- Ostatní technické podmínky na součásti nabídky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:

- produktové materiály, které budou zadavateli sloužit ke kontrole splnění technických parametrů nabízeného plnění, uváděných dodavatelem v nabídce.

- návody k obsluze/uživatelskou příručku/návody k použití v českém jazyce dle platné legislativy

- kopii prohlášení o shodě k nabízenému plnění v českém jazyce,

- osvědčení prokazující způsobilost dodavatele event. způsobilost jiné osoby provádět distribuci a komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na nabízeném plnění dle platné legislativy (např. autorizace od výrobce);

- ve vztahu k nabízenému plnění registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

- ve vztahu k nabízenému plnění registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

Podrobnosti k požadavkům a ostatní požadavky jsou uvedeny v čl. 11 zadávací dokumentace.

___________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení

Dodavatel uvede reálnou hodnotu/technický parametr ve vztahu k technickému požadavku

Odkaz na informace a údaje v produktových materiálech (produkt data – originální technické listy, návody k obsluze/uživatelské příručky, originální informační letáky, fotografie atd. – tyto materiály musí být součástí nabídky); v případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.