## Část 2_Infuzní technika
Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje do Pavilonu Péče o rodinu
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / smlouvy - Specifikace předmětu plnění
Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky |  | Celková cena v Kč bez DPH
2 | Infuzní technika |  | 0
položka předmětu plnění |  |  | cena za položku celkem v Kč bez DPH
A. Infuzní pumpy (56 ks)
B. Lineární dávkovače (61 ks)
C. Dokovací stanice (49 ks)
D. Infuzní stojan (1 ks)
Pokyny pro dodavatele: Dodavatel pravdivě vyplní všechna prázdná pole ve sloupcích D a E. Ve sloupci D dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Ve sloupci E dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje. Přitom platí, že níže uvedené technické podmínky jsou minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena. Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.
A. Infuzní pumpy (56 ks)
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Přesnost dávkování ±3% dle ČSN EN 60601-2-24 ed. 2*
Rychlost dávkování v rozsahu min. 0,01 až 1200 ml/h
Nastavitelný cílový objem v rozsahu min. 0,01 až 9999 ml
Nastavitelná cílová doba dávkování 00 h 00 min 01 s – 99 h 59 min 59 s
Režim KVO s více rychlostmi dle rychlosti dávkování |  |  | X
Historie provozu přístroje |  |  | X
Provoz přístroje viditelný na samostatných indikátorech a displeji přístroje |  |  | X
Možnost propojení až tří přístrojů do jednoho celku a jeho přenos pomocí držadla integrovaného na každém přístroji |  |  | X
Přístroje je možné umístit na samostatné svorky připevnitelné na stojan či lištu nebo do dokovací stanice |  |  | X
Použitelný i v IZS (silniční i letecká) |  |  | X
Ochrana proti samovolnému toku infuze nebo nežádoucímu bolusu během vkládání a výměně infuzního setu (ochrana pomocí bezpečnostní svorky přístroje a bezpečnostní svorky infuzního setu) |  |  | X
Použití různých infúzních setů v pumpě: - set pro běžnou infúzi, bezpečnostní set - sety pro podávání transfúze (nezbytná certifikace pumpy), enterální výživy, cytostatik, světlosenzitivních léků |  |  | X
Automatické přizpůsobení jasu displeje intenzitě okolního osvětlení |  |  | X
Režim stand-by s nastavitelnou dobou od 1 minuty do 24 hodin |  |  | X
Ovládání pomocí barevného dotykového displeje min. 5“ (tlakové ovládání pro použití i v mokrých rukavicích)
Základní bezpečnostní prvky ovládání pomocí fyzických tlačítek (minimálně zapnout/vypnout, zastavit infuzi, homescreen) |  |  | X
Detekce vzduchových bublin, detekce kumulovaného vzduchu v infuzní lince (s nastavitelnou citlivostí) |  |  | X
Funkce uzamčení dotykového displeje |  |  | X
Jas displeje je automaticky regulován dle intenzity osvětlení místnosti |  |  | X
Knihovna léků s kompletními parametry (název, kategorie, pacientské profily, barevné rozlišení dle platné ISO 26825*, nastavitelný okluzní tlak pro jednotlivé léky, soft a hard limity pro rychlost, dávku, bolus) |  |  | X
Výpočet dávky v mg, µg, ng, IU, mmol v závislosti na hmotnosti (ploše těla dle DuBois) a času |  |  | X
Rozsah okluzního tlaku od 0,067 do 1,1 baru v devíti stupních s aktuální hodnotou viditelnou na provozní obrazovce
Manuální í automatické podání bolusu, systém odbourání bolusu v případě okluze |  |  | X
Akustické hlášení v případě alarmu s nastavitelnou hlasitostí |  |  | X
V případě alarmu jsou na displeji vždy zobrazovány informace o podávaném léku |  |  | X
Obvyklé alarmy a před-alarmy |  |  | X
Možnost vzdáleného nahrávání knihovny léků, nastavení přístroje, použitelný spotřební materiál, software a speciální režimy dávkování (TCI, párování přístrojů pro předání dávkování …) |  |  | X
V případě ztráty konektivity jsou všechna přenášená pacientská data zálohována po 24 hodin |  |  | X
Interval pravidelné odborné údržby podle zákona č. 89/2021 Sb. minimálně 2 roky |  |  | X
Napájení 100-240 V, 50-60 Hz nebo integrovaným akumulátorem (výdrž alespoň 13 hodin při rychlosti dávkování nejméně 100 ml/h)
Hmotnost max. 2 kg včetně akumulátoru
Ochrana proti stříkající vodě min. IP 44
Z celkového počtu 56 ks min. 4 ks infuzních pump musí být možno použít pro podání enterální výživy |  |  | X
Součástí dodávky je 10 ks samostatného držáku pro uchycení na infuzní stojan nebo euro lištu včetně napájecího zdroje |  |  | X
B. Lineární dávkovače (61 ks)
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Přesnost dávkování max. ± 2 %
Rychlost dávkování v rozsahu min. 0,01 – 1800 ml/hod.
Nastavitelný cílový objem v rozsahu min. 0,01 až 9999 ml
Nastavitelná cílová doba dávkování 00 h 00 min 01 s – 99 h 59 min 59 s
Režim KVO s více rychlostmi dle rychlosti dávkování |  |  | X
Historie provozu přístroje |  |  | X
Provoz přístroje viditelný na samostatných indikátorech a displeji přístroje |  |  | X
Možnost propojení až tří přístrojů do jednoho celku a jeho přenos pomocí držadla integrovaného na každém přístroji |  |  | X
Přístroje je možné umístit na samostatné svorky připevnitelné na stojan či lištu nebo do dokovací stanice |  |  | X
Použitelný i v IZS (silniční i letecká) |  |  | X
Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček objemů – 2, 3, 5, 10, 20, 50/60 ml různých výrobců |  |  | X
Automatický pohon stříkačky s ochranou proti samovolnému toku infuze nebo nežádoucímu bolusu během vkládání a výměně stříkačky |  |  | X
Automatické přizpůsobení jasu displeje intenzitě okolního osvětlení |  |  | X
Režim stand-by s nastavitelnou dobou od 1 minuty do 24 hodin |  |  | X
Ovládání pomocí barevného dotykového displeje min 5“ (tlakové ovládání pro použití i v mokrých rukavicích)
Základní bezpečnostní prvky ovládání pomocí fyzických tlačítek (minimálně zapnout/vypnout, zastavit infuzi, homescreen) |  |  | X
Funkce uzamčení dotykového displeje |  |  | X
Jas displeje je automaticky regulován dle intenzity osvětlení místnosti |  |  | X
Knihovna léků s kompletními parametry (název, kategorie, pacientské profily, barevné rozlišení dle platné ISO 26825*, nastavitelný okluzní tlak pro jednotlivé léky, soft a hard limity pro rychlost, dávku, bolus) |  |  | X
Výpočet dávky v mg, µg, ng, IU, mmol v závislosti na hmotnosti (ploše těla dle DuBois) a času |  |  | X
Rozsah okluzního tlaku od 0,1 do 1,2 baru v devíti stupních s aktuální hodnotou viditelnou na provozní obrazovce
Manuální í automatické podání bolusu, systém odbourání bolusu v případě okluze |  |  | X
Akustické hlášení v případě alarmu s nastavitelnou hlasitostí |  |  | X
V případě alarmu jsou na displeji vždy zobrazovány informace o podávaném léku |  |  | X
Obvyklé alarmy a před-alarmy |  |  | X
Možnost vzdáleného nahrávání knihovny léků, nastavení přístroje, použitelný spotřební materiál, software a speciální režimy dávkování (TCI, párování přístrojů pro předání dávkování …) |  |  | X
V případě ztráty konektivity jsou všechna přenášená pacientská data zálohována min. po dobu 24 hodin |  |  | X
Interval pravidelné odborné údržby podle zákona č. 89/2021 Sb. minimálně 2 roky (viditelné v menu přístroje s připomínkou) |  |  | X
Napájení 100 – 240 V, 50 – 60 Hz nebo integrovaným akumulátorem (výdrž alespoň 13 hodin při rychlosti dávkování nejméně 25 ml/h)
Hmotnost méně než 2 kg včetně akumulátoru
Ochrana proti stříkající vodě (alespoň IP 44)
C. Dokovací stanice (49 ks)
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Stanice pro uchycení min. 4 přístrojů (shora uvedených lineárních dávkovačů), pro jejichž napájení je použit pouze jeden přívodní kabel
Stanice musí splňovat podmínku snadného vyjmutí kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem umístěným ve stanici a dále možnost opětovného umístění přístroje ve stanici v libovolné pozici |  |  | X
Možnost rozšíření dokovací stanice pro 12 přístrojů (pump/dávkovačů) s obslužnou výškou pro průměrnou výšku obsluhujícího personálu 160 cm při nejníže umístěném přístroji ve sloupci nejméně 60 cm od podlahy (posuzování dle ČSN EN 60601-2-24 ed. 2*)
Zajištění přehledné vizuální i zvukové identifikace alarmů s rozlišením jejich závažnosti (jištěno akumulátorem pro provoz v případě výpadku napájení po dobu alespoň 4 hodin) |  |  | X
Port pro napájení přístroje je bez správně vloženého přístroje odpojen od napětí |  |  | X
Možnost zajištění datové komunikace s NIS či dalším IT systémem pomocí modulu připojitelného ke stanici |  |  | X
D. Infuzní stojan (1 ks)
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Stabilní stojan s vysokou stabilitou při umístění infuzní techniky |  |  | X
Nastavitelná výška min. v rozsahu 170 až 210 cm
Min. 5 antistatických koleček o průměru 100 mm z toho min. 3 bržděná
Min. 4 háčky pro zavěšení infuzních lahví nebo vaků
Madlo pro snadný transport |  |  | X
Nádobka pro odkapávaní infuzního roztoku |  |  | X
* Ve vztahu k odkazované normě a požadavkům v ní uvedeným zadavatel v souladu s ust. § 89 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje možnost nabídnout rovnocenné řešení; v případě, že dodavatel této zákonem dané možnosti využije, je povinen v nabídce předložit podrobný popis nabízeného přístroje, ze kterého bude rovnocennost nabízeného řešení s uvedenou normou jednoznačně zřejmá.