Veřejná zakázka **Nemocnice Havlíčkův Brod – modernizace laboratorního vybavení a technologií**,

Část 1 – Nízkoenergetický hlubokomrazící box, 1 ks + 1 ks kompaktního nízkoenergetického hlubokomrazícího boxu

Příloha č. 1b Zadávací dokumentace / smlouvy – **Specifikace předmětu plnění**

**Kompaktní nízkoenergetický hlubokomrazící box**

Předmětem plnění je dodávka nového kompaktního nízkoenergetického hlubokomrazícího boxu.

Nabízený přístroj splňuje níže uvedené technické podmínky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podmínka plnění** | **Splnění podmínky dodavatelem[[1]](#endnote-1)**  ***V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.*** | **Číslo strany nabídky dodavatele[[2]](#endnote-2)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry systému** | | |
| **Technické označení – typ – doplní dodavatel** |  | |
| **Hlubokomrazící box, 1 kus** |  | |
| trvale udržitelná teplota nejméně -80 °C (při teplotě okolí +30 °C) | ANO |  |
| nastavení teploty nejméně v rozsahu -40 °C až -80 °C | ANO |  |
| objem min. 80 litrů | ANO |  |
| kapacita min. 40 ks standardních 2" krabiček (cca 133 x 133 x 51 mm) | ANO |  |
| ekonomický provoz, nízká spotřeba el. energie | ANO |  |
| kompresor v dolní části mrazáku pro snadnější přístup a servis | ANO |  |
| tichý provoz, jednokompresorový systém | ANO |  |
| kabelová průchodka pro čidlo externího monitoringu teploty | ANO |  |
| alarm systém chybových stavů, výstup pro externí alarm | ANO |  |
| standardní napájení 230 V/50 Hz, jištění 16 A | ANO |  |

V [\_\_\_\_\_] doplnit dne [\_\_\_\_\_] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[\_\_\_\_\_] doplnit titul, jméno, příjmení

[\_\_\_\_\_] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

1. *Dodavatel vyplní každé pole sloupce. Dodavatel v každém poli sloupce uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený přístroj podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje.* ***V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.***

   *Splnění veškerých podmínek plnění s předvyplněným textem „ANO“ je závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.* [↑](#endnote-ref-1)
2. *Dodavatel uvede číslo strany nabídky, na které lze splnění podmínky ověřit v technické dokumentaci nabízeného přístroje.*

   ***Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.*** [↑](#endnote-ref-2)