TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 2 – Ultrazvukové přístroje pro radiodiagnostické oddělení

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				4 600 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ultrazvukový přístroj I | 1 ks |  |  |  |
| Ultrazvukový přístroj II | 1 ks |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné). To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Ultrazvukový přístroj I |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1. | Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku |  |
| 2. | Monitor s úhlopříčkou min. 22 “typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080 |  |
| 3. | Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách |  |
| 4. | Hmotnost přístroje max. 120 kg |  |
| 5. | Požadavky na obslužný panel: - výškově a stranově stavitelný ovládací panel - součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 12“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí) - vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí pod ovládací panel) - nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce |  |
| 6. | Frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 124 MHz |  |
| 7. | Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu minimálně 0–50 cm |  |
| 8. | Minimálně 4 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond |  |
| 9. | Modul pro CEUS vyšetření pomocí iv. kontrastní látky |  |
| 10. | Modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist, Send, Q/R, Storage |  |
| 11. | Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření |  |
| 12. | Programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v UZ diagnostice |  |
| 13. | Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání |  |
| 14. | Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze |  |
| 15. | Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV) |  |
| 16. | Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu |  |
| 17. | Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení |  |
| 18. | Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení dopplerovského záznamu |  |
| 19. | Možnost nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce |  |
| 20. | Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovské zobrazení) |  |
| 21. | Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM |  |
| 22. | Min. 3 x USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení |  |
| 23. | Přístroj musí být konstruovaný jako rychlý systém včetně následujících požadavků na připravenost přístroje po jeho zapnutí – studený start do 25 sec., standby start do 15 sec. |  |
| 24. | Přímý RAW data výstup |  |
| Požadovaná zobrazení |  |  |
| 25. | B-mód na základních i harmonických frekvencích |  |
| 26. | Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení |  |
| 27. | Pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách (min. rozsah +/- 30°) |  |
| 28. | Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku |  |
| 29. | Simultánní duální zobrazení B-mód a B-mód + CFM v reálném čase |  |
| 30. | Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase |  |
| 31. | Zobrazení mikrovaskularizace – schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení i extrémně nízkých rychlostí <1 mm/sec, za vysoké obrazové frekvence (min. 40 sn/sec při plné šířce sektoru sondy 900 a nastavené hloubce vyšetření min. 10 cm) a vysokého rozlišení, včetně sumarizace toku (akumulační mód) – využití na všech sondách. Zobrazení musí pracovat v triplexním režimu v reálném čase, tzn. současné zobrazení 2D, PW - pulzní doppler a 2D mikrovaskularizace |  |
| 32. | Zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny (shearwave elastografie) |  |
| UZ sondy |  |  |
| 33. | Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 18 MHz s konvexním úhlem zobrazení min. 1300, sonda musí být řešena jako matrixová s technologií sigle crystal (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů), včetně bioptického adaptéru |  |
| 34. | Lineární sonda pro vyšetření periferních cév v rozsahu min. 311 MHz s aktivní šíří zobrazení max. 50 mm, matrixová |  |
| 35. | Lineární sonda pro vyšetření malých částí v rozsahu 514 MHz s aktivní šíří zobrazení min. 55 mm, včetně bioptického adaptéru |  |
| 36. | Transrektální biplanární sonda s projekcí lineární a konvexní v rozsahu min. 411 MHz. Připojení k přístroji pomocí jednoho konektoru |  |

| Ultrazvukový přístroj II |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Parametry přístroje |  |  |
| 37. | Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku |  |
| 38. | Monitor s úhlopříčkou min. 22“ typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080 |  |
| 39. | Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách |  |
| 40. | Požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 100 kg, šířka přístroje do max. 60 cm |  |
| 41. | Požadavky na obslužný panel: - výškově a stranově stavitelný ovládací panel - součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 12“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí) - vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí pod ovládací panel) - nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce |  |
| 42. | Frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 118 MHz |  |
| 43. | Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu minimálně 0–50 cm |  |
| 44. | Minimálně 3 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond |  |
| 45. | Modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist, Send, Q/R, Storage |  |
| 46. | Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření |  |
| 47. | Programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v UZ diagnostice |  |
| 48. | Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání |  |
| 49. | Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze |  |
| 50. | Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV) |  |
| 51. | Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu |  |
| 52. | Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení |  |
| 53. | Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení dopplerovského záznamu |  |
| 54. | Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) |  |
| 55. | Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM |  |
| 56. | USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení |  |
| 57. | Přístroj musí být konstruovaný jako rychlý systém včetně následujících požadavků na připravenost přístroje po jeho zapnutí – studený start do 50 sec., standby start do 15 sec. |  |
| Požadovaná zobrazení |  |  |
| 58. | B-mód na základních i harmonických frekvencích |  |
| 59. | Pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách (min. rozsah +/- 30°) |  |
| 60. | Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku |  |
| 61. | Simultánní duální zobrazení B-mód a B-mód + CFM v reálném čase |  |
| 62. | Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase |  |
| UZ sondy |  |  |
| 63. | Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 18 MHz s konvexním úhlem zobrazení min. 110° |  |
| 64. | Lineární sonda pro vyšetření periferních cév a malých částí v rozsahu min. 514 MHz s aktivní šíří zobrazení min. 55 mm |  |