TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 3 – Ultrazvukové přístroje pro kardiologické oddělení

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				 8 500 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ultrazvukový přístroj I | 1 ks |  |  |  |
| Ultrazvukový přístroj II | 2 ks |  |  |  |
| Ultrazvukový přístroj III | 2 ks |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální, nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Ultrazvukový přístroj I |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1. | Kardiologický echokardiograf s podporou sektorových, lineárních a jícnových sond typu matrix (maticových sond) pro všechny zobrazovací módy (2D, 3D, MM, AMM, PWD, CWD, TVI, TDI, SRI, SI) |  |
| 2. | Podpora tzv. multifrekvenčních sond s možností změny vysílací frekvence operátorem (zobrazení střední vysílací frekvence na displeji) |  |
| 3. | Podpora maticových sond — sondy s uspořádáním krystalů v několika řadách, sondy musí umožňovat dvourovinnou aktivní fokusaci (tzn. fokusaci v transverzální rovině) |  |
| 4. | Technologie softwarového beamformingu – automatická multifokusační technologie (fokusace v B-obrazu se provádí čistě elektronicky bez zásahu uživatele) |  |
| 5. | Podpora sond typu single crystal |  |
| 6. | Podpora HW a SW pro real time 3D TEE a TTE echokardiografii |  |
| 7. | Podpora SW pro postprocesing pro automatické a semi-automatické měření a vyhodnocení funkce a deformace LK, PK, LS pomoci metody Speckle tracking s možností využití na již získaná data uložená na serveru (nutnost zachování stávajících pacientských dat v RAW formátu) |  |
| 8. | Plovoucí ovládací panel výškové nastavitelný |  |
| 9. | Min. 4 aktivní konektory pro připojení sond |  |
| 10. | Min. 22" OLED displej |  |
| 11. | Min. 12" LCD pomocná dotyková obrazovka |  |
| 12. | Přímý výstup přístroje na počítačovou tiskárnu s možností tisku protokolů a jejich editace |  |
| 13. | Přímý výstup přístroje na DVD vypalovací mechaniku a USB flash paměti |  |
| 14. | Sdílení stejné pacientské databáze s ostatními přístroji, data je nutné sdílet ve formátu RAW (ne DICOM) vhodných k pozdější analýze na pracovní stanici |  |
| 15. | Plná DICOM 3 kompatibilita. (Verification, Print, Storage, Query/Retrieve, Worklist, Send) |  |
| Požadovaná zobrazení |  |  |
| 16. | 2D zobrazení, kvalitní harmonické zobrazení (THI) na všech sondách s možností volby více harmonických frekvencí, bez zásadního vlivu na snímkovací rychlost (framerate), alespoň 2 na TEE sondách |  |
| 17. | M-mód s možností úhlově nezávislého nastavení kurzoru v reálném čase (anatomický M-mód) |  |
| 18. | PW doppler, včetně HPRF módu (alespoň 10 m/s) na všech sondách, možnost automatického nastavení úhlové korekce |  |
| 19. | CW doppler na všech kardio sondách |  |
| 20. | Barevné dopplerovské mapování (CFM) na všech sondách, zobrazení energie krevního toku (Power doppler) |  |
| 21. | Barevné dopplerovské mapování toku se zvýšenou citlivostí a zobrazením rychlosti v barevné škále |  |
| 22. | Zobrazení krevního toku na principu substrakce 2D obrazu (nevyužívající dopplerovských metod) bez použití kontrastních látek |  |
| 23. | Barevný tkáňový Doppler (TVI) na všech Kardio sondách; PW tkáňový Doppler na všech kardio sondách |  |
| 24. | Kompaundní zobrazení na lineárních sondách, zobrazené redukující ultrazvukové spekle |  |
| 25. | Vektorové zobrazení krevního toku na bází metody speckle-tracking pro zobrazení dráhy pohybu krevních buněk bez použiti kontrastních látek pro lepší detekci krevního toku |  |
| Postprocessing |  |  |
| 26. | Měření ve 2D, 3D a 4D, kompletní kardiologické měření, kalkulace a reporty, požadována možnost vytvářet vlastní parametry a vzorce pro naměřené parametry. |  |
| 27. | Přistroj musí umožňovat práci s již uloženými 2D/3D/4D nasnímanými daty (jak obrázky, tak i smyčky) |  |
| 28. | Archivace obrazových dat v původní formě zachovávající obrazové parametry (framerate, gain, rozměry, rychlosti, časovou základnu  formát raw), možnost postprocesingu na přístroji i pracovní stanici |  |
| 29. | Počítačová konektivita (přímé připojení s možností ukládat na vzdáleny počítač, server atd.) ve formátech, RAW data, DICOM, AVI, MPEG. Správa pacientských dat formou databáze s volbou vyhledávacích kritérií dle demografických i diagnostických dat |  |
| 30. | Speciální SW pro semi-automatickou kvantifikaci globálního strainu levé i pravé komory včetně barevného mapování a včetně zobrazení křivek z jednotlivých segmentů na principu 2D strain analýzy |  |
| 31. | Speciální SW pro automatickou kvantifikaci EF levé komory na principu 2D strain analýzy |  |
| UZ sondy |  |  |
| 32. | Sektorová sonda s možností vícenásobné aktivní fokusace ve dvou rovinách — sonda typu single crystal a matrix, celkem min. 190 krystalů (piezoelektrických elementů), kmitočtový rozsah 1,54,5 MHz, zobrazovací úhel: 120°, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TVI, SRI), sonda s možností změny vysílací frekvence operátorem, min. 5 harmonických frekvencí pro lepší nastavení obrazu |  |
| 33. | Lineární přepínatelná sonda pro cévní aplikace, kmitočtový rozsah 2,510 MHz, harmonické zobrazení |  |
| 34. | 2D TEE jícnová sonda, kmitočtový rozsah 38 MHz, sonda s funkcí změny vysílací frekvence operátorem |  |
| Pracovní stanice |  |  |
| 35. | Rozšířeni licence stávající pracovní stanice „EchoPAC“ (nebo dodáni nové) tak, aby mohla být zapojena k novým přístrojům a sdílet s nimi stejnou pacientskou databáz, a aby bylo možné využít a zachovat stávající data a umožnit na nich další postprocesing a kvantitativní analýzu obrazu ze 2D/3D/4D datasetů |  |
| 36. | Komunikace databáze s externí pracovní stanici (serverem) na oddělení, komunikace musí probíhat ve formátu hrubých dat tak, aby bylo možné využívat všechny SW postprocessingové nástroje tohoto přístroje na všechna data na tomto serveru |  |

| Ultrazvukový přístroj II |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Parametry přístroje |  |  |
| 37. | Nový, plně digitální přístroj se snadnou obsluhou |  |
| 38. | Plochý LCD monitor s úhlopříčkou min. 21“ s vysokým rozlišením – otočný |  |
| 39. | Dotykový displej min. 12“ |  |
| 40. | Možnost připojení externí obrazovky/tiskárny (přes HDMI) |  |
| 41. | Integrovaná baterie pro stand-by režim min. 15 minut |  |
| 42. | Ovládací panel nastavitelný výškově a stranově |  |
| 43. | Možnost připojení ICE katetrů |  |
| 44. | Možnost připojení 3D/4D TEE sondy |  |
| 45. | Váha přístroje do 80 kg |  |
| 46. | Napájení: 230 V / 50 Hz |  |
| Programové vybavení |  |  |
| 47. | Funkce zoom |  |
| 48. | Redukce speklí nastavitelné v několika krocích v B-obraze i V B-CFM zobrazení |  |
| 49. | Kompaundní zobrazení nastavitelné v několika krocích v B-obraze i V B-CFM zobrazení |  |
| 50. | Automatická optimalizace B-módu, TGC a dopplera |  |
| 51. | Balíček pro cévní aplikace |  |
| 52. | Kompletní kardiologický program |  |
| 53. | SW vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem…) |  |
| 54. | Záznam videosmyčky ve všech režimech zobrazení |  |
| 55. | Automatické měření a obkreslování dopplerovské křivky pro kardiologické aplikace, zejména automatické měření parametrů: MV E/A rychlostí včetně deceleračního času a sklonu, MV trace, LVOT Trace, AV Trace, RVOT Trace, PV Trace |  |
| 56. | Dedikovaný SW na bázi umělé inteligence pro automatické rozpoznání projekce (2CH, 4CH, APLAX) na základě 2D obrazu a charakteru dopplerovské křivky pro automatické měření dopplerovských parametrů |  |
| 57. | Přednastavené presety a umožnění ukládání vlastních presetů |  |
| 58. | Editovatelná IP konfigurace přístroje |  |
| Archivace obrazových dat |  |  |
| 59. | Interní disk s kapacitou min. 500 GB |  |
| 60. | Databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání, exportu a importu |  |
| 61. | DICOM komunikace (min. Worklist, Store, Send, Print, Modality, Query/Retrieve) |  |
| 62. | Připojení a funkční komunikace s PACS zadavatele |  |
| 63. | Formát exportovaných záznamů – DICOM, JPEG, AVI |  |
| 64. | Minimálně 3x USB port |  |
| 65. | Připojení do stávající archivační a vyhodnocovací pracovní stanice na KRD oddělení zadavatele, komunikace v RAW datech (data vhodná pro postprocessing a analýzu např. 2D a dopplerovské strain analýzy), v případě nekompatibility dodání nové pracovní stanice ve stejné SW a HW výbavě |  |
| Zobrazovací režimy |  |  |
| 66. | 2D zobrazení |  |
| 67. | 2D harmonické zobrazení |  |
| 68. | CF barevný dopler |  |
| 69. | PW pulsní doppler |  |
| 70. | CW kontinuální doppler |  |
| 71. | TDI, TVI – tkáňové dopplerovské zobrazení |  |
| 72. | AMM anatomický m-mód |  |
| 73. | Nedopplerovské mapování krevního toku bez použití kontrastní látky |  |
| UZ sondy |  |  |
| 74. | Lineární cévní sonda, pracovní frekvence min.: 410 MHz (1ks pro každý ze dvou přístrojů) |  |
| 75. | 2D multifrekvenční konvexní sonda, pracovní frekvence min.: 1,56 MHz (1ks pro každý ze dvou přístrojů) |  |
| 76. | Multifrekvenční sonda typu single crystal matrix array, min. 190 elementů, pracovní frekvence min.: 1,54 MHz (pouze k jednomu přístroji) |  |

| Ultrazvukový přístroj III |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Parametry přístroje |  |  |
| 77. | Nový, plně digitální přístroj se snadnou obsluhou |  |
| 78. | Minimálně 15“ LCD integrovaná obrazovka s dotykovým ovládáním a rozlišením min. 1920 x 1080 |  |
| 79. | Lehce přenosný systém, váha do 5 kg (+/- 10 %), bez vozíku |  |
| 80. | Vozík s přepínačem na 4 sondy |  |
| 81. | Možnost připojení 3D/4D TEE sondy |  |
| 82. | Napájení: 230 V / 50 Hz |  |
| Funkcionalita |  |  |
| 83. | Správa pacientských dat formou databáze s volbou vyhledávacích kritérií dle demografických i diagnostických dat, archivace pacientských dat na interní HDD |  |
| 84. | Interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledávání, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze nejlépe ve formátu hrubých dat vhodných k pozdější úpravě |  |
| 85. | Možnost exportu dat na externí zařízení |  |
| 86. | Interní paměťová smyčka |  |
| 87. | Zvětšení obrázku zamraženého i on-line obrázku v několika krocích – ZOOM |  |
| 88. | Programovatelné kalkulace |  |
| 89. | Kardiologické kalkulace (Simpsonova metoda, PISA), standardní výpočty, měření vzdáleností a ploch, PI, RI indexy, měření rychlostí (min, max, mean), automatické on-line trasování a výpočty |  |
| 90. | Možnost upravování již uložených snímků a smyček – intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti), možnost práce s nativními daty, integrovaná pacientská databáze s možností ukládání demografických dat a vyhledávání |  |
| 91. | DICOM komunikace (min. Worklist, Store, Send, Print, Modality, Query/Retrieve) |  |
| 92. | Připojení a funkční komunikace s PACS zadavatele |  |
| 93. | Možnost konektivity do externí PC pracovní stanice „EchoPAC“ s možností práce s originálními daty sdílející stejnou pacientskou databázi, možnost připojení a ukládání RAW hrubých dat do stávající pracovní stanice instalované na KRD oddělení zadavatele, kompatibilita obrazového materiálu ve formátu RAW s veškerým vyhodnocovacím SW tzn. možnost kvantifikace tkáňového dopplera, dopplerovský strain, Speckle tracking metoda, možnost měření longitudinálního strainu, možnost kvantitativní analýzy obrazu, možnost TIC analýz |  |
| Zobrazovací režimy |  |  |
| 94. | B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu |  |
| 95. | Dynamická automatická optimalizace obrazu, automatický výpočet laterálního gainu |  |
| 96. | M-mód, anatomický M-mód |  |
| 97. | Barevný směrový doppler |  |
| 98. | Výkonový doppler |  |
| 99. | Spektrální PW doppler s možností automatické optimalizace PW křivky |  |
| 100. | Kontinuální CW doppler |  |
| 101. | Pulzní tkáňový doppler, barevný tkáňový doppler |  |
| 102. | Harmonické zobrazení bez vlivu na frame rate |  |
| 103. | Zobrazení krevního toku pomocí substrakce obrazu bez použití kontrastních látek |  |
| 104. | Možnost volby akvizice pomocí tkáňového doppleru či 2D trackingu |  |
| 105. | Možnost připojení kardiologické matrixové sondy |  |
| 106. | Přístroj musí být rozšiřitelný o 3D modul (3D TEE) pro kardiologické aplikace |  |
| UZ sondy |  |  |
| 107. | Kardiologická multifrekvenční sonda typu single crystal v rozsahu 24 MHz |  |
| 108. | Lineární sonda v rozsahu 413 MHz |  |