TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 5 – Ultrazvukový přístroj pro plicní oddělení

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				1 000 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ultrazvukový přístroj | 1 ks |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální, nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1. | Nový, plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku |  |
| 2. | Monitor s úhlopříčkou min. 23“ typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080 |  |
| 3. | Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách |  |
| 4. | Požadavky na obslužný panel: - výškově a stranově stavitelný ovládací panel - součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 12“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí) - vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí pod ovládací panel) - nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce |  |
| 5. | Frekvenční rozsah přístroje min. 118 MHz |  |
| 6. | Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu minimálně 0–50 cm |  |
| 7. | Minimálně 3 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond |  |
| 8. | Modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist, Send, Q/R, Storage |  |
| 9. | Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření |  |
| 10. | Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v UZ diagnostice |  |
| 11. | Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání |  |
| 12. | Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze |  |
| 13. | Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV) |  |
| 14. | Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu |  |
| 15. | Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení |  |
| 16. | Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení dopplerovského záznamu |  |
| 17. | Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) |  |
| 18. | Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM |  |
| 19. | USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení |  |
| 20. | Přístroj musí být konstruovaný jako rychlý systém včetně následujících požadavků na připravenost přístroje po jeho zapnutí – studený start do 50 vteřin, standby start do 15 vteřin |  |
| Požadovaná zobrazení |  |  |
| 21. | B-mód na základních i harmonických frekvencích |  |
| 22. | PW - pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30° |  |
| 23. | CW - kontinuální doppler |  |
| 24. | Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) |  |
| 25. | Simultánní duální zobrazení B-mód a B-mód + CFM v reálném čase |  |
| 26. | Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase |  |
| UZ sondy |  |  |
| 27. | Konvexní sonda s technologií single crystal pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1–6 MHz |  |
| 28. | Lineární sonda 3–11 MHz s požadovanou aktivní šíří zobrazení do 45 mm |  |
| 29. | Sektorová kardiologická sonda s technologií single crystal pro vyšetření srdce v rozsahu 1–6 MHz |  |
| 30. | Mikrokonvexní sonda pro abdominální a hrudní vyšetření v rozsahu min. 1–6 MHz |  |