TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 4 – Ultrazvukové přístroje pro interní oddělení

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				2 990 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ultrazvukový přístroj I | 1 ks |  |  |  |
| Ultrazvukový přístroj II | 1 ks |  |  |  |
| Ultrazvukový přístroj III | 1 ks |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální, nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Ultrazvukový přístroj I |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1. | LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 22" s FULL HD rozlišením, otočný |  |
| 2. | Jednoduché ovládání - min. 12“ barevný ovládací touchpanel |  |
| 3. | Hmotnost přístroje max. 80 kg |  |
| 4. | Editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření |  |
| 5. | Digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, nikoliv mechanické jezdce |  |
| 6. | Výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem |  |
| 7. | Ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu |  |
| 8. | Automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době |  |
| 9. | Frekvenční rozsah přístroje min. 122 MHz |  |
| 10. | Nastavitelná výška ovládacího panelu |  |
| 11. | Minimálně 3 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/4D sond |  |
| 12. | Integrovaný prostor pro periferní zařízení |  |
| 13. | Bateriový provoz minimálně 40 min. |  |
| Zobrazovací režimy |  |  |
| 14. | B-mód v základních frekvencích |  |
| 15. | THI-harmonické zobrazení |  |
| 16. | Hybridní harmonické zobrazení  snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích |  |
| 17. | Duplexní, triplexní a pseudotriplexní zobrazení |  |
| 18. | Automatická optimalizace obrazu |  |
| 19. | Fokus fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu |  |
| 20. | Možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze |  |
| 21. | PW-spektrální doppler |  |
| 22. | Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler) |  |
| 23. | Barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí |  |
| 24. | Barevné dopplerovské mapování s 3D efektem |  |
| 25. | Nedopplerovské zobrazení pomalých toků |  |
| 26. | Modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem |  |
| 27. | Modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem |  |
| SW výbava |  |  |
| 28. | SW pro zvýraznění jehly pro intervence pod UZ kontrolou |  |
| 29. | Automatické měření parametrů dopplerovského spektra |  |
| 30. | Program na základní volumetrii |  |
| 31. | Měření v multiplanárních zobrazeních |  |
| 32. | Kalkulace objemů z více rovin |  |
| 33. | ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze, možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom) |  |
| 34. | Automatické zvětšení místa měření formou lupy |  |
| 35. | SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v radiodiagnostice |  |
| Archivace a komunikace |  |  |
| 36. | Paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí |  |
| 37. | Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500 GB |  |
| 38. | Vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření |  |
| 39. | Snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerovských průběhů |  |
| 40. | Min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu flash disk |  |
| 41. | Komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS (min. Worklist, Store, Send, Query/Retrieve, Print). Připojení do PACS a NIS zadavatele součástí dodávky |  |
| 42. | Výstup na externí digitální monitor |  |
| UZ sondy |  |  |
| 43. | 2D lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 2  14 MHz, šíře min. 50 mm |  |
| 44. | 2D konvexní sonda pro abdominální vyšetření s frekvenčním rozsahem min. 1  7 MHz |  |

| Ultrazvukový přístroj II |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Parametry přístroje |  |  |
| 45. | Digitální ultrazvukový přístroj s dynamikou systému – min. 250 dB |  |
| 46. | Širokopásmový beamformer s nastavením rozsahu snímané frekvence minimálně 1–18 MHz umožňující připojení širokopásmových sond |  |
| 47. | Plochý barevný LCD monitor – min. 21“ úhlopříčka s poměrem stran 16:9, fullHD zobrazením, nastavitelný vertikálně i horizontálně |  |
| 48. | Nastavení ovládacího panelu ve vertikálním směru (zvýšení, snížení), tlačítkový ovládací panel |  |
| 49. | Min. 3 vstupy pro UZ sondy |  |
| 50. | Výsuvná mechanická klávesnice umístěná pod ovládacím panelem |  |
| 51. | Ovládaní pomocí trackballu, nikoliv touchpadu |  |
| 52. | Velkokapacitní vnitřní paměť (min. 1000 vyš.), minimálně 2 USB porty na ovládacím panelu, snadno dostupné pro obsluhu (na ovládacím panelu) |  |
| 53. | Mobilní přístroj (nikoliv přenosný ani přenosný s přídavným podvozkem) s váhou do max. 60 kg |  |
| 54. | Pomocný dotykový displej o velikosti min. 10“ |  |
| 55. | Digitální TGC (ne klasické mechanické jezdce) s pamětí pro uživatelská nastavení |  |
| 56. | Uživatelská nastavení pro každou sondu, včetně rychlého přepínání |  |
| 57. | Bateriový provoz |  |
| Zobrazovací režimy |  |  |
| 58. | B-mód – zobrazení amplitud odražených signálů jasovou škálou |  |
| 59. | M-mód vč. anatomického M-módu |  |
| 60. | Pulsní Doppler (PW) (steering 020°), korekce dopplerovského úhlového zkreslení |  |
| 61. | Barevně kódovaný Doppler (CFM) vč. energetického módu (power Doppler, CPD) |  |
| 62. | Duplexní zobrazení B-mód + barevný Doppler nebo B-mód + pulsní Doppler |  |
| 63. | Triplexní zobrazení B-mód + pulsní Doppler + barevný Doppler |  |
| 64. | Trapezoidní zobrazení u lineární sondy – rozšíření úhlu zobrazení s možností měření rozměrů |  |
| 65. | Dual Live mód – současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM |  |
| 66. | Zobrazení na základní frekvenci ve více stupních, min. na 3 frekvencích |  |
| 67. | THI – harmonické zobrazení tkání |  |
| 68. | Dostatečné zesílení signálu a možnost jeho nastavení pro 2D i Dopplerovské zobrazení |  |
| 69. | Automatická optimalizace obrazu ve všech modech a dopplerovských zobrazeních |  |
| 70. | Optimalizace Dopplera (low, high) |  |
| 71. | Zvětšování a zmenšování hloubky (hloubka v rozsahu minim. 1–35 cm), fokusace, zoom obrazu, posun dopplerovské křivky |  |
| 72. | Měření v živém i ve zmrazeném obraze (minim. 6 měření v jednom obraze) |  |
| 73. | Automatické zvětšení okolí kurzoru při měření |  |
| 74. | Automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI, HR |  |
| 75. | Měření a kalkulace používané v radiodiagnostice |  |
| 76. | Vícestupňové kompaundní zobrazení dostupné na lineární i konvexní sondě, musí být aktivní také při barevném dopplerovském módu |  |
| 77. | Systém odrušení speklí nastavitelný v několika krocích (nikoli pouze on/off) |  |
| 78. | Obrazová frekvence alespoň 1000 obr./sec. |  |
| SW výbava |  |  |
| 79. | SW zvýraznění jehly |  |
| Archivace a komunikace |  |  |
| 80. | Komunikace s PACS a NIS zadavatele, pomocí DICOM 3.0 (Worklist, Send, Q/R, Storage) |  |
| 81. | Vlastní databáze pacientských a obrazových dat, velikost uložiště min. 500 GB |  |
| 82. | Záznam videosmyčky ve všech módech s uložením do vlastní databáze |  |
| 83. | Export, import, zálohování a vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu a parametrů vyšetření |  |
| 84. | Volba exportního obrazového formátu – běžné PC formáty na CD/DVD a USB flash mediích (DICOM, TIFF, BMP, JPG, AVI) |  |
| UZ sondy |  |  |
| 85. | Konvexní abdominální sonda minimálně 2-5 MHz |  |
| 86. | Lineární sonda minimálně 3–16 MHz, šíře max. 40 mm, min. 192 elementů |  |
| 87. | Mikrokonvexní sonda min. 4–10 MHz |  |

| Ultrazvukový přístroj III |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Parametry přístroje |  |  |
| 88. | Ultrazvukový systém musí být přenosný v ruce (typu notebook) |  |
| 89. | Hmotnost systému včetně baterie do 6 kg |  |
| 90. | Ovládání přístroje musí být řešeno přes klasický ovládací panel s mechanickými ovládacími prvky a tlačítky, včetně standardní alfanumerické klávesnice a trackballu |  |
| 91. | Provoz z integrované baterie minimálně 60 minut + provoz na baterii z vozíku minimálně 200 minut |  |
| 92. | Rychlý start systému do 90 vteřin z úplného vypnutí a do 25 vteřin z režimu spánku |  |
| 93. | Integrovaný LCD monitor s vysokým rozlišením velikosti minimálně 15" s poměrem stran 4:3 |  |
| 94. | B-mode s možností automatické optimalizace 2D obrazu |  |
| 95. | Možnost přepnutí ultrazvukového obrazu na celou obrazovku |  |
| 96. | Automatické zmrazení sondy při nečinnosti |  |
| 97. | Manuální nastavení TGC křivky pomocí minimálně 6 ks hardwarových ovladačů |  |
| 98. | Možnost provádět standardní výpočty, měření vzdáleností, plochy a úhlů |  |
| Zobrazovací režimy |  |  |
| 99. | 2D mód |  |
| 100. | M-mód |  |
| 101. | Anatomický M-mód |  |
| 102. | Barevný M-mód |  |
| 103. | Barevný směrový Doppler s možností automatické optimalizace |  |
| 104. | Výkonový Doppler s možností automatické optimalizace |  |
| 105. | Možnost porovnání aktivního B-módu a výkonového Dopplera |  |
| 106. | Harmonické zobrazení na všech sondách |  |
| 107. | Zobrazení redukující ultrazvukové spekle nastavitelné v několika úrovních |  |
| 108. | Zobrazení z více úhlů nastavitelné v několika úrovních |  |
| 109. | Spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace |  |
| 110. | SW ke zvýraznění jehly při punkcích |  |
| 111. | Funkce zvětšení (ZOOM) plynule nastavitelná v několika krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zmrazeném obraze, možnost celkového náhledu na skenovanou oblast |  |
| 112. | Funkce trapezoidního zobrazení na lineárních sondách |  |
| 113. | Automatické zvětšení okolí kurzoru při měření |  |
| 114. | Možnost jednoduchého vytváření a modifikování vlastního přednastavení |  |
| Archivace a konektivita |  |  |
| 115. | Interní pacientská databáze s možností vyhledávání, ukládání obrázků a smyček |  |
| 116. | Archivace dat na interní HDD s kapacitou min. 150 GB |  |
| 117. | Možnost upravování uložených snímků a smyček  intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti) |  |
| 118. | Funkční export dat ve formátu DICOM 3.0 do PACS zadavatele |  |
| 119. | Porty: min. 2x USB, 1x LAN, Wi-Fi |  |
| 120. | Export dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD) ve formátu AVI (video), JPEG (obrázky), včetně anonymizace dat |  |
| 121. | Možnost provázání nálezu u pacienta uloženého v minulosti s aktuálním stavem |  |
| 122. | Editovatelná IP konfigurace přístroje |  |
| 123. | Automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR |  |
| UZ sondy |  |  |
| 124. | Lineární sonda s rozsahem min. 316 MHz |  |
| 125. | Konvexní sonda s rozsahem min. 27 MHz |  |
| Příslušenství |  |  |
| 126. | Mobilní výškově nastavitelný transportní vozík s možností připojení min. 3 ultrazvukových sond, včetně bezpečnostního oddělovacího transformátoru |  |
| 127. | Originální sterilizovatelný kryt klávesnice k jednodušší desinfekci |  |