TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 6 – Ultrazvukové přístroje pro ARO a chirurgické oddělení

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				3 500 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ultrazvukový přístroj | 3 ks |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální, nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1. | Přenosný ultrazvukový přístroj s integrovaným úchopem a hmotností do 5 kg vč. baterie |  |
| 2. | Integrovaný displej o velikosti minimálně 12“, možnost rozšíření o druhý libovolně velký displej |  |
| 3. | Dynamický rozsah minimálně 165 dB |  |
| 4. | Minimálně 256 odstínů šedi |  |
| 5. | 2D, M-mód, Průtokový barevný Doppler / Barevný silový Dopler, PW, CW, tkáňový Doppler, speciální SW pro zvýraznění jehly. Možnost TCD (transcranial Doppler) |  |
| 6. | Kalkulace a vyšetření pro: Vascular; Venous; Small Parts; Cardiology; Abdominal; Lung; MSK; Superficial; Nerve |  |
| 7. | Multi-beam processing (compound zobrazení) |  |
| 8. | Funkce AutoGain či ekvivalent: automatická optimalizace 2D |  |
| 9. | Automatická optimalizace dopplerovských parametrů |  |
| 10. | Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu |  |
| 11. | Měření ve zmrazeném obraze, min. 2x zoom |  |
| 12. | Programové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem) |  |
| 13. | Automatická optimalizace obrazu, pokročilé zobrazení jehly, duální a duplexní zobrazení |  |
| 14. | Integrovaná, voděodolná qwerty klávesnice i touch-pad proti zatečení např. sterilizace, minimálně dvě programovatelné klávesy, přístroj nesmí obsahovat žádné mechanické komponenty typu HDD, trackball apod. z důvodu vysoké mechanické odolnosti |  |
| 15. | Výrobcem doložitelná odolnost proti pádu |  |
| 16. | Vnitřní flash paměť o velikosti min. 16 GB, uchování údajů až pro 500 pacientů |  |
| 17. | Schopnost komunikace na úrovni DICOM/PACS management (Worklist, Send, Q/R, Storage); možnost bezdrátové komunikace |  |
| 18. | Export dat na USB média (např. formát MPEG4, JPEG), minimálně 2 ks USB portů |  |
| 19. | Integrovaný port pro měření EKG vč. schopnosti přístroje monitorace EKG |  |
| 20. | Start přístroje ze zcela vypnutého stavu do skenovacího režimu maximálně 25 sekund |  |
| 21. | Síťové napájení 230 V a bateriový provoz min. 60 minut |  |
| Příslušenství |  |  |
| 22. | Mobilní ergonomický pracovní vozík pod přístroj s integrovaným nabíjecím zdrojem a se současným zapojením min. 3 sond. Možnost rozšíření o „parkovací“ dobíjecí stanici bez nutnosti připojování napájecího kabelu k vozíku |  |
| 23. | Ergonomická taška pro nemocniční transport přístroje, všech požadovaných sond, gelu apod. |  |
| UZ sondy |  |  |
| 24. | Vysokofrekvenční lineární sonda 613 MHz s hloubkou vyšetření min. 6 cm |  |
| 25. | Phased array (fázová) sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 15 MHz s hloubkou vyšetření min. 35 cm |  |
| 26. | Abdominální (konvexní) sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 25 MHz s hloubkou vyšetření min. 30 cm |  |