## Technická specifikace
Příloha č. 3 zadávací dokumentace
Technická specifikace dodávky
Mobilní úpravna vody – reverzní osmóza
Název a typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks mobilní úpravny vody na principu reverzní osmózy splňující požadavky na mikrobiologickou čistotu včetně kompletní předúpravy a zaškolení personálu.
Číslo pož. | Technická specifikace | ano/ne | poznámky/skutečné parametry/odkazy
1. | Mobilní úpravna vody na principu reverzní osmózy splňující požadavky na mikrobiologickou čistotu včetně kompletní předúpravy, jejíž konfigurace bude navržena na základě přiložených výsledků rozboru vstupní vody
2. | Přístroj musí být v souladu s normou ISO 23500:2011 Guidance for the preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies
3. | Přístoj musí být schopen automatického selftestu při zapnutí
4. | Přístroj musí mít výkon minimálně 50l/hod. při 10 °C a tlaku 1,5 bar
5. | Přístroj musí být umístěn na vozíku s madlem s dobrou pojízdností a ovladatelností, včetně předpravny vody a změkčovače
6. | Přístroj musí mít kampaktní rozměry maximálně 550 x 850 x 900 mm (š x h x v)
7. | Přístroj musí být schopen tichého provozu (max. 48 dB) a musí být tedy vhodný pro použití na ICU/ARO
8. | Přístroj musí mít plně automatické čisticí a desinfekční programy včetně permetové smyčky
9. | Přístroj musí mít pohotovostní režim stand-by a plně automatický proplach v režimu stand-by
10. | Přístroj musí mít podsvícený displej, na kterém budou k zobrazení parametry permeátu a úpravny vody
11. | Přístoj musí být schopen regenerace nespotřebovaného permeátu a koncentrátu
12. | Přístroj musí mít integrovaný systém předfiltrů a změkčovačů dle vstupní vody z vodovodního řádu
13. | Přístroj musí být schopen monitorace netěsnosti uvnitř systému
14. | Přístroj musí být kompatibilní s používanými dialyzačními monitory 5008 výrobce Fresenius Medical Care*, součástí dodávky budou rychlospojky a hadice pro připojení dialyzačních monitorů. Možnost ovládání mobilní úpravny vody z dialyzačního monitoru (spuštění mobilní úpravny z přístroje)
15. | Přístroj bude napojen na přípojná místa - vizte obrazovou dokumentaci níže
| Součást dodávky | ano/ne
16. | Součástí dodávky jsou rychlospojky a hadice pro připojení dialyzačních přístrojů
| Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | ano/ne
17. | Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, po dobu záruky zdarma
18. | Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích
19. | Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
| Obecné požadavky | ano/ne
20. | Délka záruky minimálně 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
21. | Životnost přístroje minimálně 10 let
* | Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.