TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Infuzní technika II

Předpokládaná hodnota dodávky (přístrojové techniky):		7 067 420 Kč bez DPH

Účastník je povinen níže uvedené tabulky kompletně vyplnit a učinit součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Předmět plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje: | Výrobce přístroje: |
| --- | --- | --- | --- |
| Infuzní pumpa - vyšší řada - nižší řada | 16 66 |  |  |
| Lineární dávkovač - vyšší řada - nižší řada | 24 59 |  |  |
| Dokovací stanice |  |  |  |
| Monitorovací technika pro přehled stavu infuzní terapie u lůžka |  |  |  |

Specifikace:

| Infuzní technika vyšší řady |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poř. číslo | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecný popis přístroje |  |  |
| 1. | Nutné vybavení lůžek intenzívní péče na infekčním oddělení infuzní technikou, nezbytnou pro přesné podávání léků a infuzí pacientům |  |
| 2. | Umístění infuzní techniky u každého lůžka do dokovací stanice |  |
| 3. | Zobrazení přehledu stavu infuzní techniky na externím monitoru z důvodu přehlednosti o stavu podávání léků pacientům |  |
| 4. | Připojení do stávajícího nemocničního informačního systému STAPRO FONS prostřednictvím protokolu HL7 pro předpokládanou dobu provozu 10 let |  |
| 5. | Infuzní technika pro INF odd. včetně licencí na 10 let provozu pro všechny dodané přístroje |  |
| 6. | Dokovací stanice (DS) pro umístění 12 přístrojů u 4 lůžek 16x – infuzní pumpa (IP) 24x – lineární dávkovač (LD) přehled alarmů a stavu infuzní techniky – 4 lůžka; zajištění autodokumentace do NIS |  |
| Parametry přístroje – dokovací stanice |  |  |
| 7. | 4 ks dokovací stanice (DS) pro uchycení min. 12 přístrojů, pozice infuzních pump a lineárních dávkovačů v dokovací stanici musí být libovolně zaměnitelné |  |
| 8. | Snadné vyjmutí kteréhokoli přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem ve stanici a možnost opětovného umístění přístroje ve stanici v libovolné pozici |  |
| 9. | DS otevřená, bez pevných obou bočních částí DS, umožňující snazší manipulaci s přístroji a dezinfekci ploch DS |  |
| 10. | Zajištění přehledné vizuální identifikace alarmů s rozlišením jejich závažnosti |  |
| 11. | Možnost připojení DS do LAN nemocnice bez nutnosti dalších úprav a dokoupení dodatečných komponentů |  |
| 12. | Umožnění vzdálené vizualizace informací o stavu infuzní terapie a činnosti přístrojů umístěných v DS (min. pro 10 let provozu) |  |
| 13. | Zajištění kompatibility připojení dokovacích stanic do nemocniční sítě pro export a výměnu dat mezi připojenými infuzními zařízeními a nemocničním systémem STAPRO FONS prostřednictvím protokolu HL7 (licence pro 10 let provozu u všech lůžek). |  |
| 14. | Kompatibilita DS s dodávanými lineárními dávkovači a infuzními pumpami |  |
| Parametry přístroje – infuzní pumpa – 16 ks |  |  |
| 15. | Přehledný dobře čitelný displej s minimální velikostí 4", nastavitelný jas displeje |  |
| 16. | Rychlost dávkování min. v rozmezí 0,1-1200 ml/hod, přesnost dávkování ± 5 % |  |
| 17. | Možnost zadání dávkování min. v režimech – objem + průtok, objem + čas, průtok + čas, sekvenční terapeutický režim |  |
| 18. | Možnost podání bolusu – manuální i s přednastavením objemu; automatická redukce bolusového objemu po okluzi |  |
| 19. | Základní bezpečnostní prvky ovládání pomocí fyzických tlačítek (minimálně zapnout/vypnout, zastavit infuzi) |  |
| 20. | Bezpečné podání a potvrzení manuálního bolusu pomocí kombinace dvou rozdílných kláves nebo stisknutím dotykového displeje na dvou různých místech |  |
| 21. | Změna rychlosti průtoku nebo dávky bez nutnosti přerušení podávání infuze |  |
| 22. | Alarmové stavy v minimálním rozsahu s možností nastavení úrovně hlasitosti alarmu – upozornění na: - vzduch v setu - otevřená dvířka - vybitou a slabou baterii - vnitřní poruchu - okluzi nad i pod pumpou - odpojení od sítě - nastavitelný pre-alarm konce infuze - alarm konec infuze - konec pauzy |  |
| 23. | Možnost použití IP jak pro infuzní terapii, tak pro podání transfuze |  |
| 24. | Zachování průchodnosti žíly režimem KVO |  |
| 25. | Ochrana peristaltiky proti zatečení kapalin do přístroje |  |
| 26. | Možnost použití bezpečnostních bezftalátových infuzních setů, transfuzních setů, setů pro podání parenterální výživy a stíněných setů pro podání světlocitlivých látek se silikonovým pumpovým segmentem a s garantovanou přesností dávkování na min. 72 hodin |  |
| 27. | Délka setu min. 230 cm; začleněné bezpečnostní prvky; sety – latex-free a DEHP-free |  |
| 28. | Automatické zabránění samovolnému toku tekutiny do pacienta při neočekávaném vyjmutí setu z pumpy |  |
| 29. | Detekce vzduchových bublin v systému od velikosti 10 microl., možnost nastavení velikosti vzduchových bublin minimálně v 10 úrovních |  |
| 30. | SW v češtině |  |
| 31. | Možnost upgradu softwaru |  |
| 32. | Hmotnost max. 2,0 kg vč. baterie |  |
| Parametry přístroje – lineární dávkovač – 24 ks |  |  |
| 33. | Přehledný dobře čitelný displej s minimální velikostí 4", nastavitelný jas displeje |  |
| 34. | Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů min. 5, 10, 20, 50/60 ml od různých výrobců |  |
| 35. | Rychlost dávkování min. v rozsahu 0,1-1200 ml/hod, přesnost dávkování ± 2 % |  |
| 36. | Plně viditelná nebo vizualizovaná stříkačka na displeji pro možnost kontroly aktuálního množství tekutiny ve stříkačce |  |
| 37. | Bolusy – manuální i s přednastavením objemu |  |
| 38. | Bezpečné podání a potvrzení manuálního bolusu pomocí kombinace dvou rozdílných kláves nebo stisknutím dotykového displeje na dvou různých místech |  |
| 39. | Uživatelské nastavení a hlídání okluzního tlaku |  |
| 40. | Automatické snížení tlaku po okluzi – Anti-bolus systém |  |
| 41. | Změna rychlosti průtoku nebo dávky bez nutnosti přerušení podávání infuze |  |
| 42. | Každý LD musí být vybaven funkcí převzetí a pokračování infuze po přístroji, kde došlo k vyprázdnění stříkačky |  |
| 43. | Možnost nastavení úrovně hlasitosti alarmu |  |
| 44. | Zachování průchodnosti žíly režimem KVO |  |
| 45. | SW v češtině |  |
| 46. | Možnost upgradu softwaru |  |
| 47. | Hmotnost max. 2,3 kg vč. baterie |  |
| Parametry přístroje – monitorovací technika pro přehled stavu infuzní terapie u lůžka – u všech 4 lůžek na 10 let |  |  |
| 48. | Zobrazení stavu všech infuzních přístrojů v DS (stav – zapnuto/vypnuto) |  |
| 49. | Barevné rozlišení závažnosti alarmových stavů: probíhající infuze, pre-alarm, alarm |  |
| 50. | Dostupné informace u konkrétní infuze: název léku, rychlost dávky, rychlost průtoku, VTBI, podaný objem, zbývající objem, zbývající čas |  |
| 51. | Všechny funkce a ovládání v českém jazyce |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Splňuje (ANO/NE) Konkrétní hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1. | Možnost nastavování/upravování terapií na externím displeji u každého lůžka |  |
| 2. | Automatické načtení knihovny léčiv daného lůžka při vložení přístroje do dokovací stanice |  |
| 3. | Inteligentní předání infuze mezi lineárními dávkovači i při rozdílné koncentraci léčiv a automatické přizpůsobení rychlosti dávky |  |

| Infuzní technika nižší řady |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poř. číslo | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecný popis přístroje |  |  |
| 1. | Nutné vybavení lůžek intenzivní péče na všech uvedených odděleních infuzní technikou, nezbytnou pro přesné podávání léků a infuzí pacientům |  |
| 2. | Umístění infuzní techniky u každého lůžka do dokovací stanice |  |
| 3. | Zobrazení přehledu stavu infuzní techniky na externím monitoru z důvodu přehlednosti o stavu podávání léků pacientům |  |
| 4. | Připojení do stávajícího nemocničního informačního systému STAPRO FONS prostřednictvím protokolu HL7 pro předpokládanou dobu provozu 10 let |  |
| 5. | Infuzní technika pro odd. ARO, CHIRURGIE, KARDIOLOGIE, NEUROLOGIE včetně licencí na 10 let provozu pro všechny dodané přístroje |  |
| 6. | Držák pro přenos a upínací svorka pro připojení na EURO lištu nebo infuzní stojan budou dodány ke všem IP/LD |  |
| 7. | Odd. OTO - 10 lůžek - dokovací stanice (DS) pro umístění 8 přístrojů u lůžka; na každé straně lůžka 4 přístroje - 26x – infuzní pumpa (IP) - 19x – lineární dávkovač (LD) - přehled alarmů a stavu infuzní techniky – 10 lůžek; zajištění autodokumentace do NIS |  |
| 8. | Odd. INT – 10 lůžek - dokovací stanice (DS) pro umístění 8 přístrojů u lůžka; na každé straně lůžka 4 přístroje - 30x – infuzní pumpa (IP) - 30x – lineární dávkovač (LD - přehled alarmů a stavu infuzní techniky – 10 lůžek; zajištění autodokumentace do NIS |  |
| 9. | Odd. PED – 5 lůžek - dokovací stanice (DS) pro 6 přístrojů u lůžka - 10x – infuzní pumpa (IP) - 10x – lineární dávkovač (LD) - přehled alarmů a stavu infuzní techniky – 5 lůžek; zajištění autodokumentace do NIS |  |
| Parametry přístroje – dokovací stanice |  |  |
| 10. | Dokovací stanice (DS) pro uchycení 4, 6 nebo 8 přístrojů, dle požadovaného počtu pro jednotlivá oddělení, pozice infuzních pump (IP) a lineárních dávkovačů (LD) v DS musí být libovolně zaměnitelné |  |
| 11. | Snadné vyjmutí kteréhokoli přístroje (LD, IP) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem v DS a možnost opětovného umístění přístroje ve stanici v libovolné pozici |  |
| 12. | Zajištění přehledné vizuální identifikace alarmů s rozlišením jejich závažnosti |  |
| 13. | Možnost připojení DS do LAN nemocnice bez nutnosti dalších úprav a dokoupení dodatečných komponentů |  |
| 14. | DS umožní vzdálený monitoring pro přenos informací o stavu a činnosti přístrojů umístěných v DS (min. pro 10 let provozu) |  |
| 15. | Zajištění kompatibility připojení dokovacích stanic do nemocniční sítě pro export a výměnu dat mezi připojenými infuzními zařízeními a nemocničním systémem STAPRO FONS prostřednictvím protokolu HL7 (licence pro 10 let provozu u všech lůžek). |  |
| 16. | Možnost dokoupení dávkovače s funkcí PCA a TIVA/TCI kompatibilního s dodávanou DS a dodávanými přístroji |  |
| 17. | Možnost dokoupení dokovací stanice pro provoz minimálně 4 přístrojů v prostředí MRI, musí být kompatibilní s dodávanými pumpami a dávkovači |  |
| 18. | Kompatibilita s dodávanými lineárními dávkovači a infuzními pumpami |  |
| 19. | Držák pro přenos a upínací svorka pro připojení na EURO lištu nebo infuzní stojan budou dodány ke všem IP/LD |  |
| Parametry přístroje – infuzní pumpy – 66 ks |  |  |
| 20. | Přehledný dobře čitelný LCD displej, nastavitelný kontrast |  |
| 21. | Nastavení parametrů infuze prostřednictvím membránové klávesnice (tlačítek) |  |
| 22. | Rychlost dávkování min. v rozsahu 0,1-1200 ml/hod, přesnost dávkování ± 5 % |  |
| 23. | Výpočet rychlosti dávky g, mg, μg, ng, U, meq, kcal, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase |  |
| 24. | Možnost zadání dávkování min. v režimech – objem + průtok, objem + čas, průtok + čas; sekvenční terapeutický režim |  |
| 25. | Možnost podání bolusu – manuální i s přednastavením objemu; automatická redukce bolusového objemu po okluzi |  |
| 26. | Bezpečné podání a potvrzení manuálního bolusu pomocí kombinace dvou rozdílných kláves |  |
| 27. | Uživatelské nastavení a hlídání okluzního tlaku v rozmezí cca 75 až 750 mmhg, nastavitelný minimálně ve třech úrovních |  |
| 28. | Detekce vzduchových bublin v systému od velikosti 10 microl., možnost nastavení velikosti vzduchových bublin minimálně v 10 úrovních a více |  |
| 29. | Změna rychlosti průtoku nebo dávky bez nutnosti přerušení podávání infuze |  |
| 30. | Alarmové stavy v minimálním rozsahu s možností nastavení úrovně hlasitosti alarmu – upozornění na: - vzduch v setu - otevřená dvířka - vybitou a slabou baterii - vnitřní poruchu - okluzi nad i pod pumpou - odpojení od sítě - nastavitelný pre-alarm konce infuze - alarm konec infuze - konec pauzy |  |
| 31. | Možnost použití IP jak pro infuzní terapii, tak pro podání transfuze |  |
| 32. | Zachování průchodnosti žíly režimem KVO |  |
| 33. | Noční režim |  |
| 34. | Možnost použití přístroje bez přerušení infuzní terapie v prostředí MRI (při umístění do speciálně odstíněné dokovací stanice) |  |
| 35. | Ochrana komunikačních portů přístroje zabraňující vniknutí kapalin a nečistot do zařízení |  |
| 36. | Možnost použití bezpečnostních bezftalátových infuzních setů, transfuzních setů, setů pro podání parenterální výživy a stíněných setů pro podání světlocitlivých látek se silikonovým pumpovým segmentem a s garantovanou přesností dávkování na min. 72 hodin – doložit garanci použitelnosti – buď v podobě kopie certifikátu výrobce, nebo formou čestného prohlášení účastníka |  |
| 37. | Délka setu min. 230 cm; začleněné bezpečnostní prvky; sety – latex-free a DEHP-free |  |
| 38. | Automatické zabránění samovolnému toku tekutiny do pacienta při neočekávaném vyjmutí setu z pumpy |  |
| 39. | Gumová ochranná membrána peristaltiky proti zatečení kapalin do přístroje |  |
| 40. | Interní paměť přístroje na seznam min. 240 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů |  |
| 41. | SW v češtině |  |
| 42. | Možnost upgrade softwaru |  |
| 43. | Hmotnost max. 2,0 kg vč. baterie |  |
| Parametry přístroje – lineární dávkovač – 59 ks |  |  |
| 44. | Přehledný dobře čitelný LCD displej, nastavitelný kontrast |  |
| 45. | Nastavení parametrů dávkování prostřednictvím membránové klávesnice (tlačítek) |  |
| 46. | Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů min. 5, 10, 20, 50/60 ml od různých výrobců |  |
| 47. | Knihovna výrobců a typů injekčních stříkaček, požadováno zastoupení min. 3 typů injekční stříkačky, a to BD Plastipak, Braun Omnifix a Pentaferte + 1 volitelný typ. |  |
| 48. | Rychlost dávkování min. v rozsahu 0,1-999 ml/hod, přesnost dávkování ± 2 % |  |
| 49. | Bolusy – manuální i s přednastavením objemu |  |
| 50. | Bezpečné podání a potvrzení manuálního bolusu pomocí kombinace dvou rozdílných kláves |  |
| 51. | Uživatelské nastavení a hlídání okluzního tlaku |  |
| 52. | Automatické snížení tlaku po okluzi – Anti-bolus systém |  |
| 53. | Změna rychlosti průtoku nebo dávky bez nutnosti přerušení podávání infuze |  |
| 54. | Možnost nastavení úrovně hlasitosti alarmu |  |
| 55. | Interní paměť přístroje na seznam min. 240 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů |  |
| 56. | Zachování průchodnosti žíly režimem KVO |  |
| 57. | Možnost použití přístroje bez přerušení infuzní terapie v prostředí MRI (při umístění do speciálně odstíněné dokovací stanice) |  |
| 58. | Ochrana komunikačních portů přístroje zabraňující vniknutí kapalin a nečistot do zařízení |  |
| 59. | SW v češtině |  |
| 60. | Možnost upgrade software |  |
| 61. | Hmotnost max. 2,1kg vč. baterie |  |
| Parametry přístroje – monitorovací technika pro přehled stavu infuzní terapie u lůžek na odděleních – 3 ks |  |  |
| 62. | Zobrazení stavu všech infuzních přístrojů (stav – zapnuto/vypnuto) |  |
| 63. | SW licence pro výše daný počet lůžek na odděleních na 10 let |  |
| 64. | Barevné rozlišení závažnosti alarmových stavů: probíhající infuze, pre-alarm, alarm |  |
| 65. | Dostupné informace u konkrétní infuze: název léku, rychlost dávky, rychlost průtoku, VTBI, podaný objem, zbývající objem, zbývající čas |  |
| 66. | Všechny funkce a ovládání v českém jazyce |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Splňuje (ANO/NE) Konkrétní hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1. | Záložní baterie v DS pro případ výpadku elektrické energie |  |

Každý dodavatel má své vlastní systémové řešení, proto není uveden počet požadovaných dokovacích stanic. Nabídnutý počet musí zajistit funkčnost veškerého (zadavatelem) požadovaného počtu infuzních pump a lineárních dávkovačů.

Každý dodavatel má své vlastní systémové řešení, proto není uveden počet požadovaných kusů techniky. Nabídnutý počet musí zajistit funkčnost veškerého (zadavatelem) požadovaného počtu infuzních pump a lineárních dávkovačů.

Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.