TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 3 - CO2 inkubátor

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:				481 480 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 inkubátor | 2 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Objem komory minimálně 165 l |  |
| 2 | Regulační rozsah teplot: minimálně 3°C nad okolní teplotu až do 55 °C, přesnost regulace minimálně ± 0,1°C, homogenita teploty alespoň ± 0,3°C, nastavitelný alarm |  |
| 3 | CO2: minimální rozsah 1 – 20%, regulace s přesností nejméně ± 0,1%, |  |
| 4 | Vlhkost vnitřní atmosféry minimálně 93% |  |
| 5 | Dvoustupňového řízení vlhkosti vnitřní atmosféry - standardní cca 93% a snížená vlhkost do 90% |  |
| 6 | Kontinuální HEPA filtrace vnitřní atmosféry, filtrace na úroveň tř. čistoty A dle GMP a ISO5 dle dosažení třídy ISO 5 do 5 min |  |
| 7 | Rychlé obnovení parametrů teploty, koncentrace CO2, třídy čistoty ISO 5 do maximálně 5 min po vyvětrání 30 s po uzavření dveří, |  |
| 8 | Obnovení vlhkosti do 15 min po vyvětrání 30 s |  |
| 9 | Jednosměrné vnitřní proudění s recirkulací celého vnitřního objemu alespoň 30x/hod, snadno výměnný filtr HEPA H14, alarm životnosti filtru |  |
| 10 | Senzor CO2 s autokalibrací, nezávislý na ostatních parametrech vnitřního prostředí |  |
| 11 | Mikrobiologický filtr 0,22 µm na vstupu CO2 |  |
| 12 | Horkovzdušná sterilizace s automatickým režimem celého cyklu s možností dekontaminace všech vnitřních komponent, teplota sterilizace 180°C, cyklus maximálně 12 hodin, snadné spuštění sterilizace bez nutnosti demontáže vnitřního vybavení (polic, čidel atd.), účinnost sterilizace mikroorganizmů nejméně log 6 |  |
| 13 | Vnitřní komora, police a ostatní vybavení interiéru z nerezu |  |
| 14 | Grafický ovládací displej, digitální regulace nastavení, automatická kalibrace, snadno čitelný displej, zobrazení teploty, koncentrace CO2, dosažení správné čistoty vnitřní atmosféry, dosažení správné vlhkosti vnitřní atmosféry, alarm chybné teploty, CO2, nedostatku vody, alarm nedostatku CO2 |  |
| 15 | Grafické zobrazení, monitoring - paměť událostí, chybových stavů a hodnot, výstup pro externí alarm - kontakt, časový záznam průběhu všech parametrů a stavů s ukládáním do interní paměti a možností přenosu do PC přes USB, nezávislý termostat - ochrana proti přehřátí |  |
| 16 | Vnitřní komora s integrovanou nádobou na vodu, nádoba na vodu musí být krytovaná, senzor hladiny vody, snadno přístupný (zepředu) výpustný ventil |  |
| 17 | Bezešvá vnitřní komora, zakulacené rohy |  |
| 18 | Port pro externí měření atmosféry přístupný na přední straně bez nutnosti otevření inkubátoru |  |
| 19 | Uzavíratelný prostup pro kabeláž nebo kontinuální vzorkování o průměru alespoň 40 mm |  |
| 20 | Otevírání vnějších dveří doleva (panty nalevo) s možností záměny levé/pravé otevíraní dveří |  |
| 21 | Možnost instalace dvou boxů na sebe |  |
| 22 | Vnější rozměry maximálně: 650 x 900 x 900 mm (šířka x výška x hloubka), max 100 kg |  |
| 23 | Vnitřní rozměry minimálně: objem 165 l, minimální vnitřní výška 600 mm, minimální plocha police 420 x 420 mm |  |
| 24 | Instalační validace všech parametrů |  |
| Příslušenství |  |  |
| 25 | Podstavce o výšce 100 až 150 mm pro spodní inkubátor |  |
| 26 | Sada pro postavení inkubátorů na sebe |  |
| 27 | Redukční ventil CO2 |  |
| 28 | Napojení na láhve CO2 tak, že inkubátory budou využívat společný zdroj CO2 |  |

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.