TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 4 – Přístroje pro ID karty

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:				580 000 Kč bez DPH

Položka rozpočtu (dodávka č. 1	)						290 000 Kč bez DPH

Položka rozpočtu (dodávka č. 2	)						290 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Dodávka číslo | Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrifuga pro gelové karty | 2 |  |  |  |
| 2 | Inkubátor pro gelové karty | 2 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Centrifuga pro gelové karty – 2 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Centrifuga umožňující odstředění gelových karet s CE/IVD certifikací |  |
| 2 | Kapacita centrifugy - 24 gelových karet |  |
| 3 | Automatické načtení použitého rotoru |  |
| 4 | Automatické zvolení vhodného programu dle vloženého rotoru |  |
| 5 | Ovládací panel s dotykovým displejem |  |
| 6 | Nastavitelný zvukový signál při ukončení centrifugace |  |
| 7 | Ovládání v českém jazyce |  |
| 8 | Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu a plné funkci zařízení |  |
| 9 | Napájení 230 V / 50 Hz |  |
| Rotor |  |  |
| 10 | Rotor na min. 24 gelových karet |  |
| 11 | Rotor pro stáčení gelových karet ve stojáncích min. 2 x 12 gelových karet |  |

| Inkubátor pro gelové karty – 2 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 12 | Inkubátor pro gelové karty s CE/IVD certifikací |  |
| 13 | Nastavitelná teplota 37 °C s tolerancí 0,5 °C pro gelové karty i zkumavky |  |
| 14 | Kapacita inkubátoru pro min. 30 gelových karet |  |
| 15 | Každých 10 gelových karet musí mít možnost odečítání času inkubace s vlastním časovačem |  |
| 16 | Kapacita inkubátoru pro min. 20 zkumavek |  |
| 17 | Vhodné pro zkumavky 75 mm / 12 mm (délka/průměr) |  |
| 18 | Čas inkubace nastavitelný v rozsahu 1 až 30 minut |  |
| 19 | Nastavitelný zvukový signál při ukončení inkubace |  |
| 20 | Ovládání v českém jazyce |  |
| 21 | Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu a plné funkci zařízení |  |
| 22 | Napájení 230 V / 50 Hz |  |