TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 5 – Centrifugy a cytocentrifugy

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:				1 390 549 Kč bez DPH

Položka rozpočtu (dodávka č. 1 + č. 4 + č. 5)					1 150 000 Kč bez DPH

Položka rozpočtu (dodávka č. 2 + č. 3) 						   145 000 Kč bez DPH

Položka rozpočtu (dodávka č. 6)						     95 549 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Dodávka číslo | Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrifuga chlazená pro HTO | 3 |  |  |  |
| 2 | Centrifuga ventilovaná pro HTO | 1 |  |  |  |
| 3 | Centrifuga univerzální malá pro HTO | 1 |  |  |  |
| 4 | Centrifuga chlazená pro OKBMI | 1 |  |  |  |
| 5 | Centrifuga chlazená pro PCR | 1 |  |  |  |
| 6 | Cytocentrifuga pro OKBMI | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Centrifuga chlazená pro HTO – 3 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Univerzální chlazená centrifuga |  |
| 2 | Maximální dosažitelné otáčky alespoň 15000 ot./min, dosažitelné g pro výkyvné rotory alespoň 5000 x g, pro úhlové rotory 25000 x g |  |
| 3 | Maximální kapacita centrifugy ve výkyvných rotorech alespoň 4 x 400 ml a alespoň 6x mikrodestička, maximální kapacita centrifugy v úhlových rotorech alespoň 6 x 100 ml, možnost hermetického krytování rotorů a nosičů s atestem bakteriologické bezpečnost |  |
| 4 | Časovač pro nastavení chodu alespoň do 9 h, možnost kontinuálního chodu |  |
| 5 | Alespoň 9 akceleračních a 9 deceleračních stupňů |  |
| 6 | Automatické zamykání a odemykání víka |  |
| 7 | Bezúdržbový motor |  |
| 8 | Automatické rozpoznávání rotorů |  |
| 9 | Detekce nevyvážení rotoru |  |
| 10 | Snadná výměna rotoru, automatický západkový systém, výměna bez použití nástroje |  |
| 11 | Displej zobrazující aktuální i programované hodnoty, programování otáček/g, akcelerace, decelerace a času centrifugace |  |
| 12 | Nastavitelný rozsah teploty v rozmezí alespoň -10 až +40 °C, s krokem maximálně 1°C |  |
| 13 | Předchlazení centrifugy při zavřeném víku |  |
| 14 | Možnost uložení vlastních programů, alespoň 6 programů s přímou volbou individuálními tlačítky |  |
| 15 | Napájení 230 V / 50 Hz |  |
| 16 | Instalační validace |  |
| Rotory |  |  |
| 17 | Výkyvný rotor s maximální kapacitou alespoň 4 x 200 ml, s nosiči adaptérů, maximální dosažitelné RCF alespoň 5500 x g |  |
| 18 | Alespoň 4 ks adaptérů o kapacitě alespoň 8 ks zkumavek s kulatým dnem, průměr 13 mm a délka 75 až 115 mm (celková kapacita rotoru nejméně 36 zkumavek) |  |

| Centrifuga ventilovaná pro HTO – 1 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 19 | Univerzální ventilovaná centrifuga |  |
| 20 | Maximální dosažitelné otáčky alespoň 15000 ot./min, dosažitelné g pro výkyvné rotory alespoň 3200 x g, pro úhlové rotory 24000 x g |  |
| 21 | Maximální kapacita centrifugy ve výkyvných rotorech alespoň 4 x 140 ml a alespoň 4x mikrodestička, maximální kapacita centrifugy v úhlových rotorech alespoň 8 x 50 ml, možnost hermetického krytování rotorů a nosičů s atestem bakteriologické bezpečnost |  |
| 22 | Časovač pro nastavení chodu alespoň do 9 h, možnost kontinuálního chodu |  |
| 23 | Alespoň 2 akcelerační a 2 decelerační stupně |  |
| 24 | Automatické zamykání a odemykání víka |  |
| 25 | Bezúdržbový motor |  |
| 26 | Automatické rozpoznávání rotorů |  |
| 27 | Detekce nevyvážení rotoru |  |
| 28 | Snadná výměna rotoru, automatický západkový systém, výměna bez použití nástroje |  |
| 29 | Displej zobrazující aktuální i programované hodnoty, programování otáček/g, akcelerace, decelerace a času centrifugace |  |
| 30 | Ventilace centrifugy udržující teplotu vzorku blízkou teplotě okolí |  |
| 31 | Možnost uložení vlastních programů, alespoň 6 programů s přímou volbou individuálními tlačítky |  |
| 32 | Napájení 230 V / 50 Hz |  |
| 33 | Instalační validace |  |
| Rotory |  |  |
| 34 | Výkyvný rotor s maximální kapacitou alespoň 4 x 140 ml, s nosiči adaptérů, maximální dosažitelné RCF alespoň 3200 x g |  |
| 35 | Alespoň 4 ks adaptérů o kapacitě alespoň 7 ks zkumavek s kulatým dnem, průměr 12 mm a délka 75 až 110 mm (celková kapacita rotoru nejméně 28 zkumavek) |  |

| Centrifuga univerzální malá pro HTO – 1 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 36 | Kompaktní centrifuga se spolehlivou konstrukcí |  |
| 37 | Maximální dosažitelné otáčky alespoň 4500 ot./min, dosažitelné g pro úhlový rotor 2400 x g |  |
| 38 | Časovač pro nastavení chodu v rozsahu min. 0,5 až 99 minut, možnost kontinuálního chodu, pulsní točení |  |
| 39 | Možnost volby otáček, g, času, pulsní točení |  |
| 40 | Displej zobrazující parametry centrifugace |  |
| 41 | Napájení 230 V / 50 Hz |  |
| 42 | Instalační validace |  |
| Rotory |  |  |
| 43 | Úhlový rotor s kapacitou alespoň 12 x 10 ml se sadou adaptorů na 1,6 až 7 ml zkumavky |  |

| Centrifuga chlazená pro OKBMI – 1 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 44 | Univerzální chlazená centrifuga |  |
| 45 | Maximální dosažitelné otáčky alespoň 15000 ot./min, dosažitelné g pro výkyvné rotory alespoň 5000 x g, pro úhlové rotory 25000 x g |  |
| 46 | Maximální kapacita centrifugy ve výkyvných rotorech alespoň 4 x 400 ml a alespoň 6x mikrodestička, maximální kapacita centrifugy v úhlových rotorech alespoň 6 x 100 ml, možnost hermetického krytování rotorů a nosičů s atestem bakteriologické bezpečnost |  |
| 47 | Časovač pro nastavení chodu alespoň do 9 h, možnost kontinuálního chodu |  |
| 48 | Alespoň 9 akceleračních a 9 deceleračních stupňů |  |
| 49 | Automatické zamykání a odemykání víka |  |
| 50 | Bezúdržbový motor |  |
| 51 | Automatické rozpoznávání rotorů |  |
| 52 | Detekce nevyvážení rotoru |  |
| 53 | Snadná výměna rotoru, automatický západkový systém, výměna bez použití nástroje |  |
| 54 | Displej zobrazující aktuální i programované hodnoty, programování otáček/g, akcelerace, decelerace a času centrifugace |  |
| 55 | Nastavitelný rozsah teploty v rozmezí alespoň -10 až +40 °C, s krokem maximálně 1°C |  |
| 56 | Předchlazení centrifugy při zavřeném víku |  |
| 57 | Možnost uložení vlastních programů, alespoň 6 programů s přímou volbou individuálními tlačítky |  |
| 58 | Napájení 230 V / 50 Hz |  |
| 59 | Instalační validace |  |
| Rotory |  |  |
| 60 | Výkyvný rotor s maximální kapacitou alespoň 4 x 400 ml, s nosiči adaptérů, maximální dosažitelné RCF alespoň 4600 x g |  |
| 61 | Alespoň 4 ks adaptérů o kapacitě alespoň 14 ks zkumavek 15 ml s kulatým dnem, průměr 16 mm a délka 75 až 110 mm (celková kapacita rotoru nejméně 56 zkumavek) |  |

| Centrifuga chlazená pro PCR – 1 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 62 | Univerzální chlazená centrifuga |  |
| 63 | Maximální dosažitelné otáčky alespoň 15000 ot./min, dosažitelné g pro výkyvné rotory alespoň 3200 x g, pro úhlové rotory 24000 x g |  |
| 64 | Maximální kapacita centrifugy ve výkyvných rotorech alespoň 4 x 140 ml a alespoň 4x mikrodestička, maximální kapacita centrifugy v úhlových rotorech alespoň 8 x 50 ml a alespoň 8 x 8 PCR strip, možnost hermetického krytování rotorů a nosičů s atestem bakteriologické bezpečnost |  |
| 65 | Časovač pro nastavení chodu alespoň do 9 h, možnost kontinuálního chodu |  |
| 66 | Alespoň 2 akcelerační a 2 decelerační stupně |  |
| 67 | Automatické zamykání a odemykání víka |  |
| 68 | Bezúdržbový motor |  |
| 69 | Automatické rozpoznávání rotorů |  |
| 70 | Detekce nevyvážení rotoru |  |
| 71 | Snadná výměna rotoru, automatický západkový systém, výměna bez použití nástroje |  |
| 72 | Displej zobrazující aktuální i programované hodnoty, programování otáček/g, akcelerace, decelerace a času centrifugace |  |
| 73 | Nastavitelný rozsah teploty v rozmezí alespoň -10 až +40 °C, s krokem maximálně 1°C |  |
| 74 | Možnost uložení alespoň 10ti vlastních programů, alespoň 3 programů s přímou volbou individuálními tlačítky |  |
| 75 | Napájení 230 V / 50 Hz |  |
| 76 | Instalační validace |  |
| Rotory |  |  |
| 77 | Úhlový rotor s maximální kapacitou alespoň 30 x 1,5/ ml dosažitelné RCF alespoň 20000 x g |  |
| 78 | Úhlový rotor s maximální kapacitou alespoň 6 x 50 ml (kónické zkumavky, zkumavky s kulatým dnem), dosažitelné RCF alespoň 12000 x g |  |
| 79 | Alespoň 6 ks adaptérů pro rotor 6x50 ml, pro zkumavky 15 ml s kónickým dnem, rozměry zkumavky max. 17 x 123 mm, průměr víčka zkumavky až 24 mm |  |
| 80 | Alespoň 6 ks adaptérů pro rotor 6x50 ml, pro zkumavky 5/7 ml, s kulatým dnem, rozměry zkumavky max. 13,5 x 110 mm, průměr víčka zkumavky až 17 mm |  |
| 81 | Alespoň 6 ks adaptérů pro rotor 6x50 ml, pro zkumavky 25 ml, s plochým dnem, rozměry zkumavky max. 26 x 110 mm, průměr víčka zkumavky až 33 mm |  |

| Cytocentrifuga pro OKBMI – 1 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 82 | Centrifuga pro přípravu cytologických vzorků |  |
| 83 | Dosažitelné otáčky v rozsahu alespoň 500 až 4000 ot./min |  |
| 84 | Maximální kapacita rotorů alespoň 12 x závěs pro cytologické vzorky, kapacita závěsů / adaptorů celkem alespoň 24 vzorků na rotor, komůrky pro vzorky cca 1 ml a cca 5 ml |  |
| 85 | Časovač pro nastavení chodu alespoň do 99 min, možnost kontinuálního chodu |  |
| 86 | Alespoň 5 akceleračních a 5 decelerační stupňů |  |
| 87 | Automatické zamykání a odemykání víka |  |
| 88 | Bezúdržbový motor |  |
| 89 | Detekce nevyvážení rotoru |  |
| 90 | Displej zobrazující aktuální i programované hodnoty, programování otáček, akcelerace, decelerace a času centrifugace |  |
| 91 | Ventilace centrifugy udržující teplotu vzorku blízkou teplotě okolí |  |
| 92 | Možnost uložení vlastních programů, kapacita alespoň 10 programů |  |
| 93 | Napájení 230 V / 50 Hz |  |
| 94 | Instalační validace |  |
| Rotory |  |  |
| 95 | Výkyvný rotor s kapacitou alespoň 4 x závěs pro nosiče komůrky, maximální dosažitelné RCF alespoň 550 x g |  |
| 96 | Alespoň 4 ks nerezových závěsů pro komůrky |  |
| 97 | Alespoň 80 jednorázových komůrek s filtračním papírem a mikroskopickým sklíčkem, pro vzorek do 1 ml |  |