TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 3  Odběrová a aplikační křesla

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			1 652 313 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odběrová křesla | 8 |  |  |  |
| Aplikační křesla | 10 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Odběrová křesla |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecný popis přístroje |  |  |
| 1. | Předmětem plnění je 8 ks odběrových křesel pro hematologicko-transfuzní oddělení |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 2. | Nastavení výšky a polohování křesla pomocí elektromotoru |  |
| 3. | Polohování zádové, sedací a nožní části pomocí elektromotoru |  |
| 4. | Snadno použitelné mikroprocesorem řízené ruční ovládání vhodné do jedné ruky |  |
| 5. | Rozsah nastavení výšky sedáku minimálně 5576 cm |  |
| 6. | Nastavení Trendelenburgovy polohy |  |
| 7. | Rozsah nastavení opěradla v pozici Trendelenburg v souladu s EN 60601-2-52 |  |
| 8. | Nožní spínače Trendelenburgovy polohy na obou stranách spodního rámu |  |
| 9. | Nastavení opěradla v rozsahu min. 80° |  |
| 10. | Nastavení sklonu sedáku min. 20° |  |
| 11. | Nastavení opěrky nohou min. 30° |  |
| 12. | Šířka sedací části min. 60 cm |  |
| 13. | Celková délka polstrované části křesla min. 210 cm |  |
| 14. | Průměr koleček min. 10 cm, kolečka s individuální totální aretací nebo centrální brzdou |  |
| 15. | Maximální bezpečná pracovní zátěž min. 200 kg |  |
| 16. | Hmotnost křesla bez příslušenství max. 100 kg |  |
| 17. | Standardní napájení 230 V, 50/60 Hz |  |
| 18. | Záložní dobíjecí baterie v případě výpadku napájení |  |
| 19. | Technické údaje motorů 24 V DC, IPX6 |  |
| 20. | Držák na infuzní láhev s nastavením výšky |  |
| 21. | Madlo pro snadnou manipulaci s křeslem |  |
| 22. | Odnímatelná podnožka |  |
| 23. | Polstrování koženkou vhodnou pro použití ve zdravotnictví s výběrem barevného provedení |  |
| Příslušenství |  |  |
| 24. | Podhlavník |  |
| 25. | Držák role papíru |  |
| 26. | Propojovací kabel pro vyrovnání potenciálu (EPN) |  |

| Aplikační křesla |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecný popis přístroje |  |  |
| 1. | Předmětem plnění je 10 ks aplikačních křesel pro interní oddělení |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 2. | Nastavení výšky a polohování křesla pomocí elektromotoru |  |
| 3. | Polohování zádové, sedací a nožní části pomocí elektromotoru |  |
| 4. | Snadno použitelné mikroprocesorem řízené ruční ovládání |  |
| 5. | Rozsah nastavení výšky sedáku minimálně 5576 cm |  |
| 6. | Nastavení Trendelenburgovy polohy |  |
| 7. | Rozsah nastavení opěradla v pozici Trendelenburg v souladu s EN 60601-2-52 |  |
| 8. | Nastavení opěradla v rozsahu min. 80° |  |
| 9. | Nastavení sklonu sedáku min. 20° |  |
| 10. | Nastavení opěrky nohou min. 30° |  |
| 11. | Šířka sedací části min. 60 cm |  |
| 12. | Celková délka polstrované části křesla min. 210 cm |  |
| 13. | Průměr koleček min. 10 cm, kolečka s individuální totální aretací nebo centrální brzdou |  |
| 14. | Maximální bezpečná pracovní zátěž min. 200 kg |  |
| 15. | Hmotnost křesla bez příslušenství max. 100 kg |  |
| 16. | Standardní napájení 230 V, 50/60 Hz |  |
| 17. | Záložní dobíjecí baterie v případě výpadku napájení |  |
| 18. | Technické údaje motorů 24 V DC, IPX6 |  |
| 19. | Držák na infuzní láhev s nastavením výšky |  |
| 20. | Madlo pro snadnou manipulaci s křeslem |  |
| 21. | Odnímatelná podnožka |  |
| 22. | Motorizovaná podnožka |  |
| 23. | Polstrování koženkou vhodnou pro použití ve zdravotnictví s výběrem barevného provedení |  |
| Příslušenství ke každému křeslu |  |  |
| 24. | Podhlavník |  |
| 25. | Držák role papíru |  |
| 26. | Propojovací kabel pro vyrovnání potenciálu (EPN) |  |
| 27. | Multifunkční stolek (součást křesla nebo samostatně stojící pojízdný, naklápěcí výškově nastavitelný) |  |
| 28. | Druhý infuzní stojan (buď samostatný, nebo připevněný na křesle) |  |
| 29. | Ochranný plastový potah na opěrku nohou |  |

- U numerických hodnot je povolená odchylka +/- 10 %