TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 4  Jednotka pro ohřev roztoků

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:				106 339 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednotka pro ohřev roztoků | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecný popis přístroje |  |  |
| 1. | Předmětem plnění je 1ks zdravotnického prostředku pro ohřev infuzí a roztoků |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 2. | Mobilní zařízení ve formě výhřevné skříňky, určené pro instalaci na libovolném místě |  |
| 3. | Vnější rozměry zařízení max. 350 x 823 x 620 mm (š x v x hl) |  |
| 4. | Hmotnost zařízení max. 40 kg |  |
| 5. | Materiál – snadno čistitelný povrch |  |
| 6. | Přepravní rukojeť |  |
| 7. | Možnost nepřetržitého chodu přístroje |  |
| 8. | Dvě samozavírací zásuvky |  |
| 9. | Mechanismus zabraňující otevření obou zásuvek současně |  |
| 10. | Vnitřní rozměry zásuvek min. 235 x 260 x 410 mm (š x v x hl) |  |
| 11. | Možnost uložení min.: - 40 lahví o objemu 0,5 l nebo - 24 lahví o objemu 1 l nebo - 4 sáčky o objemu 5 l nebo - 6 sáčků o objemu 3 l |  |
| 12. | Ovládací panel s dotykovým panelem s displejem o rozměru min. 3“ a indikátorem pohotovostního režimu |  |
| 13. | Zobrazení skutečné teploty v komoře a nastavené teploty na displeji |  |
| 14. | Jedna topná komora a řídicí systém |  |
| 15. | Určeno pro nepřetržitý provoz |  |
| 16. | Elektronický a mechanický systém ochrany proti přehřátí |  |
| 17. | Optická indikace otevřené zásuvky |  |
| 18. | Zvukový a vizuální alarm "otevřená zásuvka", kdykoli zůstane zásuvka otevřená déle než jednu minutu |  |
| 19. | Zvukový a vizuální alarm "nízká / vysoká teplota" |  |
| 20. | Zvukový a vizuální alarm "přehřátí" |  |
| 21. | Objem komory: 60 l netto |  |
| 22. | Zatížení zásuvky: min. 20 kg |  |
| 23. | Uživatelsky řízená teplota s rozsahem 25 - 42 °C ± 2 °C (krok 1 °C) |  |
| 24. | Funkce umožňující zvýšení rychlosti ohřevu dočasným zvýšením nastavené teploty ohřevu |  |
| 25. | Softwarově integrovaný programovatelný časovač umožňující přesné nastavení denního a týdenního plánu funkcí |  |
| 26. | Softwarově vybavený časovač umožňující přesně určit denní a týdenní cyklus přístroje |  |
| 27. | Dezinfekční systém UV-C |  |
| 28. | Napájení: 220–240 V / 50–60 Hz |  |
| 29. | Výkon topného tělesa: max. 400 W |  |