Veřejná zakázka **Nemocnice Havlíčkův Brod - Nemocniční lůžka**

Příloha č. 1c Zadávací dokumentace / smlouvy – **Specifikace předmětu plnění**

**Nemocniční lůžka – 25 kusů na oddělení infekční (INF)**

Předmětem plnění je dodávka nových nemocničních lůžek včetně matrací.

Nabízená lůžka splňují níže uvedené technické podmínky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podmínka plnění** | **Splnění podmínky dodavatelem[[1]](#endnote-1)**  ***V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.*** | **Číslo strany nabídky dodavatele[[2]](#endnote-2)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry lůžka** | | |
| **Technické označení – typ – doplní dodavatel** |  |  |
| **Lůžko elektrické polohovatelné (25ks)** | | |
| nosnost min. 200 kg | ANO |  |
| nové nerepasované lůžko | ANO |  |
| rozměry ložné plochy min. 90x200 cm (šířka x délka) | ANO |  |
| celkové maximální vnější půdorysné rozměry lůžka 100x220 cm (šířka x délka bez prodloužení) | ANO |  |
| elektrické nastavení: výškové nastavení, zádový díl, stehenní díl | ANO |  |
| ložná plocha elektricky výškově nastavitelná v rozsahu min. 40 - 75 cm od podlahy. | ANO |  |
| mechanické nastavení: lýtkový díl | ANO |  |
| ložná plocha: 4 dílná | ANO |  |
| ložná plocha z odnímatelných plastových dílů | ANO |  |
| 4 kolečka min. 150 mm s centrální brzdou | ANO |  |
| dělené plastové postranice pokrývající dvě třetiny lůžka ve složení krátká hlavová a střední dlouhá zajišťující bezpečnost pacienta i v případě spuštěné hlavové postranice (nerestriktivní) | ANO |  |
| postranice s pojistkou proti náhodnému spuštění | ANO |  |
| postranice s tlumeným spouštěním podél lůžka | ANO |  |
| prodloužení lůžka min. 15 cm | ANO |  |
| CPR mechanické odblokování zádového dílu | ANO |  |
| odnímatelná plastová čela s pojistkou | ANO |  |
| rohová kolečka | ANO |  |
| lišta na příslušenství | ANO |  |
| držák extenzí: 4 pouzdra pro příslušenství | ANO |  |
| potenciálové propojení | ANO |  |
| ochrana motorů proti přetížení | ANO |  |
| elektricky polohovatelný trendelemburg/antitrendelemburg | ANO |  |
| pacientský ovladač | ANO |  |
| sesterský ovladač s předprogramovanými funkcemi (CPR, kardiacké křeslo, vyšetřovací poloha,…) | ANO |  |
| hrazda | ANO |  |
| madlo | ANO |  |
| infuzní stojan teleskopický | ANO |  |
| lůžko v souladu s normou ČSN 60601-2-52 v platném znění  Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení. | ANO |  |
| **matrace antidekubitní hybridní - 25ks** | | |
| matrace pro výše nabízené lůžko - pro pacienty s vysokým rizikem vzniku dekubitů | ANO |  |
| hybridní systém - kombinace aktivního vzduchového systému se střídáním tlaku v celách uvnitř a viskoelastické pěny na povrchu jádra | ANO |  |
| režimy minimálně: dynamický (terapeutický), statický (pro vyšetření, zavádění katetrů, apod.) | ANO |  |
| možnost nastavení tlaku dle váhy pacienta | ANO |  |
| možnost neomezeného provozu hybridní matrace i bez kompresoru | ANO |  |
| nosnost minimálně 210kg | ANO |  |
| alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti | ANO |  |
| potah rozepínatelný po celém obvodu matrace, nepropustný pro tekutiny, paropropustný | ANO |  |
| funkčně a rozměrově plně kompatibilní s lůžkem, výška matrace min. 16cm , max. 20cm | ANO |  |
| samonosný systém k použití přímo na ložnou plochu lůžka | ANO |  |

**Podmínkou je:**

* **předvedení vzorku lůžka a matrace v odpovídající technické specifikaci**
* vybraný dodavatel je rovněž povinen dodat do 14 dnů od doručení výzvy zadavatele vzorek lůžka včetně matrace v technické specifikaci odpovídající této příloze 1c zadávacích podmínek. Tyto vzorky je vybraný dodavatel povinen ponechat min. 2 pracovní dny na pracovišti zadavatele.
* servisní školení pro dva techniky Nemocnice na provádění bezpečnostně technických kontrol a oprav na dodaných lůžkách na dobu minimálně 3 let

Termín zaškolení může být dohodnut individuálně po dodání lůžek, dle možností servisních školitelů dodavatele.

V [\_\_\_\_\_] doplnit dne [\_\_\_\_\_] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[\_\_\_\_\_] doplnit titul, jméno, příjmení

[\_\_\_\_\_] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

1. *Dodavatel vyplní každé pole sloupce. Dodavatel v každém poli sloupce uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený přístroj podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje.* ***V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.***

   *Splnění veškerých podmínek plnění s předvyplněným textem „ANO“ je závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.* [↑](#endnote-ref-1)
2. *Dodavatel uvede číslo strany nabídky, na které lze splnění podmínky ověřit v technické dokumentaci nabízeného přístroje.*

   ***Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.*** [↑](#endnote-ref-2)