## Část 1
Příloha č. 2 Technická specifikace/zadávací dokumentace
Předmět plnění | počet ks | cena v Kč včetně DPH
Vyšetřovací jednotka ORL | 1
Pokyn pro prodávajícího: Prodávající vyplní všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X". Ve sloupci "Způsob splnění podmínky" prodávající uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje.
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
Podmínka | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Vyšetřovací jednotka
mobilní vyšetřovací jednotka (na kolečkách) určená pro ambulance ORL s připojením na domovní odpad a rozvod vody |  | X
rozměry jednotky max. 970 × 1 130 × 550mm z důvodu prostorového uspořádání ambulance
použitá antibakteriální prášková barva pro zdravotnictví s certifikací s trvanlivostí min. 5 let, prevence nozokomiálních nákaz
povrch jednotky musí být testovaný na min. tyto bakterie: Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 11229 a Klebsiella pneumoniae ATC 4352 s účinností min. 99,8 %
vysoká kvalita elektrolyticky pozinkovaného plechu, ocelové konstrukce, záruka na konstrukci jednotky poskytovaná výrobcem min. 10 roků
skleněný ovládací panel s ukazatelem teploty vody proplachu, zabudovaným manometrem a tlakoměrem pro systém stlačeného vzduchu |  | X
spouštění jednotlivých výstupů světelných zdrojů pomocí dotykového ovládání, ukazatel stavu zapnutí zdroje světla |  | X
Celkem 3 integrované zdroje světla včetně plynulé regulace intenzity 0-100 %, s automatickým ON/OFF systémem reagujícím na zdvihnutí či odložení světlovodného kabelu. Automatický systém musí být řešený elektronicky pomocí infračervených snímačů, zvyšující životnost a spolehlivost systému. Světelný zdroj typu LED s ekvivalentním výkonem min. ke 150 W halogenové žárovce, výstup pro připojení světlovodného kabelu různých výrobců, nebo čelního světla, možnost volby umístění na levé nebo pravé straně nezávisle na ovládacím panelu.
garantovaná životnost zdroje světla LED min. 30 000 hodin
přístroj musí mít držák čelního světla s automatickým zapínáním s možností volby montáže na min. 4 místech jednotky (v pravé, levé, přední nebo zadní části jednotky) dle výběru uživatele, u držáku světla je umístěný samostatně řízený zdroj světla pro čelovku
dvě roviny přihrádek na nástroje s vestavěným osvětlením, s celkovou plochou na nástroje min. 740 × 550 mm
horní plocha na nástroje musí být vyhřívaná s plynulou regulací teploty pomocí termostatu |  | X
instrumentační plochy kryté akrylovým transparentním krytem, při otevření složený na dvě části |  | X
přídavná police na přístroje nad instrumentální pracovní plochou |  | X
odpadkový koš, otevírání nožním pedálem |  | X
nádoba pro použité nástroje |  | X
2 mělké a 2 hluboké zásuvky v instrumentační skříňce, možnost změny dispozice dle zákazníka |  | X
výsuvná psací deska v instrumentační skříňce |  | X
vestavěný ohřev zrcátek s aktivním ventilátorem |  | X
odsávací jednotka s výkonem min. 40 l/min (0 až -85 bar), do integrovaného zásobníku
hadicový proplachovací systém s automatickým čištěním hadic (vstříknutí dezinfekčního roztoku do hadice odsávání, nebo proplachem z vodního systému)
Autonomní vodní systém nezávislý na vodovodní přípojce. Systém proplachující pomocí tlakové teplé vody 37°C s max. s tolerancí ± 1°C, se zásobníkem o objemu minimálně 5l. Jednotka musí být vybavena digitálním displejem s ukazatelem aktuální teploty vody integrovaným do ovládací části jednotky
hadice s antibakteriálním povrchem obsahující stříbrná vlákna |  | X
integrovaný systém tlakového vzduchu s plynulou regulací pro rozprašovací systém se třemi rozprašovači a regulátorem tlaku |  | X
systém stlačeného vzduchu musí být oddělen od systému odsávání (technologicky nezávislé řešení) |  | X
otáčivé rameno s držáky pro rukojeť proplachu tlakovou vodou, odsávací hadicí s nádobkou pod ucho a rukojetí pro aplikaci medikamentů (prášek i tekutina) tlakovým vzduchem |  | X
předehřívané endoskopické toulce pro optiky do 5 mm (min. 3 ks) s plynulou regulací teploty pomocí termostatu
předehřívané endoskopické toulce pro optiky do 12 mm (min. 1 ks) s plynulou regulací teploty pomocí termostatu
min. 3 ks toulců pro dezinfekci na rigidní optiky
2ks vyšetřovacích optik průměr 2,7mm úhel 30°; délka 110mm
čelní světlo s jednoduše nastavitelným čelním pásem, možnost fixace světlovodného kabelu na pravou i levou stranu, s integrovaným světlovodným kabelem min. 2 200 mm
možnost dovybavení jednotky o systém UV dezinfekce nástrojů instalovaný do šuplíku, prevence nozkomiálních nákaz |  | X
možnost napojení na centrální vakuový systém |  | X
výrobce musí umožňovat dodání jednotky s ovládáním na levé nebo pravé straně dle požadavku zákazníka (varianta pro leváky) |  | X
možnost budoucího rozšíření jednotky o šuplíkové moduly, které lze pevně spojit s jednotkou |  | X
možnost instalace elektrokoagulace do jednotky, místo šuplíku |  | X
možnost výběru barevného provedení veškerých ploch jednotky dle vzorníku v ral barvách |  | X
samostatný přístroj na ohřev vyšetřovacích zrcadel se zásobníkem na min. 50 ks a odděleným připojením do elektrické sítě
Vyšetřovací stolička
výběr koženky dle vzorníku |  | X
židlička pro lékaře výškově nastavitelná s opěradlem |  | X
kruh na nohy |  | X
Pacientské křeslo standardní |  | X
pohodlné universální křeslo pro vyšetřování pacienta v sedě, pololehu i vleže |  | X
pojízdné provedení s brzděnými kolečky o Ø min. 75 mm
čtyřdílná pracovní plocha s šířkou min. 480 mm
hlavový segment nastavitelný manuálně, nožní segment manuálně výklopný pro polohu vleže |  | X
možnost rotace křesla s pacientem ±90°C, jednoduchá aretace ve 3 pozicích
křeslo musí mít snímatelná madla pro pacienta |  | X
ovládání elektropohonů ručním ovladačem nebo nožní šlapkou
nosnost min. 150 kg, hmotnost 35 - 65 kg
Mikroskop standard |  | X
kvalitní vyšetřovací mikroskop pro ORL |  | X
min. 3 krokové zvětšení
LED zdroj světla |  | X
optický vývod na kamerový systém jako option |  | X
pohyblivé rameno mikroskopu s mechanickými brzdami integrované do jednotky |  | X
Kamerový systém
Endoskopická kamera s minimálním nativním rozlišením 1920x1080px
Minimální vzorkovací frekvence 30 snímků za sekundu
Typ snímacího čipu: CMOS |  | X
Tři ovládací tlačítka na kamerové hlavě, z toho minimálně dvě programovatelná pro min. 5 funkcí
Aktivní světelný výstup z kamerové hlavy, zdroj světla integrován přímo v kamerové hlavě s připojením na standardní optiky |  | X
Regulace intenzity světelného zdroje pomocí tlačítka na kamerové hlavě |  | X
Stupeň krytí IP min. 58
Váha kamerové hlavy max. 210 g
Komunikační rozhraní USB 3.0 kompatibilní |  | X
Podpora výměnných C-mount objektivů |  | X
Software pro realtime zobrazení nasnímkovaného obrazu z kamerové hlavy |  | X
Archivace fotek a videí do PC pomoci tlačítek na kamerové hlavě nebo nožního pedálu |  | X
Export do PACS pomocí DICOM |  | X
Kompatibilita min. s MacOS M2 Ventura a vyšší a Windows 10 a vyšší |  | X
Dodávka kamery včetně objektivu s upínacím mechanismem pro všechny standardní ORL optiky |  | X
PC pracovní stanice
Medicínský atest |  | X
Úhlopříčka min. 23,8“
rozlišení full HD 1 920 × 1 080 |  | X
4 GB RAM |  | X
Min. 2x USB 3.0; min. 2x USB 2.0
Harddisk SSD min. 256 GB
Ethernetová zásuvka |  | X
Operační systém Windows ve verzi 10 IoT IoT Enterprise a vyšší
V ………………………………………………….. dne …………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
jméno a podpis oprávněného zástupce účastníka