TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Endoskopické vybavení pro plicní oddělení

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				8 000 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ultrazvukové endoskopické centrum | 1 |  |  |  |
| Pohonná jednotka UZ sond | 1 |  |  |  |
| Endoskopická UZ sonda | 3 |  |  |  |
| Ultrazvukový videobronchoskop | 1 |  |  |  |
| Periferní videobronchoskop I | 1 |  |  |  |
| Periferní videobronchoskop II | 1 |  |  |  |
| Endoskopický obrazový procesor | 1 |  |  |  |
| Medicínský LCD monitor | 1 |  |  |  |
| Odsávací pumpa pro endoskopické výkony | 1 |  |  |  |
| Endoskopický přístrojový vozík | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Ultrazvukové endoskopické centrum – 1 ks |  |  |
| Parametry |  |  |
| 1 | 1 ks kompletního plně elektronického systému skenování určeného výrobcem pro UZ vyšetření plic s vysokým rozlišením obrazu |  |
| 2 | Umožňuje: - Mechanické skenování – odesílání a přijímání ultrazvukového signálu současně při rotaci ultrazvukového měniče - Elektronické skenování – střídavé přepínání mnohočetných ultrazvukových měničů, které vysílají a přijímají ultrazvukové signály |  |
| 3 | Aplikace pro: - Aspirační biopsie tenkou jehlou - Transbronchiální jehlová aspirace |  |
| 4 | Ovládání dotykovým displejem a klávesnicí |  |
| 5 | Mechanické skenování v rozsahu min. od 7,5 do 20 MHz |  |
| 6 | Elektronické skenování v rozsahu min. od 5 do 12 MHz |  |
| 7 | Zobrazovací módy: - „B“-mód - Pulzní doppler - Barevné dopplerovské - Power doppler - Harmonické přirozené (tkáňové) - Harmonické kontrastní - Elastografie |  |
| 8 | Oblast zobrazení mechanického skenování – plný kruh, spodní půlkruh, horní půlkruh, posun |  |
| 9 | Oblast zobrazení elektronického skenování – radiální – plný kruh, spodní půlkruh, horní půlkruh, posun; lineární – konvexní |  |
| 10 | Zaostření – nastavitelné umístění ohniska; nastavitelný počet ohnisek |  |
| 11 | Volba aktuálního obrazu – přepínání displeje mezi sono a endoskopickým obrazem |  |
| 12 | Zesílení anebo zeslabení volených částí sonografického obrazu |  |
| 13 | Měření – vzdálenost (velikost) – vždy mezi dvěma body, současně čtyři míry |  |
| 14 | Funkce obraz v obraze (PiP) |  |
| 15 | 3D zobrazení - vytvoření 3D obrazu z aktuálního vyšetření nebo rekonstrukce z uložených kontinuálně naskenovaných 2D obrazů/snímků |  |
| 16 | Kompatibilita se sondami v této dodávce |  |

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Pohonná jednotka UZ sond – 1 ks |  |  |
| Parametry |  |  |
| 17 | 1 ks pohonné jednotky radiálních ultrazvukových sond |  |
| 18 | Plně kompatibilní s nabízeným ultrazvukovým procesorem |  |
| 19 | Pro mechanické radiální sondy o frekvencích 20 MHz |  |
| 20 | Vhodný držák pro pohonnou jednotku |  |

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Endoskopická UZ sonda – 3 ks |  |  |
| Parametry |  |  |
| 21 | 3 ks tenké radiální ultrazvukové endobronchiální sondy |  |
| 22 | Výrobcem určená k použití s nabízenou pohonnou jednotkou pro ultrazvukové sondy a s nabízeným sonografickým centrem případně s řídící jednotkou, pokud je potřeba |  |
| 23 | Zobrazovací metoda – mechanická radiální se skenovacím rozsahem 360° |  |
| 24 | Zobrazovací mód – „B“ mód |  |
| 25 | Zobrazovací frekvence 20 MHz |  |
| 26 | Průměr distálního konce sondy max. 1,7 mm |  |
| 27 | Pracovní délka min. 1800 mm |  |

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Ultrazvukový videobronchoskop – 1 ks |  |  |
| Parametry |  |  |
| 28 | 1 ks Endobronchiálního, lineárního ultrazvukového videobronchoskopu /EBUS videobronchoskopu/ |  |
| Optický systém |  |  |
| 29 | Snímací úhel min. 80° |  |
| 30 | Směr pohledu šikmý pohled |  |
| 31 | Hloubka pole min. 2–50 mm |  |
| Zaváděcí tubus |  |  |
| 32 | Zevní průměr distálního konce max. 7,3 mm |  |
| 33 | Zevní průměr zaváděcího tubusu max. 6,3 mm |  |
| Pracovní kanál |  |  |
| 34 | Průměr pracovního kanálu min. 2,2 mm |  |
| 35 | Pracovní délka min. 600 mm |  |
| 36 | Celková délka max. 900 mm |  |
| 37 | Ohyby nahoru/dolů min. 120°/70° |  |
| UZ funkce |  |  |
| 38 | Zobrazovací „B“- mód, Doppler mód, Color Flow mód |  |
| 39 | Úhel snímání min. 65° |  |
| 40 | Frekvence 5/ 7,5/ 10/ 12 MHz |  |
| 41 | Kontaktní metoda – balónková, přímá |  |

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Periferní videobronchoskop I – 1 ks |  |  |
| Parametry |  |  |
| 42 | 1 ks zaváděcího periferního videobronchoskopu pro tenkou radiální ultrazvukovou sondu pro diagnostiku a terapii periferních lézí |  |
| 43 | Zobrazovací systém minimálně kvality SD |  |
| 44 | Propojení s videoendoskopickou věží vodotěsným konektorem |  |
| 45 | Videobronchoskop musí umožnit rotaci tubusu o min. 120° vlevo a min. 120° vpravo |  |
| Optický systém |  |  |
| 46 | Zorné pole min. 90° |  |
| 47 | Směr pohledu – přímý pohled |  |
| 48 | Hloubka pole min. 2–50 mm |  |
| Zaváděcí tubus |  |  |
| 49 | Zevní průměr distálního konce endoskopu max. 3,1 mm |  |
| 50 | Zevní průměr zaváděcího tubusu max. 3,8 mm |  |
| 51 | Pracovní délka min. 600 mm |  |
| Pracovní kanál |  |  |
| 52 | minimální průměr 1,7 mm určený pro zavedení nabízené tenké radiální ultrazvukové sondy |  |
| Ohybová část |  |  |
| 53 | Nahoru min. 200° |  |
| 54 | Dolů min. 120° |  |

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Periferní videobronchoskop II – 1 ks |  |  |
| Parametry |  |  |
| 55 | 1 ks zaváděcího periferního videobronchoskopu pro diagnostiku a terapii periferních lézí |  |
| 56 | Zobrazovací systém minimálně kvality HD |  |
| 57 | Propojení s videoendoskopickou věží vodotěsným konektorem |  |
| 58 | Videobronchoskop musí umožnit rotaci tubusu o min. 120° vlevo a min. 120° vpravo |  |
| Optický systém |  |  |
| 59 | Zorné pole min. 120° |  |
| 60 | Směr pohledu – přímý pohled |  |
| 61 | Hloubka pole min. 3–100 mm |  |
| 62 | Minimální rozlišovací vzdálenost 3 mm |  |
| Zaváděcí tubus |  |  |
| 63 | Zevní průměr distálního konce max. 5 mm |  |
| 64 | Zevní průměr zaváděcího tubusu max. 5 mm |  |
| 65 | Pracovní délka min. 600 mm |  |
| Pracovní kanál |  |  |
| 66 | minimální průměr 2,2 mm |  |
| Ohybová část |  |  |
| 67 | Nahoru min. 200° |  |
| 68 | Dolů min. 120° |  |

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Endoskopický obrazový procesor – 1 ks |  |  |
| Parametry |  |  |
| 69 | 1 ks endoskopického obrazového procesoru s integrovaným zdrojem světla sloužícího pro připojení a zobrazení videosignálu z flexibilních videoendoskopů |  |
| 70 | Zpracování obrazového signálu – digitální, digitální ve videoprocesoru anebo endoskopu podle typu připojení endoskopu |  |
| 71 | Zobrazení minimálně v HDTV/SDTV |  |
| 72 | Ovládání jasu – manuálně i automaticky v min. 10 krocích |  |
| 73 | Obrazový výstup – analogový i digitální |  |
| 74 | Obrazový výstup – volitelně 16:9 nebo 4:3 |  |
| 75 | Elektronický Zoom |  |
| 76 | Vyvážení bílé – automaticky i manuálně |  |
| 77 | Možnost zmrazení obrazu – z klávesnice, z endoskopu nebo z programovatelného tlačítka dotykového panelu |  |
| 78 | Možnost výběru mezi zobrazením PiP nebo PoP |  |
| 79 | Funkce pro zvýšení viditelnosti hlubokých krevních cév a zdrojů krvácení s využitím vhodných vlnových délek zdroje světla |  |
| 80 | Funkce podporující detekci lézí – vytvoření silného kontrastu mezi cévami a okolní sliznicí s využitím vhodných vlnových délek zdroje světla |  |
| 81 | Funkce podporující vyšší viditelnost potenciálních i existujících lézí – zvýraznění textury, jasu a barvy pro zvýraznění rozdílů v tkáních |  |
| 82 | Ovládání videoprocesoru - dotykový displej a klávesnice - možnost výměny endoskopu bez vypínání procesoru - uživatelské nastavení min. pro 4 uživatele |  |
| 83 | Archivace obrázků ve formátu TIFF nebo JPEG jak v DICOM rozhraní a napojení na datovou síť Nemocnice Jihlava, tak lokálně pomocí USB flash disku |  |
| LED zdroj světla |  |  |
| 84 | Integrovaný v procesorové jednotce |  |
| 85 | Zdroj světla s minimálně čtyřmi LED diodami (červená, fialová, modrá, zelená) |  |
| 86 | Možnost ovládání výkonu |  |
| 87 | Životnost alespoň 10 000 provozních hodin |  |
| 88 | Automatické uložení předchozího nastavení |  |

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Medicínský LCD monitor – 1 ks |  |  |
| Parametry |  |  |
| 89 | 1 ks Medicínský monitor pro využití s endoskopickými systémy (certifikace MD), kompatibilní s výše uvedenou technikou |  |
| 90 | Úhlopříčka min. 31“ s min. FullHD rozlišením obrazu (1080i) a poměrem stran 16:9 |  |
| 91 | 1 bilion barev |  |
| 92 | Svítivost min. 450 cd/m2 |  |
| 93 | Video vstupy pro připojení výše uvedené nabízené techniky a výstup pro externí zobrazovač |  |
| 94 | V případě využití dalšího obrazového zdroje možnost použití zobrazení PiP (Picture in Picture) s volbou velikosti a umístění druhého obrazu, nebo PoP (Picture on Picture) formou dvou vedle sebe položených obrazů s nastavitelnou velikostí. |  |
| 95 | Pozorovací úhel min. 170° (horizontálně i vertikálně) |  |
| 96 | Antireflexní úprava |  |
| 97 | Upevnění na rameno nabízeného vozíku |  |

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Odsávací pumpa pro endoskopické výkony – 1 ks |  |  |
| Parametry |  |  |
| 98 | 1 ks Elektrické odsávací pumpy s vakuometrem a mikrobiofiltrem |  |
| 99 | Možnost použití jednorázových jímacích vaků nebo opakovaně použitelných lahví /s objemem min. 2 l/ |  |
| 100 | Dosažitelné nominální vakuum 90 kPa s možností plynulé regulace, včetně manometru |  |
| 101 | Dosažitelný výkon alespoň 40 l/min |  |
| 102 | Krytí min. IP22 |  |

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Endoskopický přístrojový vozík – 1 ks |  |  |
| Parametry |  |  |
| 103 | 1 ks Přístrojový endoskopický vozík vhodný pro výše uvedená zařízení |  |
| 104 | Oddělovací transformátor s centrálním vypínačem a přepěťovou ochranou el. zásuvek 230 V |  |
| 105 | Organizované vedení kabelů, madla, brzděná kolečka |  |
| 106 | Kloubové nastavitelné rameno pro nabízený monitor |  |
| 107 | Držák pro dva endoskopy |  |

- U numerických hodnot (bez stanovení minimální či maximální hodnoty) je povolená odchylka +/- 10 %