TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 2 – Přenosný endoskopický zobrazovací systém

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				405 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Přenosný endoskopický zobrazovací systém | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1 | Zařízení s medicínskou certifikací |  |
| 2 | Jednotka pracující v rozlišení min. FULL HD 1920 x 1080 px |  |
| 3 | min. 18" LCD TFT zobrazovací dotykový displej |  |
| 4 | Kontrast min. 1200:1 |  |
| 5 | Bezrámečkové provedení monitoru pro optimální čištění |  |
| 6 | Možnost rotace obrazu 180° |  |
| 7 | Možnost PiP freeze funkce obrazu |  |
| 8 | Možnost zrcadlení obrazu (horizontálně i vertikálně) |  |
| 9 | Možnost připojení různých typů kamerových hlav, flexibilních video-endoskopů a intubačních videolaryngoskopů |  |
| 10 | Integrovaný LED zdroj světla s životností min. 30 000 hodin a teplotou barev 5700°K |  |
| 11 | Dva různé konektory pro video-příslušenství, včetně možnosti přepínání mezi různými hlavami kamer nebo videoendoskopů |  |
| 12 | Video výstup min. 1x DVI |  |
| 13 | Digitální zoom min. 2x |  |
| 14 | Možnosti ukládání: min. 6x USB konektor pro externí pevné disky a případně tiskárny, interní disk s kapacitou min. 50 GB, ukládání do sítě prostřednictvím FTP serveru |  |
| 15 | Možnost záznamu zvuku |  |
| 16 | Formát obrázku: JPEG, Formát videa: MPEG-4 |  |
| 17 | Jednotka umožňující stroboskopické zobrazení |  |
| 18 | Ukládání pacientský zpráv (informace o pacientovi, obrázky, videa) |  |
| 19 | Klávesnice jako součást dodávky pro zadávání pacientských dat |  |
| 20 | Váha max. 9 kg |  |
| 21 | Přístroj musí být plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) z důvodu ochrany předchozích investic a pro případ emergentních situací (havárií nebo oprav) - s přístroji Karl Storz Kamerovou hlavou TH 110 a video rhino-laryngoskopem 11101HD |  |

- U numerických hodnot je povolená odchylka +/- 10 %