TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Monitorovací systém pro interní oddělení

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:			3 917 719 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pacientský monitor | 12 |  |  |  |
| Transportní modul | 12 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné). To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Pacientský monitor – 12 kusů |  |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1. | Monitor životních funkcí vyšší třídy, určený k monitorování fyziologických parametrů pacientů na odděleních akutní a intenzivní péče |  |
| 2. | Monitor vhodný pro všechny skupiny pacientů včetně neonatálních |  |
| 3. | Barevný LCD displej o úhlopříčce minimálně 12“, s možností připojení druhého displeje o libovolném rozměru |  |
| 4. | Ovládání pomocí dotykové obrazovky, možnost bezdrátového dálkového ovládání, připojení myši, čtečky čárových kódů |  |
| 5. | Ovládání a SW v českém jazyce |  |
| 6. | Zobrazení minimálně 15 křivek současně, mimo režim 12kanálového EKG |  |
| 7. | Programové vybavení monitoru – zobrazení měřených parametrů v numerických hodnotách a křivkách: - detekce arytmie - krátký trend na hlavní obrazovce displeje - vyhodnocení arytmií s výběrem všech 10 libovolných svodů - vyhodnocení ST úseku - QTc/QRSd - PPV/SPV - min. 72hodinové grafické trendy a číselné tabulky pro všechny měřené parametry - min. 72hodinové „full disclosure“, nejméně 5 křivek současně - zobrazení vzdáleného lůžka - možnost rozšíření SW o analýzu až 18kanálového EKG |  |
| 8. | Možnost monitorace parametrů připojením externích zařízení – až 8kanálové EEG; Vigileo; SvO2; PICCO; TOF; analýza anestetických plynů; spirometrie; PPV/SPV |  |
| 9. | Vizuální alarm minimálně ve třech úrovních |  |
| 10. | Základní fyziologické a lékové kalkulace, hemodynamické výpočty |  |
| 11. | Odolnost proti defibrilačnímu výboji |  |
| 12. | Možnost doplnění o zabudovaný zapisovač |  |
| 13. | Připojení monitoru ke stávající centrální stanici výrobce Nihon Kohden, typ CNS-6201 na oddělení INTERNA - JIP – obousměrná komunikace, připojení kabelem, možnost komunikace telemetrickým přenosem i Wi-Fi |  |
| 14. | Provoz z elektrické sítě 230 V/50 Hz a také na zabudovaný akumulátor na min. 180 minut provozu |  |
| Příslušenství pro každý kus dodávaného pacientského monitoru |  |  |
| 15. | Manžeta NIBP v různých velikostech – 2 kusy |  |
| 16. | Propojovací hadice k měření NIBP – 1 kus |  |
| 17. | EKG kabel 3svodový – 1 kus |  |
| 18. | Teplotní sonda kožní – 1 kus |  |
| 19. | Veškerý materiál a příslušenství potřebné k uvedení zařízení do provozu |  |
| Příslušenství společné pro všechny dodávané pacientské monitory |  |  |
| 20. | Propojovací kabel k měření IBP – 4 kusy |  |
| 21. | EKG kabel 10svodový – 1 kus |  |
| 22. | Prstové SpO2 čidlo na opakované použití s propojovacím kabelem – 3 kusy |  |
| 23. | Ušní SpO2 čidlo na opakované použití s propojovacím kabelem – 9 kusů |  |
| 24. | Čidlo pro měření etCO2 metodou mainstream, přenositelné mezi všemi dodávanými pacientskými monitory, pro ventilované pacienty i s možností monitorace spontánně dýchajících pacientů – 1 kus |  |
| 25. | Modul pro měření relaxometrie „TOF“ – 2 kusy |  |
| Transportní modul – 12 kusů |  |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 26. | Odpojitelný a přenositelný multiparametrický modul s vlastní pamětí a závěsným systémem na bočnici lůžka při transportu pacienta |  |
| 27. | Barevný ovládací dotykový displej o velikosti min. 5,5“ |  |
| 28. | Zobrazením nejméně 9 křivek (mimo režim 12svodového EKG): - 3 až 10svodové EKG; respirace (termistorová nebo impedanční metoda); NIBP – dvouhadicová metoda; SpO2; 2x teplota; možnost měření neinvazivního CCO; minimálně 3 univerzální vstupy (moduly) pro IBP, CO, CO2, BIS |  |
| 29. | Modul pro měření etCO2 metodou mainstream pro ventilované i spontánně dýchající pacienty včetně příslušenství |  |
| 30. | Plný záznam křivek minimálně 72 hodin |  |
| 31. | Kompatibilita transportních modulů se všemi dodávanými pacientskými monitory |  |
| 32. | Integrovaná baterie na nepřetržitý provoz po dobu minimálně 5 hodin |  |