TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Laserový systém pro léčbu glaukomu

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:			650 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laserový systém pro léčbu glaukomu | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Požadované parametry přístroje |  |  |
| 1 | Infračervený laser s vlnovou délkou 810 nm |  |
| 2 | Laserové záření v režimu bežné cyklofotogaulace nebo mikropulzní cyklofotokoagulace |  |
| 3 | Výkon minimálně v rozsahu 50 až 3000 mW |  |
| 4 | Nastavení výkonu minimálně v 542 krocích |  |
| 5 | Laserový výstup s RFID identifikací sondy |  |
| 6 | Integrovaný světelný modul laseru pro transsklerální průsvit |  |
| 7 | Optický výstup pro připojení osvětlených sond |  |
| 8 | Laserové sondy s integrovaným optickým vláknem pro transsklerální průsvit |  |
| 9 | Laserová sonda pro běžný a mikropulzní režim s anatomickou plochou kopírující tvar oka |  |
| 10 | Koncovka mikropulzní laserové sondy s integrovaným kanálkem pro viskoelastický materiál |  |
| 11 | Automatická kontrola výstupního výkonu laseru |  |
| 12 | Zaměřovací paprsek o vlnové délce 635 nm (červený) |  |
| 13 | Automatická detekce aplikačních sond |  |
| 14 | Grafický dotykový displej |  |
| 15 | Grafické prostředí displeje umožňující nastavit počet průchodů mikropulzní sondy po skléře |  |
| 16 | Grafické prostředí displeje umožňující nastavit indikaci rychlosti posunu mikropulzní sondy po skléře |  |
| 17 | Dálkové ovládání pomocí externího displeje (volitelné) |  |
| 18 | Uložení nastavených parametrů do paměti přístroje pro různé uživatele |  |
| Parametry laseru v běžném cyklofotokoagulačním režimu |  |  |
| 19 | Délka laserového pulzu nastavitelná minimálně v rozsahu 10 ms až 9000 s |  |
| 20 | Nastavení délky laserového pulzu minimálně v 549 krocích |  |
| 21 | Možnost nastavení kontinuálního režimu (60 s) |  |
| 22 | Délka intervalu mezi pulzy nastavitelná minimálně v rozsahu 10 – 3000 ms |  |
| 23 | Nastavení intervalu mezi pulzy minimálně v 542 krocích |  |
| Parametry laseru v mikropulzním cyklofotokoagulačním režimu |  |  |
| 24 | Pracovní cyklus (aktivní/neaktivní fáze) v mikropulzním režimu nastavitelný minimálně v rozsahu 0,5% až 50% |  |
| 25 | Automaticky předvolené hodnoty pracovního cyklu minimálně 5%, 10% a 15% |  |
| 26 | Délka laserového pulzu nastavitelná minimálně v rozsahu 0,05 – 1,00 ms |  |
| 27 | Nastavení délky laserového pulzu minimálně v 19 krocích |  |
| 28 | Délka intervalu mezi pulzy nastavitelná v rozsahu minimálně 1,0 – 10 ms |  |
| 29 | Nastavení intervalu mezi pulzy v 90 krocích |  |
| Aplikační zařízení |  |  |
| 30 | Laserová sonda MP3 pro mikropulzní cyklofotokoagulaci – 6 kusů |  |
| 31 | Laserová sonda G-Probe pro standardní cyklofotokoagulaci – 6 kusů |  |
| 32 | Osvětlené sondy G-probe - 6 kusů |  |
| Příslušenství |  |  |
| 33 | Ochranné brýle – 1 kus |  |
| 34 | Drátový nožní spínač – 1 kus |  |
| 35 | Bezdrátový nožní spínač s ovládáním výkonu (volitelné) |  |