TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Transportní lůžka

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:			970 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované zboží | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transportní lůžko | 6 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Požadované parametry lůžka |  |  |
| 1 | Transportní lůžko určené k transportu pacientů ve vážném nebo kritickém stavu, v rámci celého areálu nemocnice |  |
| 2 | Stabilní sloupová konstrukce lůžka, jednoduché čištění všech částí |  |
| 3 | Nosnost lůžka minimálně 300 kg (pracovní zatížení) |  |
| 4 | Hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 60 – 85 cm od země |  |
| 5 | Ovládací panely na obou stranách lehátka |  |
| 6 | Čtyřdílná ložná plocha, minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný s posilováním pomocí plynových pružin |  |
| 7 | Délka ložné plochy minimálně 190 cm |  |
| 8 | Šířka ložné plochy minimálně 65 cm |  |
| 9 | Ložná plocha RTG transparentní, kompatibilní pro C rameno s držákem RTG kazet – univerzální velikost |  |
| 10 | Hydraulický náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° |  |
| 11 | Integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka |  |
| 12 | Bezpečné plynulé sklápění postranic s tlumičem či plynovou pružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř |  |
| 13 | Kolečka s centrálním ovládáním brzd ze všech 4 stran, průměr kol minimálně 20 cm |  |
| 14 | Páté centrální kolečko ovládané centrálními pákami brzd pro snadný transport a manipulaci, odpružené - musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce min. 40 mm |  |
| 15 | Ochranná nárazová kolečka v rozích a nárazníky po celém obvodu lůžka |  |
| 16 | Prostor na umístění tlakové lahve O2 |  |
| 17 | Komfortní matrace pro delší pobyt pacienta na lůžku, kombinovaná ze studené PUR a viskoelastické pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem, výška minimálně 10 cm |  |
| Příslušenství |  |  |
| 18 | Držáky a lišty na příslušenství |  |
| 19 | 2x integrovaný (tj. neodnímatelný) výsuvný a sklopný infuzní stojan u hlavy pacienta, možný pro použití jako tlačného madla |  |
| 20 | Sklopná polička na monitor |  |
| 21 | Koš/box na drobný materiál |  |