TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Obměna komunikačního systému sestra – pacient

(pavilon GYN-POR + odd. CHIR JIP)

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Požadavky na technologii a způsob provedení instalace |  |  |
| 1. | Kompatibilita se stávajícím dorozumívacím systémem (pavilon E, MediCall IP, výrobce ZPT Vigantice), unifikace komunikačního systému v rámci jednotlivých oddělení nemocnice |  |
| 2. | Vzdálený dohled a kontrola stavu systému 24 hod/den  (on-line centrální dozorový pult, obsluha pultu zajištěna servisním technikem), služba poskytnuta zdarma, minimálně po dobu 24 měsíců záruční doby; dodavatel se musí řídit externí bezpečnostní politikou, která je vždy dostupná v aktuální verzi na stránce https://www.nemji.cz/kyberbezpecnost |  |
| 3. | Dlouhodobá archivace (min. 8 let) všech volání včetně chybových logů, prohlížení prostřednictvím PC, smartphonu a tabletu; systém bude veškeré provozní logy předávat do centrálního systému Logmanager |  |
| 4. | Celková opticko-akustická signalizace, v souladu s platnými technickými normami |  |
| 5. | Podmínkou (splnění funkčnosti) k převzetí díla je funkční předání jednotlivých pracovišť, včetně prezentace funkčnosti on-line dozorového pultu |  |
| 6. | Možnost přenosu volání z EPS  optická a zvuková signalizace na terminál sestry |  |
| 7. | Možnost rozšíření o monitoring (alarm) pacienta při opuštění oddělení (budovy) |  |
| 8. | Možnost rozšíření o lokalizaci mobilního pacienta v rámci budovy využitím bezdrátových tlačítek pacienta |  |
| 9. | Bezdrátové prvky musí být schváleny jako zařízení s vysokou spolehlivostí podle ETSI EN 300 220-3-1 (869,200 MHz-869,250MHz) Harmonised standard od Directive 2014/53 / EU (požaduje se doložit kopii platného certifikátu) |  |
| 10. | Možnost nastavení individuální hlasitosti pro koncový IP prvek, nastavení úrovně hlasitosti pro každý prvek zvlášť |  |
| 11. | Kontrola odpojených jednotek od systému, notifikace odpojených IP prvků systému, jakož i prvků nouzového volání |  |
| 12. | API rozhraní na serveru pro výměnu dat s jinými IS v rámci objektu |  |
| 13. | Možnost implementace IP kamer do systému |  |
| 14. | Systém musí být řízen z jednoho serveru pod dohledem výrobce nebo servisní organizace 24hod/den on-line |  |
| 15. | Možnost připojení GSM modulů (SMS a hovor) |  |
| 16. | Software OS Linux, Open St. nebo ekvivalent – eliminace licenčních poplatků |  |
| 17. | Samodiagnostická funkce s hlášením poruch |  |
| Hlavní terminál |  |  |
| 18. | Využití digitálních technologií LAN sítě – IP komunikace (rozhraní 100BASE, vždy konektor RJ45 – female) |  |
| 19. | Oboustranné hovorové spojení mezi sestrou a pacientem |  |
| 20. | Hlášení na zvolené pokoje nebo na všechny pokoje – centrální hlášení |  |
| 21. | LAN připojení k síti – centrální dohled nad všemi terminály pomocí softwarové podpory |  |
| 22. | Prvky systému musí být možné konfigurovat a spravovat z centrálního dohledu |  |
| 23. | Záloha dat terminálu a jejich ochrana při výpadku sítě |  |
| 24. | Přenos hlasitých zpráv – požární rozhlas (přednastavená hlasová zpráva přenášena na všechny komunikační prvky systému) |  |
| 25. | Zobrazení všech příchozích volání |  |
| 26. | Zobrazení identifikace nebo jména pacienta |  |
| 27. | Možnost slučování a rozpojování oddělení do logických celků |  |
| 28. | Přehledný barevný dotykový displej hlavního terminálu, velikost min. 12 palců, bez možnosti propojování s externím displejem z důvodu omezené pracovní plochy obsluhujícího personálu |  |
| 29. | Možnost uchycení terminálu na stěnu |  |
| 30. | Zobrazení místa zaregistrovaného personálu |  |
| Komunikační terminál |  |  |
| 31. | Zobrazení následujících informací: - datum a čas - probíhající alarmy - identifikace volajícího |  |
| 32. | Displej s režimem den nebo noc |  |
| 33. | Nastavitelný jas |  |
| 34. | Oboustranné hovorové spojení |  |
| 35. | Přenos centrálního hlášení |  |
| 36. | Tlačítko vyvolání pacientského volaní (alarmu) |  |
| 37. | Tlačítko vyvolání lékařského alarmu |  |
| 38. | Možnost ovládaní elektrických zámků |  |
| 39. | RFID technologie – adresná registrace odborného a pomocného personálu 125 kHz, RFID tag |  |
| 40. | Hlasová navigace alarmu (systém nahlas a srozumitelně informuje o vzniku a místě volání) |  |
| 41. | Implementace přijímacího modulu pro bezdrátová tlačítka |  |
| Terminál pacienta |  |  |
| 42. | Terminál pacienta s volacími tlačítky a částečně krouceným samouvolňovacím kabelem |  |
| 43. | Konstrukční provedení bez technologických spojů z důvodu jednoduché dezinfekce |  |
| 44. | Tlačítko primárního přivolání pomoci |  |
| 45. | Tlačítko pro přivolání ošetřovatelského personálu |  |
| 46. | Ovládání hlasitosti |  |
| 47. | Bezpečnostní konektor proti vytržení |  |
| Tlačítko nouzového volání |  |  |
| 48. | Konstrukční provedení bez technologických spojů z důvodu jednoduché dezinfekce |  |
| Táhlo nouzového volání |  |  |
| 49. | Konstrukční provedení bez technologických spojů z důvodu jednoduché dezinfekce |  |
| 50. | Voděodolnost IP krytí 57 |  |
| Signalizační svítidlo |  |  |
| 51. | Svítidlo IP 5komorové (soulad DIN VDE 0834) |  |
| PoeSwitch modul |  |  |
| 52. | Min. 8 pozic |  |
| Náhradní díly k dorozumívacímu zařízení |  |  |
| 53. | Garance výroby/dostupnosti náhradních dílů minimálně 5 let od skončení záruční doby zařízení |  |

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.