## Část 1
Příloha č. 2 Technická specifikace/zadávací dokumentace
Předmět plnění | počet ks | cena v Kč včetně DPH
Dezinfekční mobilní systém | 1
Pokyn pro prodávajícího: Prodávající vyplní všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X". Ve sloupci "Způsob splnění podmínky" prodávající uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje.
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
Podmínka | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Základní vlastnosti
vlnová délka min. 250 nm
stabilní zařízení s min. 4 brzditelnými kolečky
2 pracovní pozice: - nízká pozice min. 1,3 a max. 1,4 m pro bezpečný transport - vysoká pozice min. 1,8 a max. 2 m základní pracovní pozice s možností dosáhnout max. výšky zářiče (pro lepší pokrytí úhlů)
půdorys přístroje max. 60 x 60 cm pro možnost použití i v malých místnostech, např. izolační boxy, WC, koupelny, atd.
Elektrické vlastnosti |  | X
výkon zářičů min. 1,8 kW (pro maximální germicidní účinek)
max. odběr 12A (pro použití v běžných rozvodech NN)
postupné zapínání zářičů pro omezení výkonové špičky |  | X
výměna zářičů bez nutnosti použití speciálního nářadí (uživatel si může provést sám) |  | X
Bezpečnost
min. 4 pohybové senzory pro automatické vypnutí v případě detekce pohybu pokrývající 360° okolo zařízení
bezpečnostní senzory zabudované přímo v zařízení emitující UVC záření |  | X
bezpečnostní senzory umístěné ve výši min. 1,2 m
fyzické bezpečnostní vypínací tlačítko |  | X
světelná indikace stavu zařízení |  | X
Monitorování
pro kontrolu zařízení možno využívat mobilní zařízení - telefon/tablet
zobrazení stavu dezinfekčního cyklu přímo na mobilním zařízení v reálném čase |  | X
zařízení musí pokračovat v dezinfekci i v případě, že ztratí spojení s mobilním zařízením |  | X
zařízení musí mít zabudovaný senzor pro 360° skenování místnosti |  | X
zařízení umožní po skenu místnosti její náhled pro posouzení velikosti a tvaru místnosti a nastavení optimálního času záření a umístění zařízení |  | X
zařízení musí mít integrovanou wifi nezávislou na nemocniční IT infrastruktuře |  | X
mobilní zařízení nesmí mít omezení vzdálenosti od zařízení během vlastní dezinfekce |  | X
Administrace
zařízení musí umožňovat sledování a monitoring dezinfekčních aktivit na tabletu a na portále přístupném z PC a mobilních zařízení |  | X
v aplikaci a portálu musí jít pracovat s těmito údaji: operátor zařízení, nemocniční oddělení a místnost |  | X
v aplikaci a portálu musí být k dispozici zpráva o dezinfekci včetně náhledu místnosti a parametry dezinfekce |  | X
Certifikace
zařízení musí mít doklad o mikrobiologickém testování v nezávislé laboratoři za kontrolovaných podmínek a to: - o mikrobiologické účinnosti (min. log 5 redukce) na tyto patogeny (E. Coli, Bacillus Subtilis a Staphylococcus Aureus) - o mikrobiologické účinnosti v zastíněných pozicích (jeden cyklus bez změny umístění zařízení) na základě testování podle normy EN 17272 - o splnění požadavků n mikrobiologickou účinnost definovanou standardem BS 8628:2022 na následující potageny (Staphylococcus Aureus, Bacilus Subtilis spory a Acinetobacter Baumannii)
V ………………………………………………….. dne …………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
jméno a podpis oprávněného zástupce účastníka