Příloha č. 1 Technická specifikace

Popis plnění

Zadavatel požaduje nové, nepoužívané, nerepasované, nezastavené, nezapůjčené stroje, nezatížené leasingem ani jinými právními vadami a dodavatel dodávkou těchto strojů nesmí porušovat žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví.

Zadavatel stanovuje tuto minimální technickou specifikaci obecně pro všechny posilovací stroje:

- Posilování na základě regulace intenzity zátěže pomocí stlačeného vzduchu – posilovací stroje na bázi stlačeného vzduchu

- Počítačem řízená terapie

- Nastavitelná zátěž od 100g zátěže

- Kompresor (integrovaný do přístroje nebo externí) – u externího adekvátní a kompatibilní tichý kompresor k posilovacím strojům, dostatečný provozní tlak až pro 6 - 8 strojů.

- Cvičící přístroj vybaven ovládacím systém: Barevný dotykový displej min velikost 10“ (Tablet) s integrovanou čtečkou systému čipů pro identifikaci cvičící osoby. Možnost volby režimu přístroje pro cvičení.

- Server včetně kompatibilního software pro komunikaci s přístroji. (min 1000 účtů pro osoby)

- Možná úprava a spravování tréninkových programů

- Zařízení pro nahrávání tréninkového programu do čipu klientů – USB RFID čtečka

- Součástí čipy pro klienty (RFID náramek) 20ks

- Automatické nastavení zátěže a opakování na základě výsledků cvičení osoby.

- Bezdrátový interface pro zjištění komunikace se serverem

- Možnost výběru barvy a čalounění

Minimální technická specifikace serveru a routeru a SW:

- SW provozovaný na serveru uchovává historii výsledků cvičení osoby s ohledem na další zvyšování či snižování zátěže a počtu opakování cvičení. Historie je dostupná z operátorského pracoviště obsluhy pomocí dodaného SW.

- Minimální parametry serveru - 1x CPU s dostačeným výkonem pro provoz SW, 8GB RAM, 2x 1TB HDD

- Router pro zajištění bezdrátové komunikace cvičebních strojů se serverem v ostrovním režimu (plnohodnotný provoz bez nutnosti připojení do LAN/WAN sítě)

Minimální technická specifikace jednotlivých posilovacích strojů:

Cvičební stroj pro tah/zdvih pro horní končetiny (1 ks)

- vyhovující specifickým potřebám vozíčkářů

- zainteresované svalové skupiny: min. široký zádový sval, deltový sval, trojhlavý sval pažní, dvojhlavý sval pažní, prsní svaly, přední pilovitý sval

- vlastnosti zařízení: duální funkce, fixační pás, základna zařízení, mechanické zábrany k nastavení rozsahu pohybu (pozice start a pozice konec), přípojka senzoru pro izometrické testování (senzor není součástí dodávky)

Cvičební stroj pro horní část trupu (1 ks)

- vyhovující specifickým potřebám vozíčkářů

- zainteresované svalové skupiny: min. deltový sval, trapézový sval, svaly zadní strany krku, široký zádový sval, skupina lopatkových svalů, rombický sval, přední pilovitý sval, dvojhlavý sval pažní

- vlastnosti zařízení:  základna zařízení,  multifunkční madla, přípojka senzoru pro izometrické testování (senzor není součástí dodávky)

- příslušenství: 1 ks - židle pro využití cvičebního stroje, stabilní židle ke strojům (vyhovujícím specifickým potřebám vozíčkářů) jako alternativa vozíku, nastavitelná výška sedadla pomocí plynové vzpěry, kolečka umožňující přesun židle

Cvičební stroj pro posilování bederních a břišních svalů (1 ks)

- zainteresované svalové skupiny: přímé břišní svaly, bederní svaly

- vlastnosti zařízení: duální funkce, fixační pás, základna zařízení, omezovače k nastavení rozsahu pohybu (pozice start a pozice konec), přípojka senzoru pro izometrické testování (senzor není součástí dodávky)

Cvičební stroj pro dolní končetiny pro extenzi/flexi kolenního kloubu (1 ks)

- zainteresované svalové skupiny: min. přední a zadní strana stehenních svalů, střední sval hýžďový, lýtkový sval

- vlastnosti zařízení: duální funkce (nahoru nebo dolů), min. mechanicky nastavitelné rameno páky, rukojeti pro snadný nástup, nastavitelná zádová opěrka, pás pro fixaci končetiny, mechanické zábrany k nastavení rozsahu pohybu (pozice start a pozice konec), přípojka senzoru pro izometrické testování (senzor není součástí dodávky), šíjová podpěra

Cvičení stroj pro addukci/abdukci dolních končetin (1 ks)

- zainteresované svalové skupiny: min. hýžďové svaly a přitahovače stehna

- vlastnosti zařízení: duální funkce (od sebe k sobě), rukojeti pro snadný nástup, základna zařízení, omezovače k nastavení rozsahu pohynu (pozice start a pozice konec), přípojka senzoru pro izometrické testování (senzor není součástí dodávky), šíjová podpěra, fixační pás

Předmětem plnění bude krom vlastního dodání požadovaného předmětu plnění rovněž:

a) zaškolení obsluhy,

b) veškeré nezbytné komponenty potřebné pro instalaci zařízení, instalace a uvedení zařízení do provozu vč. prověření bezchybné funkčnosti zařízení,

c) doprava do sídla kupujícího,

d) pojištění spojené s dodávkou zboží,

e) technická dokumentace,

f) cena musí zahrnovat veškeré poplatky spojené s dovozem zboží, cla, daně, dovozní a vývozní přirážky, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou zboží až do jejího funkčního předání v místě plnění,

g) prohlášení o shodě od výrobce tj. ES prohlášení o shodě (CE Conformity Declaration), uživatelské příručky v českém jazyce min. 1x v písemní formě a 1x elektronicky