Část 2 zadávací dokumentace

Technická specifikace dodávky

Zadavatel akceptuje odchylku od číselných parametrů o max. +/- 10 %

Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10 %), jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné. Pokud uchazeč nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) této hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Lepší parametry z hlediska použitelnosti přístroje se připouští.

Zařízení nabízející lepší parametry pro určené medicínské použití bude označeno za vyhovující, i pokud překročí výše uvedenou odchylku a taková nabídka nebude vyřazena, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. jeho diagnostické nebo terapeutické využití.

Část 1 zakázky

  - Lineární urychlovač

Požaduje se stereotaktické ozařování, které umožňuje vysoce přesné ozáření pacienta vysokou dávkou v krátkém časovém intervalu při současném významném šetření okolních zdravých tkání.

Dále technologie ozařování pohybujících se cílových objemů v průběhu jedné ozařovací frakce (4D-konformní radioterapie), což umožňuje automaticky přizpůsobit techniku ozařování podle dýchacích pohybů.

Dále integrace zařízení pro korekci polohy nastavení pacienta. Vybavení urychlovače zobrazovacím zařízením, snímajícím ozařovanou oblast před i v průběhu ozařování a umožňuje provedení úpravy nastavení ještě před samotným ozářením (obrazem řízená radioterapie - IGRT). Možnost korekce polohy nemocného a přesné zaměření cílového objemu před aplikací dávky záření pro navýšení celkové ložiskové dávky do tumoru při plánování léčby.

Mechanické a geometrické parametry:

- kolimační systém – nezávislé clony, maximální velikost pole minimálně 40 cm x 40 cm v rovině izocentra, přesnost polohování ±1,0 mm pro statická pole;

- přesnost rotace gantry, kolimátoru a stolu (mechanické izocentrum): ≤ 0,75 mm radius

- fixní a dynamické klíny nebo interní klín pro vytvoření klínů proměnných úhlů;

- antikolizní systém;

Dozimetrické parametry fotonových svazků:

- v reálném čase síťově řízený systém s vysokým dávkovým příkonem;

- 2 standardní fotonové energie 6 – 18 MV, dozimetrické parametry (Dmax, D100, D200) shodné s instalovaným urychlovačem Clinac 2100C/D s přesností do 0,5%;

- dávkový příkon pro statickou terapii vč. IMRT minimálně v rozsahu 5 – 500 MU/min;

- dávkový příkon pro rotační terapii (VMAT) minimálně v rozsahu 0,1 – 50 MU/°;

- 2 fotonové energie 6 – 10 MV bez homogenizačního filtru, dávkový příkon min. 1300 MU/min;

Dozimetrické parametry elektronových svazků:

- elektronových energií v rozsahu 4-20 MeV, dozimetrické parametry (D90, D50) shodné s instalovaným urychlovačem Clinac 2100C/D s přesností do 0,5%;

- dávkový příkon minimálně v rozsahu 100 - 700 MU/min;

- sada čtvercových elektronových aplikátorů pro pole v rozsahu 6 – 25 cm2, inserty pro vytvoření tvarovaných elektronových polí;

- možnost simulace na používaném RTG simulátoru;

Vícelamelový kolimátor (MLC):

- maximální velikost pole minimálně 40 cm x 40 cm v rovině izocentra;

- tloušťka lamel (v izocentru) maximálně 5 mm v oblasti ± 10 cm od středu a maximálně 10 mm ve zbytku radiačního pole;

- schopnost interdigitace;

- schopnost dynamického i statického IMRT;

- schopnost VMAT;

- integrace řízení MLC do ozařovací konzoly nabízeného lineárního urychlovače;

MV zobrazování:

- plochý detektor aSi;

- aktivní plocha detektoru v izocentru min. 40 x 40 cm;

- vzdálené ovládání ramena z ovladovny, automatické nastavení polohy detektoru (v osách X,Y,Z)

- funkce dozimetrické verifikace pro IMRT i VMAT s využitím MV zobrazování, integrace do systému ARIA 13;

- antikolizní systém;

- integrace řízení MV zobrazování do ozařovací konzoly nabízeného lineárního urychlovače;

kV zobrazování:

- plochý detektor aSi, aktivní plocha v izocentru min. 30 x 40 cm;

- asymetrický clonový systém, automatické nastavení clon a filtru;

- techniky zobrazení 2D-2D: radiografie ortogonální KV, radiografie ortogonální kV-MV, fluoroskopie v Beam’s eye view, fluoroskopie během beam on, on line a off line verifikace polohy s uložením výsledků a možností hodnocení v systému ARIA 13 (dále A 13);

- CBCT on line a off line verifikace polohy s uložením výsledků a možností hodnocení v systému A13;

- IGRT kompatibilní s lineárním urychlovačem Clinac 2100C/D;

- antikolizní systém;

- vzdálené ovládání z ovladovny a automatické nastavení polohy ramen rentgenky a detektoru;

Ozařovací stůl:

- deska vhodná pro IGRT z úhlů 0-360°;

- přesnost posunu a rotace ≤ 0,5mm;

- garance kompatibility desky stolu s ozařovacím stolem na Clinac 2100C/D a RTG simulátoru, možnost indexace fixačních pomůcek a jejich přenositelnost s Clinac 2100C/D;

- nosnost min. 200 kg;

- vzdálené ovládání z ovladovny a automatické nastavení polohy (v osách X,Y,Z a rotace);

Ozařovací techniky:

- statická 3D CRT, pohybová radioterapie, TBI;

- IMRT (Step and Shoot a Sliding Window) všemi požadovanými energiemi;

- rotační terapie s dynamickým MLC (VMAT) všemi požadovanými energiemi včetně dodání SW pro plánování této techniky;

- ozařování metodou High Total Dose SRS/SRBT – jednorázové dodání min. 5000 MU pro statické pole a min. 10500 MU pro IMRT a VMAT;

- garance simulace polí nabízeného lineárního urychlovače na RTG simulátoru Acuity;

- plná integrovatelnost do systému radioterapie A13;

- integrované kontroly pohybů lineárního urychlovače s naváděním akcí vizuálně na řídící konzole lineárního urychlovače;

- automatické sekvencování polí a plně automatické provedení ozáření;

Systém pro řízení ozařování v synchronizaci s dýcháním pacienta:

- dodání SW pro plánování této techniky (pro nabízený lineární urychlovač, RTG simulátor a CT - připravenost na straně CT zajistí zadavatel)

Příslušenství:

- Sada laserových zaměřovačů, síla linky max. 1,5 mm v izocentru;

- Uzavřený chladící okruh, stabilizátor napětí (je-li požadován výrobcem);

- Plné vybavení fixačními pomůckami včetně fixací pro extrakraniální SRS, vše plně kompatibilní s dosud používaným typem fixačních pomůcek;

- Nástroje pro automatické provádění periodických kontrol LU integrované do řídícího SW LU včetně kontrol MV a kV zobrazovacích systémů;

- Radiorezistentní digitální CCTV kamera pro monitorování pacienta a pohybů systému;

- Integrovaný audio/video systém včetně navigace pro synchronizaci s dýcháním;

- Volitelná konvence IEC 601 nebo IEC 1217, stupnice shodné s Clinac 2100C/D a RTG simulátorem;

- Chladič pro nabízený lineární urychlovač;

Dozimetrické vybavení nezbytné pro QA nabízeného urychlovače a pro QA pro IMRT a VMAT:

- vícekanálový detektor pro ranní zkoušky urychlovače (měření dávky na ose, radiální a transverzální symetrie a energie) včetně build-up vrstev a držáku pro připevnění ke kolimátoru;

- efektivní SW/HW prostředky pro QA lineárního urychlovače založené na využití MV zobrazování, QA mód lineárního urychlovače;

- 2D pole detektorů pro verifikaci IMRT a VMAT včetně SW a PC a držáku do kolimátoru nabízeného LU a Clinac 2100C/D;

- vybavení pro dozimetrii malých fotonových polí pro svazky bez homogenizačního filtru;

Celkový počet pořizovaných sad přístrojů: 1 sestava

Část 2 zakázky

3.2   Angiografický systém s C ramenem

Požaduje se jednorovinný angiografický komplet s C/G-ramenem s maximálním rozsahem pohybu vybavený plochým detektorem a plnou digitalizací obrazu určený především pro diagnostiku a intervence na vaskulárním a nevaskulárním systému, biopsie a jiné výkony v rozsahu od hlavy po dolní končetiny včetně možnosti DSA a 3D zobrazení. Výhoda přístroje spočívá v kombinaci moderního hardwaru a rekonstrukčních algoritmů poskytující vysokou kvalitu obrazů a rozlišení měkkých tkání, zejména při pokročilém 3D zobrazování, potlačení artefaktů kovových struktur, usnadnění zavádění jehly do zasažené tkáně v blízkosti páteře u pacientů s tumorem při využití vysokofrekvenční ablace. To znamená, že řadu prováděných intervenčních zákroků lze provádět s mnohem vyšší jistotou. Přístroj vybavený efektivním systémem pro snížení dávky rtg záření (pulsní skiaskopie, clonění bez záření, dodatečná filtrace, ochranné štíty a závěsy z Pb gumy) má významný dopad na snížení nežádoucí zátěže pro pacienty a zdravotnický personál. Přístroj musí být nový, nerepasovaný.

Technická specifikace:

C/G-rameno

- Všechny pohyby motorické

- Možnost volby polohy – rtg zářič pod stolem a nad stolem a změny ohniskové vzdálenosti (rtg zářič - detektor)

- Rotace kolem stolu (LAO/RAO) v rozsahu min. ± 130°

- Angulace min CAU/CRA v rozsahu min. ± 45°

- Rychlost rotace min. 22°/s

- Rychlost angulace min. 20°/s

- Rychlost rotace při rotačním 3D skenu min. 55°/s

Vyšetřovací stůl

- Uchycený samostatně na podlaze s excentricky instalovanou teleskopickou nohou (s nekovovým převisem desky stolu min. 135 cm)

- Minimální rozměry univerzální desky stolu 220x50 cm (dxš cm) v celém rozsahu, transparentní pro rtg záření, včetně matrace a kompletního příslušenství

- Všechny pohyby motorické

- Podélný posun min. 120 cm

- Příčný posun min. ± 15 cm

- Plynulé výškové nastavení s elevací v rozsahu min. 80 – 105 cm nad zemí

- Minimální zatížitelnost stolu 200 kg s možností dalšího zatížení (450N resp. 100 kg) při resuscitaci + příslušenství

- Propracovaný antikolizní systém

- Možnost vyšetřování celého těla pacienta (od hlavy po dolní končetiny) bez posunu a otáčení

- Ovládání všech funkcí C/G-ramene i stolu přímo od vyšetřovacího stolu i z ovladovny, nožní spínač expozice a skiaskopie rovněž ve vyšetřovně i ovladovně

- Možnost naprogramování a vyvolání min. 20 paměťových pozic automatického nastavení projekcí C/G ramena, detektoru, kolimátoru a vyšetřovacího stolu

- Možnost automatické parkovací polohy C/G-ramena mimo vyšetřovací stůl pro umožnění přístupu k pacientovi ze všech stran

Zdroj RTG záření

- Vysokofrekvenční generátor s výkonem min. 100kW

- Vysokoobrátková RTG trubice s min. 2 ohnisky odpovídajícího výkonu, kontinuální tepelná zátěž min. 3 kW po dobu min. 20 minut, vysoký tepelný výkon (tepelná kapacita zářiče min. 4,5 MHU) s chlazením pro možnost dlouhodobého vyšetřování bez přestávek a ochranou proti přetížení

- Plně automatický pulzní skiaskopický provoz a expoziční režim s rozsahem vysokého napětí min. 40 -125 kV a volbou min. 50 orgánových programů

- Automatická volba přídavné spektrální filtrace RTG záření v rozsahu až 1 mm CU ekv. v závislosti na absorpci objektu a zvoleném druhu provozu

- kolimátor s otočnými obdélníkovými clonami a automatickými polopropustnými clonami, natáčení clon synchronizované s rotací C/G-ramene včetně možnosti virtuální kolimace bez použití RTG záření

- Měření a záznam akumulované dávky (DAP metr), dle požadavků platné legislativy

Akviziční systém

- Digitální plochý detektor min. 30x40 cm s aktivní plochou min. 1100 cm2, možností otáčení a možností volby dalších min. 3 formátů (zoom)

- Obrazový výstup v 2k matrici v hloubce 14 bitů

- Obrazový bod o velikosti max. 180 µm

- Kompletní digitální obrazová akvizice s plně digitálním zpracováním, s možností jednotlivého snímku a scén se záznamem obrazu při všech druzích provozu v celém řetězci v matrici min. 1024x1024 bodů/12 bit při snímkovací frekvenci v rozsahu 1 - 30 obr./s

- Záznamová kapacita na HDD přístroje min. 25.000 snímků v matrici 1024x1024 bodů/12 bit

- Standardní software pro úpravu obrazů navíc s možností digitální optimalizace denzity obrazu v reálném čase, automatického pixelshiftu, redukce šumu, eliminace pohybových artefaktů apod.

- plně automatický digitální pulzní skiaskopický provoz s volbou 5 různých frekvencí v rozsahu 4 - 30 pulsů/s včetně záznamu a zobrazení dynamických skiaskopických sekvencí v délce 20 s při frekvenci 30 pulsů/s jako reálné akvizice na HDD s následnou možností exportu v DICOM formátu

- akvizice s možností volby nativního i DSA provozu v reálném čase doplněný o funkce ROADMAPPING a OVERLAY (překrytí referenčního obrazu aktivním LIVE fluoro obrazem)

- možnost periferního DSA s krokováním a nativním a LIVE DSA zobrazením obrazu v reálném čase s jednou akvizicí a pouze jedním nástřikem kontrastní látky pod vizuální kontrolou průtoku (bolus flow) s automatickým posunem C-ramena (bez pohybu pacientského stolu) a možností nastavení různé frekvence obrazů v závislosti na pozici, plně automatické nastavení expozičních hodnot, automatická paměť pozice clon pro každou pozici expozice (krok)

- úhlově synchronizovaná digitální rotační angiografie s rychlostí pohybu C ramena min. 55°/s s nativním a LIVE DSA zobrazením s 3D efektem při maximální snímkovací frekvencí min. 30 obr./s při rozlišení min. 1024x1024 bodů/12 bit a následným exportem obrazu pro 3D digitální kanál umožňující okamžité (real-time) zpracování surových dat získaných z intervenčních aplikací

- automatické synchronní plynulé otáčení detektoru a vykrývacích clon v závislosti na okamžité poloze při otáčení C-ramena kolem své osy

- Automatické nastavení projekcí C ramena v závislosti na zvoleném referenčním obrazu s možností uložení min. 20 pozic na jedno vyšetření

- Virtuální kolimace - nastavení primárních a polopropustných clon pomocí grafického znázornění na LIH bez záření

- Nastavení vyšetřovací pozice pacienta pomocí grafického znázornění na LIH bez záření

- Software umožňující měření vzdáleností, úhlů apod.

- Plně integrovaný software pro kvantitativní vaskulární analýzu (měření průměru cévy, měření stenózy, automatická detekce a kvantifikace stenóz, měření úhlů a vzdáleností, automatická i manuální kalibrace) ovládané přímo od vyšetřovacího stolu i z ovladovny

3D funkce

- software pro 3D-RA zahrnující minimálně: automatická interaktivní 3D rekonstrukce s vysokým kontrastem a zobrazování objemových souborů v reálném čase jako obrazy typu VRT, MPR a MIP

- automatická rekonstrukci 3D obrazu cévního systému bez nutnosti kalibrace uživatelem - umožňuje interaktivní objemové modelování s pomocí vysoce výkonné grafické karty a podporuje jak velké datové soubory s až 1600 obrazy řezů s vizualizací 3D objektů v matrici 512x512 bodů - 3D model bude k dispozici max. do 15 s po ukončení akvizice dat

- SW nástroje pro zpracování akvizovaných dat v rozsahu:

  - rekonstrukce může být provedena jako nativní nebo subtrakční obraz

  - automatická analýza cév (AVA) - 2D a 3D měření

  - měření délek

  - automatické navýšení kontrastního rozlišení

  - ZOOM, pan, anotace

  - popisy obrazů

- základní 3D softwarové funkce při multimodalitním zobrazení z modalit CT a MR se zobrazováním obrazů typu VRT,  MIP, MinIP a MPR, zobrazení až 1600 obrazů řezů v matrici 512 x 512 bodů bez ztráty rozlišení

- předdefinovaná nastavení - symbolické záložky s předvolbami pro modelování vztažené ke každému datovému souboru, aby bylo možno uložit a posléze znovu vyvolat parametry pro zobrazení objemového souboru (vyřezaný objem, nastavení světelného zdroje, nastavení parametrů okna, rozvržení apod.)

- zobrazení na monitorech ve vyšetřovně na stropním stativu a v ovladovně na stole u vyhodnocovací stanice (medicínský barevný plochý TFT monitor s rozlišením min. 2 MPix a úhlopříčkou min. 21“)

- export obrazových dat ve formátu AVI s volitelným formátem komprese a kompresním poměrem

Ovládání systému

- Ovládání všech funkcí C ramena, detektoru, kolimátoru a stolu přímo od vyšetřovacího stolu

- Dva moduly pro akvizici a ovládání obrazových parametrů s ovládáním všech funkcí obrazového systému, skiaskopie a akvizice jak přímo od vyšetřovacího stolu, tak i z ovladovny

- Modul pro ovládání 3D rotační angiografie i rekonstrukce od vyšetřovacího stolu, možné provádět funkce, jako je např. rotace, pan, zoom, atd.

- Modul pro druhé ovládání intervenčního SW přímo od vyšetřovacího stolu se zobrazením výstupu na velkoplošném monitoru zavěšeném na stropním závěsu ve vyšetřovně

- 1ks medicínský plochý barevný TFT monitor s úhlopříčkou min. 21“ a rozlišením min. 2 MPix pro RTG obraz do ovladovny

- Export obrazových dat na CD/DVD a USB ve Windows kompatibilním formátu (JPEG, BMP, AVI - jednotlivé snímky i scény) a DICOM 3 formátu s možností zpětného přehrávání CD/DVD nosičů na monitoru ve vyšetřovně

- Vvýstup ve formátu DICOM 3, služby DICOM 3: Send, Storage Commitment, Query/Retrieve, Worklist, SR (záznam výsledků kvantifikací), MPPS

- Připojení k počítačové síti a kompatibilita s PACS a NIS zadavatele

Monitory ve vyšetřovně

- Varianta A:

- 1ks velkoplošný barevný plochý monitor s úhlopříčkou min. 30“ a rozlišením min. 4 MPix instalovaný na pozičně nastavitelném stropním závěsu ve vyšetřovně, s možností připojení min. 4 vstupních video signálů a nastavením několika konfigurací zobrazení

- 1ks medicínský plochý barevný TFT monitor s úhlopříčkou min. 21“ a rozlišením min. 2 MPix pro další obraz do vyšetřovny na monitorovém stativu ve vyšetřovně

- Varianta B:

- Minimálně 4ks medicínských plochých TFT monitorů s úhlopříčkou min. 19“ a rozlišením min. 1 MPix na monitorovém stativu ve vyšetřovně

- Automatický tlakový injektor

- S možností provozu plně synchronizovaného s RTG zářením, umístěný na vozíku

- Nastavitelný objem min. 1 – 150 ml

- Nastavitelný průtok min. 0,1 – 45 ml/s

- Maximální nastavitelný tlak min. 1200 PSI

- Monitor vitálních funkcí

- Možnost bateriového provozu

- Barevná TFT obrazovka o velikosti min. 10“

- Funkce - EKG/Resp.,SpO2, NIBP, IBP

- Alarmy – dolní i horní mez u všech parametrů

- Analýza arytmií

- Držák monitoru na lůžko pacienta

- Možnost zobrazení na externím monitoru

- Příslušenství

- Štít z Pb skla na stropním závěsu s možností nastavení polohy

- Clony z Pb gumy s uchycením ke stolu

- Světlo na stropním závěsu s intenzitou světla min 60 000 lux a možností nastavení polohy

- Intercom – dorozumívací zařízení obousměrné mezi vyšetřovnou a ovladovnou

- Rozvaděč pro připojení zařízení k el. rozvodu

- Záložní zdroj el. energie (UPS) pro možnost pokračování provozu  zařízení (pohyby C/G-ramena a stolu, funkční obrazový počítač, uložení dosud nezpracovaných dat) při výpadku el. sítě (min. 3 minuty)

- Držák infuzních lahví, držák ruky pacienta – vše jednoduše uchytitelné ke stolu

- Rollboard – pomůcka pro přesun pacientů z lůžka na vyšetřovací stůl

- Sterilní krytí pro ovládací a technické prvky (nožní/ruční spínače, detektor, …) – min. 20 balíčků (každý balíček obsahuje krytí na všechny dotčené části přístroje)

- PC s odpovídajícím výkonem a příslušenstvím pro práci na intranetu a zadávání pacientských dat do informačního systému s barevným min. 18“ LCD monitorem v ovladovně a kompatibilní tiskárnou

Celkový počet pořizovaných sad přístrojů: 1 sestava

Část 3 zakázky

  - Multifunkční systém operačních sálů pro laparoskopické operace

    - Věž pro endoskopickou onko-urologii 1 ks

Technická specifikace:

HD kamerová jednotka s ovládacími prvky

- kamerová jednotka pracující ve Full HD rozlišení (1080 řádků)

- kamerová jednotka musí podporovat flexibilní HD video-cystoskopy a flexibilní PAL
video-ureteroskopy (endoskopy s čipem v distálním konci)

- kamerová jednotka musí poskytovat obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti nebo fotodynamické zobrazení

- možnost přednastavení pro několik uživatelů min. 3

- možnost řízení jasu připojeného zdroje světla dle světelných podmínek operačního pole

- klávesnice pro ovládání a nastavování kamerové jednotky, nebo obdobné řešení umožňující snadné nastavení videojednotky

- kompatibilita kamery se stávajícím vybavením (kamerová hlava OTV-S7H = lomená kamerová hlava Olympus) nebo dodání ekvivalentního zařízení nahrazujícího současnou kamerovou hlavu (s min. stejnými medicínsko – technickými vlastnostmi)

HD kamerová hlava pro endoskopické optiky

- Full HD lomená kamerová hlava pro urologii s CCD čipem

- musí umět prokluz / aretaci polohy

- ostření umístěné na kamerové hlavě

- odlehčený a ergonomický design, nízká hmotnost (max. 110 g).

- min. 3 programovatelná tlačítka umístěná na kamerové hlavě,

- kamerová hlava musí podporovat nejnovější technické řešení, které lze kombinovat spolu se zvětšením obrazu při endoskopii, osvětluje objekt přes filtry úzkými výřezy části spektra, tak je získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti nebo obdobnou technologii poskytující stejnou kvalitu zobrazení

Monitor

- Min. 26‘‘ LCD FULL HD monitor, medicínský atest, poměr stran 16:9, včetně stojanu k zavěšení na polohovatelném rameni v normě VESA

- obrazové vstupy – SDI, S-VHS, RGB, kompozitní, příp. HDMI

- úhel vertikálního a horizontálního sledování 178° nebo větší

- nativní rozlišení min. 1920x1080, nebo vyšší

- možnost volby primárního (kamera) a sekundárního zdroje signálu (mikroskop, CT, MRI, vitální funkce), funkce obraz v obraze, přepínání mezi obrazy, volba velikosti sekundárního obrazu

- možnost uložení více uživatelských nastavení (min. 3)

Insuflační jednotka

- volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu (více úrovní)

- volitelná rychlost průtoku s údajem o spotřebě plynu

- (pro práci v menších prostorách = extraperitoneálně)

- maximální průtok 45 l/min.

- součástí musí být vysokotlaká hadice pro centrální rozvod a insuflační hadice

Zdroj světla 300W xenon

- požadavek na výkon světla: Xenon 300W, nebo obdobné řešení

- plynulá regulace intenzity světla – více kroků (ruční i automatická)

- intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou (datové propojení kamery a světla)

- integrovaný automatický náběh záložní (halogenové) lampy při poruše hlavní lampy nebo jiný obdobný systém zajištění zdroje světla bez přerušení výkonu

- integrované úzkopásmové zobrazování (např. skleněný filtr), řízené kamerovou jednotkou nebo jiné obdobné technické řešení

- kompatibilita zdroje světla se stávajícími světlovodnými kabely Olympus

Flexibilní video-ureterorenoskop s čipem v distálním konci endoskopu

- čip v distálním konci endoskopu

- pohyb distálního konce nahoru / dolu min.  275° / 275°

- přímý směr pohledu 0°

- průměr zaváděcího tubusu max. 8,7 Fr.

- hloubka ostrosti v rozmezí 1,5 - 50 mm

- zorné pole cca 90°

- průměr pracovního kanálu min. 3,6 Fr. (1,2 mm)

- pracovní délka min. 670 mm

- endoskop musí umožňovat rotaci obrazu pomocí ovládacího prstence

- endoskop musí umožňovat využití úzko-pásmového zobrazení (tj. významně se zvyšuje viditelnost vlásečnic, žil a ostatních tkáňových struktur), založeného na filtraci světla přes skleněný filtr ve zdroji světla

- dodávka musí obsahovat:

- endoskop, sadu čisticích kartáčků pro endoskop, tester pro zkoušku těsnosti,

- hydrofilní zavaděč pro nabídnutý flexibilní ureterorenoskop, délka 38 cm - 5 ks,

- hydrofilní zavaděč pro nabídnutý flexibilní ureterorenoskop, délka 54 cm - 5 ks,

- nitinol košíček Ø 1,8 Fr. se 4 dráty - 5 ks, nitinol košíček Ø 1,8 Fr. 6 drátů - 5 ks,

- dezinfekční nerezový kontejner, 1 ks, bioptické kleště 1ks

Přístrojový vozík

- izolační transformátor

- výškově nastavitelné kloubové rameno pro LCD monitor

- 4 pojízdná kolečka, min. 2 z nich bržděná

- držák infuzních vaků, držák klávesnice pro ovládání kamerové jednotky

- držák pro nožní pedál, eurolišta pro uchycení dalšího příslušenství

- manipulační madla

- antistatická povrchová úprava

Nahrávací zařízení HDTV, medicínský atest

- vstupy: HD-SDI, DVI, s-video / výstupy: DVI (RGB, VGA pomocí adaptéru)

- barevný LCD, pro náhled nahrávaného videa, min. 2,5“

- podporované video formáty: H.264, MPEG4 1080, 720, PAL, NTSC

- podporované foto formáty: BMP, JPG, TIFF

- rozlišení: možnost volby až 1920x1080pix.

- vnitřní HDD min. 320GB

- možnost nahrávání přímo na USB HDD, USB flash disk či na síťové úložiště

(síť: 10/100/1000 Ethernet RJ-45), WiFi (b/g/n)

- min. 3x USB 2.0 (1x na přední straně pro snadný přístup, 2x na zadní straně)

- ovládání nahrávání pomocí pedálu, nastavení pomocí klávesnice

- možnost připojení LCD monitoru

- umožňuje zadávání pacientských dat pro přesnou identifikaci nahraných záznamů

- dodávka musí obsahovat:

nahrávací zařízení, pedál, klávesnici

    - Věž pro laparoskopické výkony - 3 ks

Technická specifikace:

- možnost uložení více uživatelských nastavení (min. 3)

Kamera

- 3 CCD chip FULL HD s technologií 1080p60, medicínský atest

- rozlišení kamery min. 1920x1080 pixelů, širokoúhlý formát 16:9

- oddělitelný systém kamerová hlava, endoskop (tubus), světlovodný kabel

- multioborové použití + uživatelské módy (min. 3 přednastavené a 3 programovatelné)

- min. pětinásobný zoom (optický a digitální v součtu)

- ostření a zoom ovládané na kamerové hlavě

- parafokální optický zoom, nebo obdobné technické řešení

- DVI-D videovýstup (1080p), HD-RGB (1080i nebo 720p), 2x HD-SDI (1080i nebo 720p), S-VHS, BNC, příp. HDMI, Display port

- zámek rotace endoskopu

- multifunkční ovládací prvky na kamerové hlavě (focení, nahrávání

sekvencí, intenzita světla, vyvážení bílé, digitální zoom, výběr módu), možnost programování funkcí tlačítek

- zobrazení aktuálního nastavení kamery na LCD monitoru

- uložení white balance do paměti – proces se nemusí opakovat před každou operací

- 2 ks endoskopických optických tubusů pro HD zobrazení, 1x přímý, 1x šikmý

- řešení pro předehřátí a odmlžení tubusů, bez jejich vynětí z těla pacienta

Monitor

- Min. 26‘‘ LCD FULL HD monitor, medicínský atest, poměr stran 16:9, včetně stojanu k zavěšení na polohovatelném rameni v normě VESA

- obrazové vstupy – SDI, S-VHS, RGB, kompozitní, příp. HDMI

- úhel vertikálního a horizontálního sledování 178° nebo lepší

- nativní rozlišení min. 1920x1080, nebo lepší

- možnost volby primárního (kamera) a sekundárního zdroje signálu (mikroskop, CT, MRI, vitální funkce…), funkce obraz v obraze, přepínání mezi obrazy, volba velikosti sekundárního obrazu

- možnost uložení více uživatelských nastavení (min. 3)

Kamera

- 3 CCD chip FULL HD s technologií 1080p60, medicínský atest

- rozlišení kamery min. 1920x1080 pixelů, širokoúhlý formát 16:9

- oddělitelný systém kamerová hlava, endoskop (tubus), světlovodný kabel

- multioborové použití + uživatelské módy (min. 3 přednastavené a 3 programovatelné)

- min. pětinásobný zoom (optický a digitální v součtu)

- ostření a zoom ovládané na kamerové hlavě

- parafokální optický zoom, nebo obdobné technické řešení

- DVI-D videovýstup (1080p), HD-RGB (1080i nebo 720p), 2x HD-SDI (1080i nebo 720p), S-VHS, BNC, příp. HDMI, Display port

- zámek rotace endoskopu

- multifunkční ovládací prvky na kamerové hlavě (focení, nahrávání

sekvencí, intenzita světla, vyvážení bílé, digitální zoom, výběr módu), možnost programování funkcí tlačítek

- zobrazení aktuálního nastavení kamery na LCD monitoru

- uložení white balance do paměti – proces se nemusí opakovat před každou operací

- 2 ks endoskopických optických tubusů pro HD zobrazení, 1x přímý, 1x šikmý

- řešení pro předehřátí a odmlžení tubusů, bez jejich vynětí z těla pacienta

Monitor

- Min. 26‘‘ LCD FULL HD monitor, medicínský atest, poměr stran 16:9, včetně stojanu k zavěšení na polohovatelném rameni v normě VESA

- obrazové vstupy – SDI, S-VHS, RGB, kompozitní, příp. HDMI

- úhel vertikálního a horizontálního sledování 178° nebo lepší

- nativní rozlišení min. 1920x1080, nebo lepší

- možnost volby primárního (kamera) a sekundárního zdroje signálu (mikroskop, CT, MRI, vitální funkce…), funkce obraz v obraze, přepínání mezi obrazy, volba velikosti sekundárního obrazu

- možnost uložení více uživatelských nastavení (min. 3)

Zdroj světla

- xenon 300W, vizuální indikace stavu výbojky při nutnosti výměny, medicínský atest

- připouští se i jiné technické řešení zdroje světla, které splňuje ostatní uvedené parametry

- kontinuální regulace intenzity světla

- garantovaná doba provozu lampy min. 700 hodin (doložit např. v návodu)

- výměna výbojky (zdroje světla) uživatelem, bez speciálního instrumentária

- autoklávovatelný světlovodný kabel, délka min. 250 cm 2 ks součástí dodávky, kompatibilita s tubusy běžných dodavatelů (přechodky, redukce)

Insuflace

- vestavěný předehřev plynu

- insuflační hadice 2 ks

- automatické vypouštění plynu při přetlaku

- připojení k tlakové láhvi i k centrálnímu rozvodu CO2 , včetně tlakových hadic

- předvolba maximálního tlaku v mm Hg, rozsah tlaku 1-30 mm Hg

- automatické udržování stanoveného tlaku

- zobrazení aktuálního průtoku a insuflačního tlaku

- visuelní a akustická signalizace přetlaku při insuflaci

- volitelná rychlost průtoku uživatelem

- údaj o průběžné spotřebě plynu

- maximální průtok min. 40 l

Pumpa sání - oplach

- přístroj pro multioborové použití s integrovanou vakuovou odsávací pumpou, (možnost využití pro laparoskopii, artroskopii, hysteroskopii, uretroskopii)

- resterilizovatelný systém hadic – sání, oplach po 1 ks

- kombinovaná oplachová, odsávací kanyla (pistole) max. 10 mm průměr, min. 300 mm délka, jednoduché ovládání jednou rukou sání/oplach pomocí tlačítek

- 1 ks součástí dodávky

Příslušenství:

- Vozík na sestavu (standardní vozík pro provoz na oper. sálech, možnost čištění dezinf. roztoky, brzdy kol, kabelové kanály pro snadnou manipulaci, držáky kabelů, držáky pedálu…)

Obecné požadavky na přístroj:

- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1

- napájení  230V / 50 Hz

- přepěťová ochrana věže

Záznamové zařízení

- trvalý nebo „on demand“ záznam ve formě videosekvence, nebo snímků

- ovládání na hlavě kamery, nebo samostatným pedálem (spuštění, přerušení, ukončení videozáznamu, snímku)

- ukládání videa (full HD) a snímků v obecně kompatibilních formátech schopných prezentace na běžném PC, tabletu… např. formát H. 264, MPEG4 1080, 720, PAL u videa, BMP, JPG, TIFF u snímků

- připojení do datové sítě  RJ45 (10/100/1000) i bezdrátové (WiFi b/g/n), možnost odeslání záznamu na úložiště ve vnitřní síti přímo ze zařízení

- vnitřní úložiště min. 320 GB, možnost připojení externího média přes USB port

- min. 3 USB porty

- uživatelsky jednoduché zadání identifikačních údajů pacienta, automatický záznam data a času

- 1 ks v rámci celé dodávky (tedy 1x záznamové zařízení na 3 věže)

Pokud je uveden číselný technický parametr, zadavatel akceptuje toleranci  +  -  10%

Zadavatel připouští i odlišná technická řešení, která naplňují medicínský a věcný účel dotace v rozsahu vymezeném touto specifikací

Celkový počet pořizovaných sad přístrojů: 1 sestava

Společné pro všechny části zakázky:

Uchazeč předloží ve své nabídce podrobný popis a fotografie zboží určeného k dodání. V nabídce budou podrobně a srozumitelně popsány funkční a technické parametry dodávky (minimálně dle údajů uvedených v této části zadávací dokumentace). Zadavatel doporučuje např. použít tento dokument a vepsat k jednotlivým požadavkům způsob splnění uchazečem.

Zadavatel uvítá také předložení originálního katalogového list(ů) výrobce nabízeného zboží a případně další vhodné technické údaje, které popisují technické, funkční a jakostní vlastnosti dodávky.

Z předložených informací musí být zřejmé, že zboží nabízené uchazečem splňuje nároky zadavatele na předmět zakázky. Zadavatel připouští předložení prospektové dokumentace i v anglickém a německém jazyce.

V případě předložení katalogu, který obsahuje další zboží, které není součástí nabídky uchazeče, bude v katalogu jasně vyznačeno, které zboží je součástí nabídky uchazeče.