TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Plazmový sterilizátor

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:			1 600 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované zboží | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plazmový sterilizátor | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1 | Plazmový sterilizátor pro termolabilní materiály, chirurgické nástroje a nástroje pro robotickou chirurgii |  |
| 2 | Zadavatel akceptuje nabídku demo/předváděcího/použitého přístroje s maximálním opotřebením 1100 sterilizačních cyklů (dokumentace dokládající výchozí stav viz čl. 6.1. Obsah nabídky, Výzva k podání nabídek) |  |
| 3 | Prokládací dvoudveřové provedení s možností využití jako jednodveřové provedení |  |
| 4 | Vertikálně zasouvací dveře komory |  |
| 5 | Shoda s ČSN EN ISO 14937 |  |
| 6 | Sterilizace na hladině bezpečné sterilizace 10-6 SAL dle Vyhlášky MZ ČR 306/2012 Sb. |  |
| 7 | Půdorysný vnější rozměr přístroje: max. 1900 x 800 x 1150 mm (v x š x h) – transport dveřmi o šířce 800 mm |  |
| 8 | Čistý využitelný objem sterilizační komory min. v rozmezí 90–130 l |  |
| 9 | Rozměr sterilizační komory min. 400 x 500 x 700 mm (v x š x h) |  |
| 10 | Využitelná šíře komory (police pro vkládání materiálu) min. 440 mm |  |
| 11 | Ovládací dotykový displej v češtině, úhlopříčka min. 12“ na obou stranách přístroje, zobrazující informacemi o průběhu cyklu a oznámením důvodu vyhovujícího/nevyhovujícího cyklu |  |
| 12 | Nožní pedál pro ovládání dveří |  |
| 13 | Vybavení nezávislým monitorovacím systémem – měření kritických hodnot sterilizace – tlak, teplota, výkon plazmatu ve sterilizační komoře (podle prEN17180:2017) |  |
| 14 | Napojení do stávajícího systému dokumentace procesů sterilizace (tj. na SW komunikační systém dokumentace procesů sterilizace) vč. vzdáleného servisního monitoringu, a to po dobu minimálně 10 let bezplatně |  |
| 15 | Přímé optické (UV) měření koncentrace H2O2 ve sterilizační komoře v průběhu cyklu s dokladováním na výtisku |  |
| 16 | Bez rizika ulpívání reziduí H2O2 na sterilizovaných zdravotnických prostředcích, tj. po sterilizaci ihned k použití |  |
| 17 | Přerušení procesy chybou pro vlhkost ve vsázce před napuštěním sterilizačního média |  |
| 18 | Vybaven systémem umožňujícím dosušení minimální vlhkosti vložených zdravotnických prostředků v rámci sterilizačního cyklu bez nutnosti tento cyklus přerušit |  |
| 19 | Generování plazmatu přímo ve sterilizační komoře |  |
| 20 | Jednoduchá manipulace při výměně sterilizačního média – uzavřený systém, bez rizika poleptání obsluhy, jednorázové kazety pro více cyklů |  |
| 21 | Sterilizační médium v bezpečnostní kazetě s identifikátorem upozorňujícím na porušení obalu ev. úniku z uzavřeného balení |  |
| 22 | Automatické a bezdotykové vyhazování použité kazety do odpadní nádoby |  |
| 23 | Automatická kontrola šarže a expirace balení sterilizačního media před vkládáním balení do přístroje RFID senzor |  |
| 24 | Možnost skladování sterilizačního média při pokojové teplotě |  |
| 25 | Ukládání sterilizačních cyklů ve formě pdf souborů na síťové úložiště |  |
| 26 | Rozsáhlá, pravidelně aktualizována databáze přístrojové kompatibility, jednoduše dostupná pro personál (např. webové stránky) |  |
| 27 | Paměť pro uložení minimálně 200 sterilizačních cyklů |  |
| 28 | USB vstup pro stahování a odesílání údajů, např. o sterilizačním cyklu |  |
| 29 | Možnost On-line testování BIO indikátory s rychlým vyhodnocením (max. 15 min) – bezpečnost každého cyklu – prostředek pro zátěžovou zkoušku (PCD) |  |
| 30 | Automatická datová komunikace mezi sterilizátorem a kompatibilní čtečkou biologických indikátorů s připomínkami na obrazovce a automatickou synchronizací výsledků |  |
| 31 | Možnost připojení přístroje k nemocničnímu informačnímu systému |  |
| Sterilizační cykly |  |  |
| 32 | Krátký sterilizační cyklus pro balené nástroje bez dutin - max. délka cyklu 26 minut |  |
| 33 | Cyklus pro sterilizaci jednokanálových pevných a flexibilních endoskopů - max. délka cyklu 45 minut |  |
| 34 | Délka standardního sterilizačního cyklu - max. 50 minut |  |
| 35 | Sterilizační cyklus pro nástroje robotické chirurgie da Vinci Xi – certifikovaný cyklus max. 26 minut |  |
| 36 | Nutná deklarace kompatibility s nástroji robotického chirurgického operačního systému da Vinci – certifikovaný cyklus pro optiky – nástroje robotické chirurgie da Vinci (doložení např. v návodu pro reprocesing nástrojů da Vinci) |  |
| 37 | Možnost dovybavení certifikovaným cyklem pro 2 optiky – nástroje robotické chirurgie da Vinci – doložení v návodu pro reprocesing nástrojů daVinci |  |
| 38 | Sterilizační teplota max. 56 °C |  |
| Příslušenství |  |  |
| 39 | Čtečka čárových kódů |  |
| 40 | Spotřební materiál nezbytný pro min. 20 sterilizačních cyklů |  |
| 41 | Veškeré příslušenství a materiál, potřebný pro uvedení přístroje do plného provozu |  |