Příloha č. 3 zadávací dokumentace

-

Technické podmínky pro část III. veřejné zakázky

„Dodávka zařízení pro Badatelská centra pro přírodní vědy“

FT-IR spektrometry s příslušenstvím

POKYN PRO UCHAZEČE: Tato příloha č. 3 zadávací dokumentace stanoví minimální požadavky zadavatele na předmět plnění části č. III. veřejné zakázky. Uchazeč vyplní do sloupce “Skutečné parametry“ skutečné parametry jím nabízeného plnění tam, kde je uvedeno „Vyplní uchazeč“. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona hodnotící komisí vyřazena a uchazeč zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Takto vyplněnou tabulku připojí uchazeč společně s požadovanými technickými specifikacemi (technickými listy), fotografiemi, obrázky, vizualizacemi a nákresy apod. k návrhu smlouvy k části č. III. veřejné zakázky. Vyplnění tabulky v rozporu s požadavky zadavatele bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat požadavky zadavatele, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona hodnotící komisí vyřazena a uchazeč zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Základní popis požadovaného plnění:

Zadavatel požaduje dodání školícího FT-IR spektrometru pro studentské účely s minimálními technickými  parametry uvedenými níže. Součástí dodávky musí být příslušenství pro přípravu KBr tablet, a také odpovídající ovládací a vyhodnocovací software spektrometru (kompatibilní s operačním systémem MS Windows 7) umožňující snadnou obsluhu, zobrazování a zpracování dat. Součástí dodávky musí být také samostatná řídící a ovládací jednotka (PC sestava) s monitorem a barevnou inkoustovou tiskárnou.

V rámci veřejné zakázky není povolena dodávka použitého (demonstračního) nebo repasovaného zařízení.

Veškeré deklarované parametry v nabídce k veřejné zakázce musí být uchazečem doložené, a to zejména technickou specifikací (technickým listem), přičemž je vhodné doplnit technický list o prospekty s vyobrazením nabízeného zařízení, nebo jeho fotografie, obrázky, vizualizace a nákresy.

V tabulce níže jsou uvedeny požadavky na jednu sestavu sestávající ze spektrometru s příslušenstvím. V rámci dodávky je požadováno dodání 5 ks takových sestav.

Technické podmínky:

Vyplňte pravý sloupec tabulky dle skutečných parametrů vypsáním konkrétních hodnot tam, kde je uvedeno „Vyplní uchazeč“. Tam, kde není uvedeno „vyplní uchazeč“, nebude vyplňovat uchazeč ničeho.

| Bod. č. | . Minimální požadované technické vlastnosti spektrometru: | Skutečné parametry zařízení |
| --- | --- | --- |
| 1. | FTIR spektrometr pro střední infračervenou oblast, spektrální rozsah 7800 – 350 cm-1 |  |
| 2. | spektrometr malých rozměrů (do výšky 30 cm, do šířky 40 cm, do hloubky 40 cm) a malé hmotnosti (do 15 kg) s možností měření vzorků v exteriéru (možnost rozšíření o externí zdroj napájení - nabíjecí baterie) |  |
|  | pro analýzu vzorků v exteriéru možnost rozšíření o prachotěsný, nárazuvzdorný a voděodolný transportní kufr |  |
| 3. | uzavřená a vysušovaná optika s možností profukování suchým inertním plynem (možnost volby okének pro uzavření optiky – např. KBr, ZnSe apod., které jsou uživatelsky vyměnitelné) |  |
| 4. | náhled na infračervené spektrum v reálném čase (před vlastním měřením), tzv. jednoskenové zobrazení (on-line spektrum) |  |
| 5. | vnitřní inteligence systému s nepřetržitou dynamickou optimalizací optické lavice - dynamické nastavování optiky, automatická justáž (optimalizace) |  |
| 6. | vzduchem chlazený keramický zdroj infračerveného záření |  |
| 7. | spektrální rozlišení minimálně 0.8 cm-1 (neapodizováno): | Uveďte konkrétní spektrální rozlišení cm-1: Vyplní uchazeč |
| 8. | pyroelektrický detektor (DTGS) |  |
| 9. | vzorkový prostor spektrometru musí umožňovat automatickou rekognoskaci různých měřících nástavců |  |
| 10. | ovládání spektrometru přes osobní počítač s LCD monitorem (22-24 palců) a s barevnou inkoustovou tiskárnou |  |
| 11. | Základní software umožňuje plné ovládání přístroje a zpracování naměřených dat. Výstup zpracovaných výsledků je přehledný a jasný. Dále software umožňuje export dar do některé z aplikací MS Office používaných školami. |  |
| 12. | Uživatelské rozhraní musí být přehledné a snadno ovladatelné, dodaný software musí být v anglickém nebo českém jazyce. |  |
| 13. | diagnostický a validační software, ovládání systému pomocí menu, grafických ikon, horkých kláves a myši |  |
| 14. | pokročilá ATR korekce – korekce y-ové, tak i x-ové osy ATR spektra (nezbytná funkce pro srovnávání infračervených spekter naměřených ATR technikou se spektry naměřenými standardními transmisními technikami) |  |
| 15. | spektrální matematika, práce s knihovnami spekter |  |
| 16. | softwarová matematická funkce pro ověření shody naměřeného spektra vůči jednomu či více spektrům standardů s možností zvýšení citlivosti pro vysoce podobná spektra. |  |
| 17. | menu příkazů Report pro tvorbu, zakládání a prohledávání protokolů |  |
| 18. | software k interpretaci infračervených spekter |  |
| 19. | software na separaci překrývajících se pásů |  |
| 20. | diagnostický nástroj pro kontrolu IČ zdroje záření, laseru, napájení, detektoru a elektroniky spektrometru, dále pro PQ (performance qualification), nastavení termínů preventivní údržby atd. |  |
| 21. | zařízení musí být doplněno o validační software umožňující automatizovanou kontrolu funkčnosti zařízení, přičemž uživatel musí mít možnost provádět samostatně kontrolní měření na dodaných certifikovaných standardech |  |
| 22. | specializovaný software pro správu všech spektrálních souborů na PC, tvorba virtuálních knihoven, identifikace vícesložkových směsí, procesní trasa (jakákoliv úprava spekter je navždy vratná) |  |
| 23. | možnost analýzy infračervených spekter směsí pomocí multikomponentního vyhledávání v knihovnách |  |
| 24. | vysoce rozlišené spektrální databáze (knihovny) organických a anorganických látek v digitální podobě (specifikujte množství infračervených spekter - minimální požadavek více jak 9.000 vysoce rozlišených infračervených spekter) | Specifikujte množství: Vyplní uchazeč |
| 25. | spektrální databáze (knihovny) v digitální podobě obsahující spektra anorganických materiálů (specifikujte množství infračervených spekter v knihovnách - minimální požadavek více jak 1.800 vysoce rozlišených infračervených spekter) | Specifikujte množství: Vyplní uchazeč |
| 26. | spektrální databáze (knihovna) v digitální podobě obsahující spektra polymerních materiálů a jejich aditiv (specifikujte množství infračervených spekter v knihovně - minimální požadavek více jak 600 vysoce rozlišených infračervených spekter) | Specifikujte množství: Vyplní uchazeč |
| 27. | využití identických souborů-databází (knihoven spekter) pro základní i specializovaný program s funkcemi uvedenými výše |  |

Uchazeč prohlašuje, že nabízené plnění splňuje veškeré shora uvedené minimální technické požadavky zadavatele.