TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Ultrazvukový přístroj pro urologii

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:					900 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované zboží | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ultrazvukový přístroj pro urologii | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), to znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Nový, nepoužitý specializovaný ultrazvukový přístroj pro diagnostiku urogenitálních orgánů, pro superkonziliární diagnostiku, s vybavením pro intervenční diagnostiku včetně biopsie prostaty |  |
| 2 | Plně digitální přístroj s výlučně digitálním formátováním UZ svazku |  |
| 3 | Dotykové ovládání vhodné i pro práci v rukavicích, snadná dezinfekce po intervenčních výkonech - vodotěsnost |  |
| 4 | Pojízdný stojan s nastavitelnou výškou v rozsahu min. 25 cm umožňující lékaři vyšetřovat vsedě i vestoje |  |
| 5 | Monitor s uhlopříčkou min. 19“ s vysokým rozlišením |  |
| 6 | Možnost polohování monitoru na výšku pro optimální zobrazení dvou rovin řezu prostaty v reálném čase a na šířku pro zobrazení ledviny, skróta a dalších orgánů |  |
| 7 | Možnost sklopení monitoru ke klávesnici pro transport přístroje |  |
| 8 | Minimálně 3 aktivní konektory pro současné připojení elektronických ultrazvukových sond |  |
| 9 | Kompaktní a lehký přístroj pro snadný převoz a manipulovatelnost po pracovišti |  |
| 10 | Energeticky úsporný a tichý provoz pro klidnou práci při intervenčních výkonech |  |
| 11 | Napájení přístroje 230 V / 50 Hz |  |
| Zobrazovací režimy |  |  |
| 12 | 2D zobrazení (B-mode) |  |
| 13 | Tkáňové harmonické zobrazení (THI) |  |
| 14 | Barevné dopplerovské zobrazení CFM (Color Flow Mapping) |  |
| 15 | P (Power Doppler) |  |
| 16 | D (D-mode, PW, Pulsed Wave Doppler) |  |
| 17 | Kombinace módů: B + M; B + C; B + D (PW) (Duplex); B + P; B + C + D (PW) (Triplex); B + P + D (PW) (Triplex) |  |
| 18 | Simultánní duální zobrazení (rozdělený obraz): B + B; B + THI; B + (B + C); B + (B + P) |  |
| SW & HW |  |  |
| 19 | Volitelné programy s nastavením dle urogenitálních orgánů a možnost snadné úpravy a tvorby nových variant nastavení (nastavení obrazu, optimální nabídka metod měření) |  |
| 20 | Redukce speklí zpracováním obrazu |  |
| 21 | Složené zobrazení (Compound imaging) |  |
| 22 | Multibeam processing |  |
| 23 | Dynamická fokusace |  |
| 24 | Automatické optimalizace obrazu |  |
| 25 | Formát výstupu v plné kvalitě obrazu (bmp), videovýstup (cine loop) nejméně do 30 sekund ve formátu AVI |  |
| 26 | Možnost integrace/digitálního propojení s dalšími urologickými systémy (např. urodynamický systém využívaný na pracovišti – Nexam Pro) |  |
| Záznam / analýza obrazu, dokumentace |  |  |
| 27 | Integrovaný HDD velikosti min. 256 GB pro min. 40 000 obrazových výstupů s integrovanou pacientskou databází a snadným exportem obrazů do PACS a na externí paměťová média |  |
| 28 | Minimálně 3x port USB 3.0 pro připojení externích paměťových zařízení |  |
| 29 | Rozhraní DICOM 3.0 pro komunikaci s PACS se všemi běžnými službami (Send, Storage, Print, Query/Retrieve, Worklist) |  |
| 30 | Funkční připojení do NIS a PACS zadavatele (FONS Enterprise / JiveX) |  |
| UZ sondy |  |  |
| 31 | Transrektální snímač specializovaný pro biopsii prostaty transrektálním přístupem: - Zobrazení dvou rovin řezu, které se protínají a osa průniku je zobrazena na monitoru - Orientace řezů: v příčné rovině řezu a v rovině podélně šikmé - Zobrazení je možné jak izolovaně v jednotlivých rovinách, tak simultánně obě roviny v reálném čase - Resterilizovatelný i jednorázový punkční vodič pro biopsii prostaty, vkládaný do těla sondy, umožňující anatomicky optimalizovaný úhel v vpichu (19°od podélné osy sondy) - Punkční vodič i pro transperineální přístup k biopsii prostaty, jednorázový Frekvenční rozsah minimálně 6 - 11 MHz |  |
| 32 | Přístroj musí mít možnost budoucího rozšíření o další specializované snímače pro superkonziliární sonografii v urologii: - Snímač pro vyšetření dětí typu konvex array, frekvence 9 MHz - Snímač typu linear array pro vyšetření malých částí s frekvencí 18 MHz - Snímač pro transperineální biopsie dvěma rovinami řezu (příčná a kolmo podélná ve tvaru vlajky) Snímač pro vyšetření malé pánve s 3D snímáním pro posouzení anatomie malé pánve u inkontinentních pacientů |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| 1 | Možnost připojení UZ sond, které se na oddělení již využívají (pro zastoupení UZ přístroje při operačních aplikacích): - Lineární sonda 13L4w (REF: 9011) - Abdominální snímač 6C2 (REF: 9040) - Transrektální snímač triplane E14C4t (REF: 9018) |  |
| 2 | Spouštění volitelné funkce pomocí tlačítka na těle sondy. |  |
| 3 | Napájení přístroje bez připojení do el. sítě, baterie zajistí plný provoz po dobu min. 50 minut. |  |
| 4 | Komfort/kompaktnost přístroje: šířka ≤ 60 cm váha ≤ 75 kg Tichý provoz ≤ 45dB |  |