TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Analyzátor pro hematologii – 1 ks

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedenou tabulku (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N); u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imunohematologický analyzátor | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Číslo pož. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Popis, specifikace, hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Předmět dodávky |  |  |  |
| 1. | Nový, nerepasovaný plně automatický imunohematologický analyzátor. |  |  |
| 2. | Analyzátor musí umožňovat imunohematologická vyšetření krve v plném rozsahu a způsobu hodnocení odpovídajícímu platné legislativě a příslušným doporučením Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP (STL ČLS JEP) pro pacienta |  |  |
| 3. | Analyzátor a diagnostika musí být v souladu s Evropskou direktivou a musí být označeny značkou shody CE. |  |  |
| 4. | Princip vyšetření – systém gelové sloupcové aglutinace |  |  |
| 5. | - společně s analyzátorem musí být pro případ poruchy analyzátoru dodány záložní přístroje, které umožní manuální provedení testů, a to bez nutnosti nákupu dalších diagnostik pro manuální práci, oba systémy musí mít stejnou technologii gelové sloupcové aglutinace - minimální požadavek pro zálohu je centrifuga s kapacitou 24 gelových karet a inkubátor s kapacitou min. 30 gelových karet |  |  |
| Požadavky na analytický systém |  |  |  |
| 6. | Kapacita analyzátoru: 50 vzorků. |  |  |
| 7. | Kapacita analyzátoru: chlazené pozice pro reagencie min. 32 pozic. |  |  |
| 8. | Kapacita analyzátoru: min. 120 gelových karet. |  |  |
| 9. | Kapacita analyzátoru: odpadní nádoby 2x. |  |  |
| 10. | Diagnostická séra a diagnostické krvinky musí vydržet v analyzátoru min. 4 dny, bez nutnosti jejich vyjmutí. |  |  |
| 11. | U erytrocytů umístěných v analyzátoru musí být zabezpečena neustálá homogenizace, a to bez přidávání různých typů míchadel. |  |  |
| 13. | Analyzátor musí umět využít i částečně použitou gelovou kartu a to opakovaně, dokud není využita celá. Musí umět kombinovat testy na jednu gelovou kartu - např. screening + PAT apod. |  |  |
| 14. | Možnost vložení různých velikostí a typů zkumavek, rozdílný odběrový systém, možnost pediatrických vzorků a vzorků s nízkým objemem testovacího materiálu. |  |  |
| 15. | Kontinuální vkládání vzorků, diagnostik, kontrolních vzorků, roztoků, a to bez negativního vlivu na probíhající testy v analyzátoru. |  |  |
| 16. | Detekce hladiny a sraženin u vzorků, včasné upozornění na sraženinu a její odstranění bez vlivu na chod prováděných testů. |  |  |
| 17. | Provedení různých analýz u jednotlivých vzorků, ale i možnost vyšetřování po metodách. |  |  |
| 18. | Za účelem provedení EHK, musí být umožněno udělat test krevní skupiny ze dvou zkumavek - analyzátor musí identifikovat zkumavku s erytrocyty a zkumavku s plazmou. |  |  |
| 19. | Automatická identifikace vzorků a reagencií za pomocí integrované čtečky čárových kódů. |  |  |
| 20. | Automatická kontrola množství diagnostik a provozních roztoků, včasné upozornění na jejich případný nedostatek. |  |  |
| 21. | Schopnost analýzy vzorku/vzorků v režimu statim – bez přerušení analýzy vzorků rutinních na několika úrovních - požadavek z LIS či přímo v analyzátoru či obslužného software. |  |  |
| 22. | Provedení enzymových testů, screening a identifikace nepravidelných antierytrocytárních protilátek - dvoustupňová metoda stanovení. |  |  |
| 23. | Systém denní interní kontroly kvality v rámci jednoho systému od jednoho výrobce = dodavatele analytického systému a diagnostického materiálu (jak pro analyzátor, tak pro manuální metodu). |  |  |
| 24. | Automatický systém objednávání a provádění vyšetření vzorků interní kontroly kvality. |  |  |
| 25. | Neustálý přístup obsluhy k výsledkům či parametrům měření, a to i k částečným výsledkům jednoho pacienta. |  |  |
| 26. | Hodnocení výsledků včetně upozornění na atypické výsledky a nesrovnalosti. |  |  |
| 27. | Manuální validace nestandardních výsledků, možnost nahlédnutí do historie předešlých výsledků. U uživatelem upravených výsledků musí být jednoznačně identifikováno, kdo změnu provedl a z jakého parametru. |  |  |
| 28. | Oboustranná komunikace s LIS. |  |  |
| 29. | Jednoduchá obsluha, ovládání SW analyzátoru a obslužného software pro správu dat v českém jazyce. |  |  |
| 30. | Nastavení víceúrovňových práv obsluhy pro přihlášení do analyzátoru a obslužného software s identifikací a ochranou individuálním heslem nebo čárovým kódem. |  |  |
| 31. | Analyzátor musí být vybaven systémem optických a akustických alarmů, které upozorní na nestandardní situaci. |  |  |
| 32. | Analyzátor musí umožnit dohledatelnost úkonů obsluhy analyzátoru, dohledatelnost použitých diagnostik pro měření jednotlivých vzorků, dohledatelnost výsledků interní kontroly kvality v souladu s požadavky ISO 15189 (databáze výsledků, záloha primárních dat). |  |  |
| 33. | Analyzátor musí být vybaven USB portem pro případnou archivaci dat, a to včetně dat z údržby analyzátoru. |  |  |
| 35. | SW musí umožňovat plánovanou zálohu dat na nemocniční síť. |  |  |
| 36. | Možnost externího odpadu = možnost napojení tekutého odpadu do nemocniční odpadní sítě. |  |  |
| 37. | Obslužný software musí mít modul na vyhodnocení vyšetření identifikace protilátky minimálně v systémech Rh, Kell, Kidd, Duffy a MNS, tak že stanoví konkrétní protilátku v těchto systémech. |  |  |
| Kontrola kvality (IKK, EKK) |  |  |  |
| 38. | Kontrolní materiál pro všechny prováděné testy. |  |  |
| 39. | Dodavatel musí nabídnout pravidelnou dodávku komerčně vyráběného firemního kitu pro kontrolu kvality, a to pro všechny požadované testy. |  |  |
| Ostatní požadavky na analytický systém |  |  |  |
| 40. | Technická dokumentace včetně prohlášení o shodě a uživatelský manuál v českém jazyce (i v elektronické podobě). |  |  |
| 41. | Výrobce analytického systému musí být veden v seznamech společnosti SEKK. |  |  |
| 42. | Součástí dodávky musí být bezúplatné napojení na LIS (ENVIS od DS Soft), ubezpečení součinnosti při jakékoliv změně poskytovatele LIS. |  |  |
| 43. | Součástí dodávky musí být záložní napájecí zdroj UPS (takový, aby při výpadku elektrického proudu došlo k bezpečnému dokončení analýzy, a to včetně uložení výsledků). |  |  |
| 44. | Součástí dodávky musí být PC s minimálně Windows 10 pro správu a obsluhu systému, klávesnice, myš, čtečka čárových kódů – zabudovaná a externí čtečka čárových kódů. |  |  |
| 45. | Součástí dodávky musí být zaškolení obsluhy. |  |  |
| 46. | Dodavatel systému musí zajistit česky mluvícího aplikačního specialistu a servisního technika s praxí min. 3 roky. |  |  |
| Požadavky na servis |  |  |  |
| 47. | Nutnost vzdálené správy. |  |  |
| 48. | Dostupnost NON-STOP servisu – 24/7. |  |  |
| 49. | Nástup servisního technika v případě poruchy – do 4 hod od nahlášení poruchy. |  |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analyzátor či řídící PC musí mít funkční systém k archivaci výsledků záložního systému vyšetření všech manuálně provedených testů a to do společné databáze s analyzátorem – včetně fotodokumentace - fotografií výsledků a zpětnou dohledatelností použitých diagnostik |  |
| 2. | Diagnostická séra a diagnostické krvinky musí vydržet v analyzátoru min 7 dní, bez nutnosti jejich vyjmutí. |  |
| 3. | Analyzátor musí aktivně hlídat čas uložení erytrocytů, diluentů a gelových karet, po překročení povolené doby musí být diagnostika automaticky vyjmuta a nesmí se dále používat. Tento proces (zbývající čas použití) musí být dohledatelný v obslužném software analyzátoru. |  |
| 4. | Souhrnný čas pro údržbu analyzátoru max. 25 min /7 dní |  |