## Část 1
Příloha č. 2 Technická specifikace/zadávací dokumentace
ev. č. zadavatele: 2025/Z2
Předmět plnění | počet ks | cena celkem v Kč včetně DPH
Videokolonoskopy | 2
Pokyn pro prodávajícího: Prodávající vyplní všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X". Ve sloupci "Způsob splnění podmínky" prodávající uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje.
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
Podmínka | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
2 ks videokolonoskopů
Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod. U videokolonoskopu je požadováno technické řešení umožňující využít opticko-digitální technologické funkce zobrazení, kdy dojde k požadovanému barevnému, strukturálnímu a světelnému zobrazení se spolehlivou diagnostikou abnormalit, zdrojů krvácení apod. |  | X
Jedná se zejména o tyto požadované opticko-digitální funkce:
funkce pro zobrazení textury, barevného a světelného nastavení pro vyšší viditelnost potenciálních lézí zlepšující zobrazování textury a barev |  | X
funkce úzkopásmového zobrazování pro přesnou optickou diagnostiku při hodnocení lézí, pro zvýšení přesnosti u cílených biopsií a rozhodování o vhodném endoskopickém řešení |  | X
funkce pro zvýšení viditelnosti hlubokých krevních cév a zdrojů krvácení pro urychlení a usnadnění hemostázy |  | X
funkce umožňující nepřerušované zaostření celého endoskopického obrazu pro snadnější identifikaci a spolehlivější diagnostiku abnormalit sliznice |  | X
funkce umožňující volbu zaostřovací vzdálenosti ve dvou polohách aktivováním tlačítka endoskopu, spolu s možností zvětšení endoskopického obrazu |  | X
zobrazovací systém s barevným CMOS čipem s vysokým rozlišením ve formátu HDTV |  | X
připojení endoskopu k endoskopické věži pouze prostřednictvím videoprocesoru, konektor musí být vodotěsný |  | X
nastavitelná tuhost zaváděcího tubusu ve třech krocích |  | X
možnost využití systému pro 3D zobrazení polohy endoskopu v reálném čase |  | X
minimálně tři světlovodné kanály |  | X
Optický systém: |  | X
zorné pole minimálně 170° v normálním módu
zorné pole minimálně 160° v přiblíženém módu
směr pohledu přímý pohled |  | X
hloubka pole minimálně 2 – 100,0 mm
minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 4,0 mm (v Normal módu)
Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ve dvou módech: |  | X
normální – hloubka pole minimálně 3,0 – 100,0 mm
přiblížený – hloubka pole minimálně 1,5 – 5,5 mm
Zaváděcí tubus: |  | X
zevní průměr distálního konce maximálně 13,2 mm
zevní průměr tubusu maximálně 12,8 mm
pracovní délka minimálně 1680,0 mm
celková délka maximálně 2005,0 mm
Ohybová část - rozsah angulace:
nahoru minimálně 180°
dolů minimálně 180°
doprava minimálně 160°
doleva minimálně 160°
vnitřní průměr pracovního kanálu minimálně 3,7 mm
přídavný oplachový kanál |  | X
a) požadované kolonoskopy musí být plně kompatibilní s vybavením kolonoskopické vyšetřovny, tj. s videosystémy Olympus Exera III, řady 190 a EVIS X1 CV 1500, vč. zařízení na zpracování obrazu, LCD monitoru, oplachové pumpy, odsávací pumpy, insuflační jednotky a elektrochirurgické jednotky; nebo b) pokud dodavatel není schopen kompatibilitu zajistit přímo dodáním kompatibilních přístrojů dle písm. a) výše, je možno požadavek na kompatibilitu splnit nahrazením celé endoskopické sestavy včetně veškerého příslušenství dosud zadavatelem používaných videosestav novými, a to na stejné nebo lepší technologické úrovni tak, aby byla zajištěna stejná nebo lepší kvalita léčebné péče. Dodavatel v takovém případě dodá kromě požadovaných kolonoskopů i jednu takovou novou kompletní videosestavu – videoprocesor vč. xenonového zdroje studeného světla, odsávací a oplachová pumpa, elektrochirurgická jednotka, záznamové zařízení vč. napojeni do NIS, LCD monitor 4K, rozlišení 3840 × 2160 pixelů), které musí být plně kompatibilní s nabízenými kolonoskopy dle jejich uvedené technické specifikace. Minimální technický požadavek na tento systém je: HDTV zobrazení, chromoendoskopické zobrazení, xenonový zdroj studeného světla min. 300W nebo adekvátní výkon LED, možnost přednastavení uživatelských a pacientských dat, záznam video a stat. obrázků. Kompatibilita musí být také zajištěna směrem k používaným automatickým dezinfektorům a sušícím skříním.
V ………………………………………………….. dne …………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
jméno a podpis oprávněného zástupce účastníka
(podepsáno elektronicky)