TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Funkční elektrostimulace horních a dolních končetin

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:				1 800 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované zboží | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkční elektrostimulace HK a DK (set) | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), to znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Předmět |  |  |
| 1 | Klinický set pro funkční elektrickou stimulaci nervů a svalů horní a dolní končetiny, plně bezdrátový, včetně příslušenství – léčba spastické parézy končetinových svalů |  |
| Systém pro funkční elektrickou stimulaci dolní končetiny |  |  |
| 2 | Přístroj pro rehabilitaci pacientů se sníženou funkcí v oblasti DK |  |
| 3 | Přístroj pomáhá zdokonalit chůzi a jednotlivé fáze |  |
| 4 | Stimulace segmentů v oblasti lýtka a stehna |  |
| 5 | Možnost stimulace do dorzální a plantární flexe |  |
| 6 | Bifázický impulz s nastavitelnou šířkou pulzu |  |
| 7 | Tablet pro ovládání a nastavení jednotlivých manžet s klinickým SW a databází pacientů (1. kus) |  |
| 8 | SW s databází terapeuticko-léčebných programů |  |
| 9 | Specifické funkce min. chůze, pertubace a strečink |  |
| 10 | Stimulátor pro stehenní stimulaci – 2 ks |  |
| 11 | Stranově a velikostně univerzální lýtková manžeta s odnímatelným stimulátorem z důvodu nabíjení – 2ks |  |
| 12 | Nožní senzor pro detekci pohybů – 2ks |  |
| 13 | Měnitelné adhezní elektrody s vysokou selektivitou stimulace na anody a katody (alespoň 16 katod a 4 anody) pro cílenou terapii |  |
| 14 | Lýtková a stehenní elektroda min. na 30 použití |  |
| - Stehenní stimulátor |  |  |
| 15 | Indikace stavu nabití/alarm |  |
| 16 | Indikace probíhající stimulace |  |
| 17 | Stehenní stimulátor lze používat samostatně |  |
| 18 | Indikace komunikace propojení s tabletem |  |
| 19 | Typ pulzu min. bifázický symetrický nebo bifázický kompenzovaný |  |
| 20 | Nastavitelná intenzita pulzu min. v rozmezí 0-60 mA max. po kroku 1 mA |  |
| 21 | Nastavitelná délka pulzu min. v rozmezí 150–300 µs max. po kroku 10 µs |  |
| 22 | Nastavitelná frekvence pulzů min. v rozmezí 1–40 Hz max. po kroku 1 Hz |  |
| - Lýtkový stimulátor |  |  |
| 23 | Indikace stavu nabití/alarm |  |
| 24 | Indikace probíhající stimulace |  |
| 25 | Indikace komunikace propojení s tabletem |  |
| 26 | Typ pulzu min. bifázický symetrický nebo bifázický kompenzovaný |  |
| 27 | Nastavitelná intenzita pulzu min. v rozmezí 0 - 60 mA max. po kroku 1 mA |  |
| 28 | Nastavitelná délka pulzu min. v rozmezí 150 – 300 µs max. po kroku 10 µs |  |
| 29 | Nastavitelná frekvence pulzů min. v rozmezí 1 – 40 Hz max. po kroku 1 Hz |  |
| - Nožní sensor |  |  |
| 30 | Indikace stavu nabití/alarm |  |
| 31 | Indikace komunikace propojení s tabletem |  |
| Systém pro funkční elektrickou stimulaci horní končetiny |  |  |
| 32 | Přístroj pro rehabilitaci pacientů se sníženou motorickou funkcí HK a ruky |  |
| 33 | Přístroj pomáhá při otevíraní/zavírání dlaně, úchopu či stisku prsty |  |
| 34 | Stimulace segmentů v oblasti zápěstí, ruky a prstů |  |
| 35 | Bifázický impulz s nastavitelnou šířkou pulzu |  |
| 36 | Možnost stimulace flexorů a extenzorů předloktí pro stimulaci komplexního pohybu ruky |  |
| 37 | Tablet pro ovládání a nastavení jednotlivých manžet s klinickým SW a databází pacientů (2. kus) |  |
| 38 | SW s databází terapeuticko-léčebných programů |  |
| 39 | SW obsahuje fáze terapie: akutní, subakutní a chronická |  |
| 40 | Specifické úchopy min. pinzetový a dlaňový, válcový úchop |  |
| 41 | Univerzální manžeta v provedení levá/pravá a pro každé provedení min. ve dvou velikostech (S/M, M/L) |  |
| 42 | Stimulátor odnímatelný z manžety z důvodu nabíjení |  |
| 43 | Měnitelné adhezní elektrody s vysokou selektivitou stimulace (alespoň obsahující 32 katod a 8 anod) pro cílenou terapii |  |
| - Stimulátor |  |  |
| 44 | Indikace stavu nabití/alarm |  |
| 45 | Indikace probíhající stimulace |  |
| 46 | Indikace komunikace propojení s tabletem |  |
| 47 | Typ pulzu min. bifázický symetrický nebo bifázický kompenzovaný |  |
| 48 | Nastavitelná intenzita pulzu min. v rozmezí 0-60 mA max. po kroku 1 mA |  |
| 49 | Nastavitelná délka pulzu min. v rozmezí 150–300 µs max. po kroku 5 µs |  |
| 50 | Nastavitelná frekvence pulzů min. v rozmezí 1–40 Hz max. po kroku 1 Hz |  |