TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Barvící a montovací automat - linka

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:				3 750 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované zboží | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barvící automat | 1 |  |  |  |
| Montovací automat | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), to znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Předmět |  |  |
| 1 | Automatická linka pro barvení a montování histologických preparátů |  |
| Barvící automat |  |  |
| 2 | Minimálně 48 pozic, které se mohou využít jako reagenční, promývací, sušící stanice |  |
| 3 | Minimálně 2 interní sušící stanice |  |
| 4 | Minimálně 4 promývací stanice |  |
| 5 | Kapacita vstupní/výstupní stanice – 60/60 sklíček |  |
| 6 | Možnost kontinuálního přidávání košíků do vstupní stanice |  |
| 7 | Automatická detekce a sledování hladiny reagencií |  |
| 8 | Integrovaný filtrační systém s možností připojení na externí odsávání |  |
| 9 | Intuitivní ovládání pomocí barevné dotykové obrazovky |  |
| 10 | Funkční napojení na nabízený montovací automat |  |
| 11 | Certifikace IVD |  |
| 12 | Napájení: 240 V / 50 Hz |  |
| Montovací automat |  |  |
| 13 | Montovací automat pro montování krycími skly |  |
| 14 | Rychlost zpracování min. 400 zamontovaných sklíček za hodinu |  |
| 15 | Kapacita výstupního zásobníku min. 240 sklíček |  |
| 16 | Automatické dávkování montovacího média |  |
| 17 | Detekce poškozených krycích sklíček a automatické odložení do odpadní nádoby bez přerušení provozu |  |
| 18 | Grafické uživatelské rozhraní |  |
| 19 | Uhlíkové filtry pro záchyt výparů |  |
| 20 | Montování i na podložní sklíčka (76x26x1 mm) opatřena štítkem s QR kódem kvůli jinému přístroji |  |
| 21 | Funkční napojení na nabízený barvící automat |  |
| 22 | Certifikace IVD |  |
| 23 | Napájení: 240 V / 50 Hz |  |
| Příslušenství |  |  |
| 24 | Vhodný stůl pro celou automatickou linku s ohledem na možnosti laboratoře a proporce přístroje (v případě „BenchTop“ varianty přístroje) |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Splňuje ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Barvící automat |  |  |
| 1. | Kapacita vstupní/výstupní stanice ≥ 100/100 sklíček |  |
| 2. | Promývací stanice ≥ 4 pozice |  |
| 3. | Interní sušící stanice ≥ 4 pozice |  |
| 4. | Automatický výběr barvícího programu dle příznaku vložené kyvety/koše |  |
| Montovací automat |  |  |
| 5. | Duální nezávislý montovací systém |  |
| 6. | Interní sušící stanice na výstupu pro sušení zamontovaných sklíček |  |