ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ČÁST 2 - Servisní podmínky

Zadávací řízení

Veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení na služby dle § 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen “zákon“)

Předmět veřejné zakázky

„POSKYTOVÁNÍ SMLUVNÍHO SERVISU PRO RTG SYSTÉMY PHILIPS NEMOCNICE JIHLAVA“

Část zadávací dokumentace	Název části zadávací dokumentace

2 (z celkem 3)			Servisní podmínky

Zadavatel veřejné zakázky

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

statutární orgán: ředitel, MUDr. Lukáš VELEV

adresa sídla: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

IČO: 00090638

DIČ: CZ00090638

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Jihlava

číslo účtu: 18736-681/0100

telefon: 567 157 150

fax: 567 301 212

e-mail: sekretariat@nemji.cz

Zařízení zahrnuta DO smluvníHO servisU:

1. Digital Diagnost R3 (rtg skiagrafický komplet), v. č. 12000171 včetně:

- pracovní stanice (PC + monitor + periferie,UPS)

2. Mobile Diagnost wDR (mobilní rtg), v. č. 12000052

3. BV Pulsera (mobílní rtg C-rameno), v. č. 002478

Požadavky na servis:

Poskytování servisních služeb způsobem splňujícím medicínské a technické požadavky stanovené výrobcem, spočívající zejména v provádění pravidelné údržby, kontroly, seřizování, oprav a pravidelné bezpečnostně-technické kontroly dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích. Provádění elektrické revize dle ČSN včetně bezplatného poskytnutí veškerého dostupného upgrade tohoto zdravotnického přístroje a jeho instalace po dobu trvání smlouvy

Požadovaný rozsah:

- Pravidelné servisní prohlídky – Provádění pravidelných servisních prohlídek v rozsahu a intervalech stanovených výrobcem Zařízení a to v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, včetně vystavení příslušných protokolů k archivaci u Objednatele. Včasné nahlášení předpokládaného termínu pro dané úkony (nejméně 25 kalendářních dnů předem). Termíny pravidelných servisních prohlídek stanoví a hlídá Zhotovitel podle pokynů výrobce a potřeb Zařízení tak, aby byl zabezpečen bezchybný provoz Zařízení. Součástí pravidelných servisních prohlídek bude též provádění kontroly Zařízení z hlediska mechanické a elektrické bezpečnosti. Dále provádění pravidelných profylaktických prohlídek (pokud je výrobce Zařízení předepisuje).

- Údržba – Provádění pravidelné údržby z hlediska souladu technického stavu Zařízení s požadavky stanovenými příslušnými právními předpisy. Poskytování informací Objednateli týkajících se stavu, provozní bezpečnosti a potřeby provedení nezbytných a/nebo žádoucích oprav a/nebo seřizovacích prací na Zařízení. Kontrola funkčnosti Zařízení a testování provozních údajů. Provádění technických změn a/nebo úprav na Zařízení, jejichž provedení bude Zhotovitel pokládat za nezbytné a/nebo žádoucí z hlediska zajištění provozní bezpečnosti. Čištění, mazání, seřizování a doplňování pomocných látek do Zařízení. Hardware a software update k udržování funkce systému v souladu s nejnovějšími doporučeními výrobce.

- Elektrorevize – Provádění elektrorevizí v rozsahu a v termínech podle platných právních předpisů včetně vystavení příslušných protokolů k archivaci u Objednatele. Termíny pravidelných elektrorevizí hlídá Zhotovitel.

- Opravy - Úkony za účelem zprovoznění Zařízení a jeho příslušenství (HW a SW vybavení) po poruše až do úplného zprovoznění. Bezplatná dodávka/výměna všech potřebných náhradních dílů/součástek po dobu platnosti smlouvy a to včetně bezplatné dodávky/výměny RTG zářiče (bez omezení scansekund) a RTG detektorů (přenosných i fixních) – „Full/Gold service“.

Reakční doba nástupu Zhotovitele na Servisní zásah nesmí být delší než 12 pracovních hodin od nahlášení požadavku (telefonicky, e-mailem,…) ze strany Objednatele. Za zahájení opravy se považuje i diagnostika pomocí vzdáleného přístupu. Zhotovitel je povinen po provedení diagnostiky závady oznámit Objednateli dobu trvání Servisního zásahu a termín zprovoznění Zařízení. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat dobu servisního zásahu a zprovoznit Zařízení v nejkratším možném termínu bez zbytečných prodlev.

  - Nejzazší doba zprovoznění Zařízení:

- Do 1 pracovního dne (počítáno od nástupu Zhotovitele na opravu Zařízení) v případě, že potřebné náhradní díly jsou na skladě Objednatele nebo Zhotovitele;

- do 5 pracovních dnů (počítáno od nástupu Zhotovitele na opravu Zařízení) v případě, že potřebné náhradní díly je nutné dodat ze zahraničí;

- záruka na dodané ND min. 6 měsíců

- při nedodržení podmínky plnění pro nástup, odstranění závady a uvedení Zařízení do plného provozu bude Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

- Práce / Cestovné – Pokrytí veškeré práce (Zhotovitel používá vlastní zařízení, jako např. měřící technika a spotřební materiál, vystavení servisního výkazu) a veškerých cestovních nákladů techniků.

- Bezpečnostní aktualizace – Provádění standardních vylepšení a modifikace (hardware i software) zvyšující spolehlivost a bezpečnost Zařízení– „bezpečnostní aktualizace“, které se instalují neprodleně, jak je výrobce uvolní (pro instalaci v ČR).

- Zobrazovací proces – Kontrola kvality zobrazení, čištění filtrů, kalibrace a nastavení včetně bezplatného použití příslušných RTG fantomů.

- Zkouška dlouhodobé stability – Provádění zkoušek dlouhodobé stability (ZDS) dle vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb, o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, s roční periodicitou a vždy po výměně dílů, které mohou mít vliv na dlouhodobou stabilitu včetně vypracování příslušných protokolů k archivaci u Objednatele.

- Aplikační podpora – Aplikační podpora Objednatele specialistou v rozsahu maximálně 3 pracovních dnů ročně. Telefonické konzultace týkající se Zařízení zdarma, a to v neomezeném rozsahu pouze v pracovní době. Služby na dálku – Vzdálený monitoring zařízení, u kterých je to technicky možné- informace o provozu zařízení, nahlášení a servisní reakce na nestandartní parametry systému.

Poznámka:

Zhotovitel – poskytovatel servisu – uchazeč, se kterým je podepsána smlouva v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky

Objednatel (zadavatel) - Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Zařízení - Zařízením se rozumí přístrojové vybavení lékařské technologie uvedené v každé části této dokumentace včetně veškerého dostupného příslušenství a lokálních periferií (dodaných nebo dokoupených) spolupracujících s daným přístrojem (HW i SW vybavení).