## List1
Podrobné technické požadavky
Myčka podložních mís - 6 ks
TYP: doplní uchazeč
Technická specifikace - požadavky zadavatele | Nabídka účastníka /splnění požadavku
samostatně stojící nerezový přístroj pro výplach, umytí a dezinfekci podložních mís, močových lahví a kbelíků toaletních židlí | ANO/NE
jednoduché ovládání s displejem pro nastavení a kontrolu provozu, displej s informacemi o fázích cyklu dezinfekce a signalizací poruch | ANO/NE
kapacita mytí: minimálně 3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí bez nutnosti výměny držáku | ANO/NE
splňuje požadavky norem ČSN EN ISO 15883-1, ČSN EN ISO 15883-3 a vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb. | ANO/NE
maximální vnější rozměry – šířka x hloubka x výška v mm - 600 x 650 x 1750 mm | uveďte konkrétní hodnotu
bezešvá komora | ANO/NE
zamčená komora během cyklu | ANO/NE
přední plnění komory toaletními nádobami | ANO/NE
vkládání mís včetně obsahu bez nutnosti vyprázdnění do výlevky | ANO/NE
dezinfekce parou s vlastním vyvíječem páry | ANO/NE
dávkovač změkčovadla a dezinfekce | ANO/NE
univerzální držák vhodný pro všechny typy používaných podložních mís a močových lahví nebo výběr držáků pro různé typy nádob | ANO/NE
minimálně dva programy mytí | uveďte konkrétní hodnotu
blokování dveří do ukončení programu | ANO/NE
demontáž včetně odpojení od rozvodů stávajících 6 kusů myček podložních mís
instalace myček na místo původních myček a jejich připojení na stávající rozvody (odpady, voda, elektřina) | ANO/NE
servisní podpora přístroje a náhradních dílů na minimálně 10 let od dodání přístroje | ANO/NE
Příslušenství v rámci dodávky
veškeré další příslušenství a spotřební materiál nezbytný k prvnímu použití přístroje
Další podmínky
Uvedený přístroj je nový – ne demo, ne repase
Uvedený přístroj nese označení „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu)
Nabízené zboží je se zárukou minimálně 24 měsíců
Bezplatné zaškolení uživatele nebo bezplatná instruktáž (dle § 41 Zák. 375/2022 Sb. v platném znění) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje.
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět bezpečnostně technické kontroly a pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem a platnými právními předpisy. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Při dodání přístroje: český manuál a prohlášení o shodě v ČJ. Oboje v tištěné a elektronické podobě (CD / DVD /USB).
Prodávající se pro případ prodlení se zahájením práce na odstranění oznámených vad Zboží nebo v případě prodlení s uvedením vadného Zboží opět do bezvadného stavu zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení v době záruky
Součástí dodávky je i provedení instalace přístroje vč. konfigurace modalit, uvedení přístroje do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky, vstupní validace či kalibrace a odzkoušení bezproblémového provozu (např. formou testovacího provozu) a dále likvidace obalového materiálu
Výrobce nesmí deklarovat životnost přístroje kratší než 10 let.
Samostatné přílohy NABÍDKY
Prohlášení o shodě (PoS) v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, dle Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dle Zákona č. 375/2022 Sb. (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC nebo 2017/745 a 2017/746), s uvedením klasifikační třídy, pokud se jedná o zdravotnický prostředek. V případě, že PoS bude v jiném, něž výše uvedeném jazyce, bude dodán ověřený překlad do češtiny včetně tlumočnické doložky. PoS bude doloženo spolu s dodáním zboží.