Příloha č. 2 výzvy/smlouvy

Technická specifikace předmětu plnění a minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Sanitní vozidla |
| druh zadávacího řízení: | podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 13/25/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka dvou kusů nových nepoužitých sanitních vozů třídy A2 pro převoz jednoho nebo více pacientů, kteří nejsou v přímém nebezpečí ohrožení života, a to včetně zástavby s maximálním důrazem na bezpečnost posádky i přepravovaných osob. Sanitní vozy budou využívány Dopravní zdravotní službou zadavatele.

- Sanitní vozy třídy A2 podle ČSN EN 1789+A2 jsou určeny k přepravě minimálně jednoho ležícího pacienta a většího počtu sedících pacientů. Tyto sanitky bývají klasifikovány obvykle jako DRNR (doprava raněných, nemocných a rodiček).

- Součástí dodávky předmětu zakázky budou veškeré doklady, které jsou potřebné k provozování předmětu veřejné zakázky a které osvědčují legislativní technické požadavky na předmět veřejné zakázky, jako např. prohlášení o shodě nebo CE certifikáty (minimálně k vybavení a k přestavbě ambulantního prostoru), návod k použití v českém jazyce, záruční list, případně další dokumenty - certifikáty osvědčující, že předmět smlouvy je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN.

- Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v bodu 6. Zadavatel upozorňuje, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných (absolutních) požadavků, případně jeho nedostatečné prokázání, bude znamenat vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení.

- Předmět zakázky musí splňovat požadavky platné legislativy pro danou oblast, zejména jde o požadavky:

- vyhlášky č. 296/2012 Sb. o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 296/2012 Sb.“),

- normy ČSN EN 1789+A2 Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance v platném znění,

- zákona č. 56/2001 Sb. Zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

- vyhlášky č. 341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zejména podle § 16.

- Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

| pol.č. | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní účastník) | Kde uvedeno v nabídce (např. strana nabídky) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SANITNÍ VOZIDLA – 2 KS 1. Základní požadavky |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | nová sanitní vozidla s prosklenou karosérií – 2 ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| 2. | vznětový motor, min 100 KW | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne ……..kW | ……… |  |  |
| 3. | přední a zadní náprava musí splňovat minimální nosnost 2000 kg každá, pohon přední nápravy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne ………… kg | ……… |  |  |
| 4. | bílá barva karoserie vozidla + červený vodorovný reflexní pruh na bocích, přední a zadní ploše karoserie; šířka pruhu min. 150 mm, max. 300 mm; modré symboly znaky života na přední kapotě, zadních dveřích a po stranách vozidla; ve střední části předních dveří k podélné ose vozidla nápis „ZDRAVOTNICKÁ DOPRAVNÍ SLUŽBA“, ve druhém řádku pod nápisem název poskytovatele zdravotnické dopravní služby; nápis v černé barvě; na předních dveřích a střeše vozidla označení FNZ (min. 150 mm výška písma). Pozn.: Číslo FNZ, umístění nápisů a barevného provedení bude upřesněno zadavatelem během přestavby. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| 5. | sanitní vozidlo i vybavení musí být v souladu s aktuálně platnými vyhláškami, normami a předpisy, zejména s ČSN EN 1789+A2 a vyhláškou 296/2012 sb. v platném znění | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ……… |  |  |
| 6. | celková hmotnost vozidla do 3 500 kg | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne ……… kg | ……… |  |  |
| 7. | maximální výška vozidla včetně výstražného zařízení 2500 mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne …….. mm | ……… |  |  |
| 8. | zadní dveře prosklené křídlové s vyhříváním skel, při jejich otevření aktivace výstražných oranžových bezpečnostních světel na zadní části vozidla | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| 9. | přední a zadní mlhové světlomety originál od výrobce | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| 10. | klimatizace prostoru pro řidiče i ambulantního prostoru | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| 11. | automatický přihřívač motoru | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| 12. | nezávislé naftové topení pro kabinu řidiče i ambulantní prostor s možností týdenního nastavení | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| 13. | pravé boční dveře posuvné s nástupními madly a manuálně ovládaným nástupním schodkem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| 14. | centrální zamykání, 2 ks plnohodnotný klíč k vozu s dálkovým ovládáním | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| 15. | vozidlová radiostanice – anténa vysílačky dodaná dodavatelem včetně její instalace, montáž vysílačky v kabině řidiče, kterou dodá zadavatel, umístění upřesní zadavatel během montáže | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| 16. | plnohodnotné rezervní kolo s ocelovým diskem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| 17. | sada zimních pneumatik včetně ocelových disků, pneumatiky zesílené typ C | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| 2. Požadavky na prostor řidiče |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | v kabině řidiče 3 místa k sezení, samostatná odpružená sedačka řidiče s vyhříváním + dvojsedačka pro spolujezdce | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| 19. | min. 2 airbagy (1x řidič, 1x spolujezdec) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| 20. | indikátor teploty ambulantního prostoru na palubní desce | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| 21. | multifunkční volant – ovládající minimálně tempomat a palubní počítač | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| 22. | signalizace jakýchkoliv otevřených dveří | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| 23. | autorádio vestavěné s handsfree a dotykovým displejem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| 24. | přední a zadní parkovací senzory, parkovací kamera | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| 25. | vnější zvuková signalizace při couvání | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| 26. | vyhřívané čelní sklo | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| 27. | vyhřívaná, elektricky ovládaná zpětná zrcátka | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| 28. | gumové koberce v kabině řidiče | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| 29. | palubní počítač originál od výrobce s tempomatem a omezovačem rychlosti | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| 30. | potahy na sedačky v prostoru kabiny řidiče, tmavá barva | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| 3. Požadavky na ambulantní prostor pro pacienty |  |  |  |  |  |  |  |
| - 31. | vnitřní rozměry ambulantního prostoru – délka ložné plochy min. 3400 mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne ………. mm | ……… |  |  |
| - 32. | vnitřní rozměry ambulantního prostoru od bočnice k bočnici – šířka min. 1 700 mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne ….…… mm | ……… |  |  |
| - 33. | vnitřní rozměry ambulantního prostoru – výška ve střední části min. 1 600 mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne ….…… mm | ……… |  |  |
| - 34. | uspořádání prostoru: 1 ležící (polohovatelná nosítka s odnímatelným podvozkem a polohovací výškou na pevném stole, umístěné v levé části ambulantního prostoru včetně zádržného systému podvozku), 5 sedících (3 pevné sedačky v přední části před lehátkem s možností jednoduché demontáže pravé sedačky, 1x pojízdné infarktové křeslo, umístěné v pravé zadní části ambulantního prostoru, 1x sedačka se sklopným sedákem s možností pootočení sedáku s opěradlem zády k pravému boku karoserie, umístěná před infarktovým křeslem) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| - 35. | lehátko a sedadla musí být vybaveny bezpečnostními pásy dle aktuálně platných předpisů a norem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| - 36. | sklopná nájezdová rampa pro pojízdné infarktové křeslo (obsluha jedním členem posádky) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| - 37. | stropní osvětlení pro dostatečné osvětlení ambulantního prostoru - například LED pásky, min 2 ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| - 38. | nouzové osvětlení ambulantního prostoru sepnuté při otevření dveří | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| - 39. | tlačítka zvukové signalizace k řidiči v dosahu sedadel a lehátka, barevně zvýrazněná | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| - 40. | výklopný nebo zásuvný schod pod bočními dveřmi – nerezový, protiskluzový, osvětlený při otevření dveří | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| - 41. | vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým, snadno omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| - 42. | tepelná a protihluková izolace + obložení stěn a stropu ambulantního prostoru netříštivým, snadno omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem, zatmelení všech spojů obložení | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| - 43. | zádržný systém pro skládací invalidní vozík | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| - 44. | madlo nad lehátkem a v dosahu každého místa k sezení, madla po obou stranách u bočních posuvných dveří pro snadnější nástup pacientů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| - 45. | 2 ks odkládací schránky na zdravotnický materiál | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| - 46. | odpadkový koš | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| - 47. | zatemnění skel ambulantního prostoru celoplošně kouřovou fólií vhodnou pro skla motorových vozidel. Propustnost viditelného světla max. 5%. Vhodnost folie bude doložena při předání vozidel štítkem (označením) umístěným na skle nebo atestem, certifikátem, který jednoznačně potvrzuje schválení fólie pro použití na motorových vozidlech dle platné legislativy. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| - 48. | 1ks držáku na kyslíkovou láhev o objemu 10 l, 1ks držáku na kyslíkovou láhev o objemu 2 l, umístění držáků upřesní zadavatel během montáže | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ……… |  |  |
| - 49. | min. jedno mechanicky otevíratelné okénko v prostoru pro pacienty na bočních oknech | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ……… |  |  |
| - 50. | střešní obousměrný ventilátor v ambulantním prostoru | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ……… |  |  |
| - 51. | topení ambulantního prostoru nezávislé na nastavení teploty v kabině řidiče s min. výkonem 2kW; ovládání topení z prostoru řidiče | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne ……… kW | ……… |  |  |
| 4. Zdravotnická výbava |  |  |  |  |  |  |  |
| - 52. | nosítka vybavena zádržným systémem, podvozek výškově stavitelný | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| - 53. | pojízdné infarktové křeslo s čtyřbodovým bezpečnostním pásem, s výklopnými nebo výsuvnými madly pro přenášení pacientů na křesle, loketní polohovatelné opěrky | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| 5. Brzdy a bezpečnostní systém |  |  |  |  |  |  |  |
| - 54. | brzdový systém ABS, ASR | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| - 55. | imobilizér | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| - 56. | centrální zamykání s dálkovým ovládáním | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| - 57. | mezi kabinou řidiče a prostorem pro pacienty musí být těsná přepážka. V přepážce musí být posuvné okno otvíratelné z místa řidiče. Musí být zajištěno proti samovolnému otevření a musí mít seřiditelnou clonu na straně řidiče, zabraňující rušení řidiče světlem z prostoru pro pacienty | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| - 58. | bodové světlo (reflektor) vzadu na stropu u zadních dveří vozidla | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| - 59. | výstražná světelná signalizace na střeše vozidla - LED světelná rampa v přední části a jeden LED maják v zadní části střechy vozidla, výstražná akustická signalizace a modrá výstražná světla umístěná v masce vozidla | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| - 60. | hasičský přístroj min. 2 l práškový, umístěný v dosahu řidiče | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| - 61. | lapače nečistot na všech kolech | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |
| - 62. | povinná výbava vozidla – výstražný trojúhelník, reflexní vesta, lékárnička, hever, nářadí na výměnu kola | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |  |

- OSTATNÍ INFORMACE A POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

7.1	Součástí předmětu veřejné zakázky NENÍ následující vybavení sanitního vozidla požadované vyhláškou č. 296/2012 Sb.:

- transportní plachta,

- přikrývky a lůžkoviny,

- automatický externí defibrilátor, bez záznamu srdeční akce,

- ruční dýchací přístroj s příslušenstvím pro novorozence, děti a dospělé s možností připojení ke zdroji medicinálního kyslíku,

- tlaková lahev na kyslík s obsahem 2 l s příslušenstvím k inhalačnímu podávání kyslíku včetně polomasky, průtokoměru a redukčního ventilu,

- pomůcky pro stavění krvácení,

- materiál pro ošetření ran,

- fixační dlahy pro horní a dolní končetiny,

- pohotovostní porodní souprava,

- nádoba na moč,

- jednorázové sáčky na zvratky nebo jednorázové emitní misky,

- jednorázové rukavice - 25 párů,

- dezinfekční prostředky na ruce a na zdravotnické pomůcky.

  - Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:

- popis, případně fotografie nabízeného zboží; popis nabízeného zboží musí být plně v souladu se zadávacími podmínkami, zejména s minimálními technickými požadavky na předmět plnění uvedenými v této technické specifikaci;

- produktová data a technické listy k nabízenému vozidlu se základními parametry vozidla a případně i další technické popisy k nabízenému plnění atd. Předložené materiály budou zadavateli mimo jiné sloužit k posouzení splnění technických podmínek na předmět zakázky;

- podmínky záručního servisu zpracované tak, aby odpovídaly požadavkům zadavatele - zadavatel požaduje záruku na sanitní vozidlo po dobu minimálně 48 měsíců nebo 200 tis. km, dle toho, která skutečnost nastane dříve, na sanitní přestavbu po dobu 24 měsíců, na transportní techniku po dobu 24 měsíců.

_________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení