**TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

**Dezinfektor TEE sond**

**Předpokládaná a maximálně přípustná cena za předmět plnění: 1 050 000 Kč bez DPH**

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

**Specifikace dodávky:**

| **Položka číslo:** | **Požadované zboží** | **Počet ks v dodávce** | **Typové označení přístroje** | **Výrobce přístroje** | **Autorizovaný servis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Dezinfektor TEE sond** | **1** |  |  |  |

**Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.**

| **P. č.** | **Požadavek** | **ANO/NE**  **Konkrétní hodnota nabízeného zařízení** |
| --- | --- | --- |
| **Obecný popis požadovaného dezinfektoru** | | |
| **1** | Přístroj pro dezinfekci TEE sond |  |
| **2** | Možnost využití pro ORL endoskopy bez pracovního kanálu |  |
| **3** | Fyzikální mechanismus účinku – nechemický dezinfektor |  |
| **4** | Využití UV-C záření |  |
| **5** | Plně automatizovaný proces dezinfekce |  |
| **6** | Automatické vypnutí UV-C záření při náhodném otevření komory |  |
| **7** | Dezinfekce po celé délce včetně aktivní části a konektoru |  |
| **8** | Snadno omyvatelný povrch |  |
| **9** | Intuitivní dotykový panel nebo tlačítkové ovládání |  |
| **10** | Indikace průběhu dezinfekce a dokončení cyklu |  |
| **11** | SW pro evidenci o provedených dezinfekčních cyklech |  |
| **12** | Maximální doba dezinfekce: 5 minut |  |
| **13** | Minimální účinnost dezinfekce: 99,99% |  |
| **14** | Potvrzena baktericidní účinnost |  |
| **15** | Potvrzena virucidní účinnost |  |
| **16** | Potvrzena fungicidní účinnost |  |
| **17** | Potvrzena mykobaktericidní účinnost |  |
| **18** | Potvrzena sporicidní účinnost |  |
| **Technické parametry** | | |
| **19** | Maximální rozměry (VxŠxH): 200x70x60 cm |  |
| **20** | Maximální hlučnost během cyklu: 50 dB |  |
| **21** | Maximální hmotnost: 90 kg |  |
| **22** | Napájení: 230 V/50 Hz |  |
| **23** | Ochrana proti přehřátí a přepětí |  |
| **24** | Integrovaná tiskárna |  |