## List1
Příloha č. 2 Technická specifikace/zadávací dokumentace
ev. č. zadavatele: 2025/Z6
Předmět plnění | počet ks | cena celkem v Kč včetně DPH
Automatický dezinfektor - myčka endoskopů | 1
Pokyn pro prodávajícího: Prodávající vyplní všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X". Ve sloupci "Způsob splnění podmínky" prodávající uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje.
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
Podmínka | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
1 ks Automatický dezinfektor - myčka endoskopů
Přístroj musí být v souladu s normou EN ISO 15883-4 ED.3 (2014) |  | X
Přístroj určen pro všechny typy flexibilních endoskopů používaných na endoskopickém pracovišti zadavatele (Olympus), vhodný i pro flexibilní endoskopy dalších výrobců (Fujinon, Pentax ...) |  | X
Přístroj musí provádět termochemickou dezinfekci endoskopů - PAA (PerAcetic Acid proces) proces na bázi kyseliny peroctové pro čištění a dezinfekce endoskopů včetně dlouhých dvoumetrových modelů. |  | X
Přístroj musí být jednodveřový, plnění z přední strany (nikoliv z vrchu), musí mít jednu komoru pro min. 2 endoskopy. Lze provádět mytí pouze i jednoho endoskopu. |  | X
Přístroj musí být samostatně stojící, neprokládací - instalace ke stěně. |  | X
Přístroj musí být vybaven funkcí sušení endoskopu. Výstupem je suchý endoskop. |  | X
Přístroj musí být vybaven regulátorem tlaku, který měří průtokovou rychlost a tlak v kanálu elevátoru endoskopu během cyklu dekontaminace a podporuje dekontaminaci kanálu elevátoru. |  | X
Aktivní čištění vzduchem |  | X
Integrovaná čtečka RFID čipů pro jednoduchou trekovatelnost mycího cyklu endoskopů |  | X
Automatizované řízení provozu a uživatelů pomocí RFID s možností evidence a zpětného dohledání v logu přístroje: - autorizace pro každého uživatele, endoskop, - používané chemikálie (šarže a expirace), - filtry pro dekontaminaci vstupní vody (šarže a expirace) |  | X
Centrální ovládací a monitorovací barevný dotykový min. 7“ displej v českém jazyce
Možnost nastavení času a data pro automatické spuštění autodezinfekčního cyklu |  | X
Logování a alarm chybových hlášení. |  | X
Kontrola připojení konektorových adaptérů, průtoků a tlaků vč. blokací (možnost připojit endoskop až se 7 monitorovanými kanály) |  | X
Permanentní kontrola stavu chemikálií během cyklu a po něm |  | X
Automatická zkouška těsnosti endoskopů po celou dobu procesu |  | X
Mechanicky/tvarově kódované připojení jednotlivých druhů kanystrů pro vyloučení možnosti jejich vzájemné záměny |  | X
Možnost výměny filtrů personálem bez zásahu servisu |  | X
Nízká spotřeba vody max 32 litrů na umytí dvou kusů endoskopů
Endotoxinový filtr |  | X
Kompaktní rozměry přístroje, z důvodu prostorové dispozice max 900 x 800 x 1600 (š x h x v)
Napájení 3F 400V / 50Hz
Příkon max 10kW
Přístroj bude dodán včetně kompletního příslušenství a spotřební materiál pro okamžité použití zařízení a k provedení kompletní instalace |  | X
……………………………………………………………………………………….
jméno a podpis oprávněného zástupce účastníka
(podepsáno elektronicky)