TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Software pro výpočet dávek ozáření

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:				4 983 040 Kč bez DPH

Medicínský účel předmětu plnění:

Předmětem plnění je dodávka automatizovaného systému pro výpočet dávek ozáření pacientů, určený pro radiologická pracoviště ve zdravotnických zařízeních. Slouží k systematické evidenci a výpočtu efektivních dávek ozáření pacientů, k jejich vyhodnocování a k plnění legislativních povinností v oblasti radiační ochrany. Umožňuje lékařům, radiologickým fyzikům i vedení nemocnice průběžně sledovat radiační zátěž pacientů, porovnávat výsledky s doporučenými referenčními úrovněmi a optimalizovat diagnostické postupy s cílem zvýšení bezpečnosti pacientů a kvality poskytované péče.

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky se specifikací předmětu plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Pokud je v technické specifikaci užit pojem „možnost“ nebo „schopnost“ nebo „podporuje“ atp., rozumí se tím vlastnost, funkce či vybavení předmětu plnění, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této funkce (tzn., že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).

Specifikace předmětu plnění

| Předmět plnění | Počet licencí | Typové označení | Vydavatel |
| --- | --- | --- | --- |
| Software pro výpočet dávek ozáření | 1 |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splňuje ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné požadavky |  |  |
| 1 | Licence k užívání softwaru pro evidenci a výpočet efektivní dávky ozáření pacienta, po dobu 5 let (60 měsíců) |  |
| 2 | Zpracování dat bude probíhat v rámci prostředí zadavatele |  |
| 3 | Výpočet MDRÚ plně v souladu s Národními radiologickými standardy (Věstník MZ ČR č. 6/2015), doporučení ICRP 60/103, ČSN, vyhlášky MZ ČR |  |
| 4 | Předdefinované statistiky – min. počty expozic, průměrné hodnoty KAP, orgánové dávky, dávky pro kód ČRK, časové trendy, mamografické dávky |  |
| 5 | Rozdělení výkonů dle seznamu České radiologické klasifikace |  |
| 6 | Ovládací menu SW v českém jazyce |  |
| 7 | Otevřený databázový systém pro čtení, tvorbu vlastních dotazů formou SQL |  |
| 8 | Obousměrná komunikace – export výsledků zpět do NIS zadavatele |  |
| 9 | Komunikační protokoly – DICOM, HL7 |  |
| 10 | Pravidelná diagnostika instalovaného systému |  |
| 11 | Zasílání reportů odpovědným osobám (radiologický fyzik, lékař, radiologický asistent) e-mailovou formou |  |
| 12 | Možnost exportu všech datových tabulek do formátů (pdf, xlsx, csv) |  |
| 13 | Ochrana osobních údajů - SSL/TLS, omezení síťového přístupu, auditní logy dle GDPR a zákona o ochraně osobních údajů |  |
| 14 | Účastník musí svoji nabídku zpracovat v souladu s aktuálním zněním dokumentu: Příručka kvality ICT – Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace |  |
| 15 | Účastník musí svoji nabídku zpracovat v souladu s aktuálním zněním dokumentu: Kyberbezpečnost – Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace |  |
| Typy modalit – připojení počtu zařízení zadavatele do systému |  |  |
| 16 | Skiagrafie, skiaskopie, intervenční angiografie (13 zařízení) - individuální nastavení každého přístroje dle přejímací zkoušky/zkoušky dlouhodobé stability - konfigurace kategorií vyšetření dle použitých protokolů, případně dalších dostupných tagů použitých v DICOM hlavičkách nebo RDSR reportech - výpočet orgánových dávek (metoda Monte Carlo) a celkové efektivní dávky pro každý snímek skiagrafie, pro každou událost (skiaskopie, angiografie) - výpočet rozložení dávky na kůži (angiografie) – 3D model - pro kontrolu u každého výkonu zobrazení originálních dávkových protokolů (rtg snímku u skiagrafie) - u skiagrafie využití AI pro klasifikaci provedeného výkonu na základě RTG snímku a zpětná kontrola správné volby protokolu |  |
| 17 | Mamografie (1 zařízení) - automatický sběr dat (střední dávka v mléčné žláze DG, komprese) - statistické zpracování DG jednotlivých vyšetření, samostatně podle projekce (CC, MLO apod.) |  |
| 18 | Počítačová tomografie (3 zařízení) - individuální dozimetrické měření připojovaného CT - automatický sběr dat o používaných protokolech - výpočet orgánových dávek pro objem, řezy i topogram - přizpůsobení pro velikost a věk pacienta - kontinuální monitorování nových protokolů a chybějících dat |  |
| 19 | Nukleární medicína (PET/CT, SPECT, 1 zařízení) - automatický sběr dat (aplikovaná aktivita, typ radiofarmaka, použitý radionuklid) - klasifikace výkonů pro MDRÚ - efektivní dávka z aplikace radiofarmaka, celková efektivní dávka - informace o nejvíce zasaženém orgánu a jeho celková orgánová dávka - korekce stanovení dávky z CT vyšetření s ohledem na skutečnou pozici pacienta vzhledem ke svazku |  |