## List1
Veřejná zakázka Laparoskopické optiky
Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - Technická specifikace
ev. č. 2025/Z10
Název veřejné zakázky |  |  |  |  | Celková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč vč. DPH
Laparoskopické optiky |  |  |  |  | 0 | 0
předmět plnění |  |  |  |  | cena v Kč bez DPH | cena v Kč vč. DPH
A. Optika pro artroskopii |  |  |  |  | 0 | 0
B. Optika pro gynekologii |  |  |  |  | 0 | 0
C. Optika pro urologii |  |  |  |  | 0 | 0
Pokyny pro dodavatele: Dodavatel pravdivě vyplní všechna prázdná pole ve sloupcích C, D a E. Ve sloupci C dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Ve sloupci D dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje. Ve sloupci E dodavatel uvede jednotkovou cenu dané položky plnění. Přitom platí, že níže uvedené technické podmínky jsou minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena. Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.
A. Optika pro artroskopii |  |  |  |  | 0 | 0
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena za 1 ks v Kč bez DPH | počet ks | cena v Kč bez DPH | cena v Kč vč. DPH
Optika artroskopická |  |  |  | 4 | 0 | 0
Úhel pohledu - 300 |  | X
Zorné pole - 1150 |  | X
Průměr optiky max. 4 mm
Pracovní délka max. 160 mm
Sterilizace v parním sterilizátoru na 134oC |  | X
Ochranný tubus pro bezpečnou sterilizaci |  | X
Kompatibilita se stávajícími trokary Olympus zadavatele; není-li dodavatel schopen požadovanou kompatibilitu zajistit, je součástí jím poskytovaného plnění a nabídkové ceny i dodání 4 ks ekvivaletních kompletních trokarů (trokarové tubice vč. kohoutů, hrotu trojúhelníkový, tupý, kryty a vodící tyč |  | X
Světlovodný kabel |  |  |  | 4 | 0 | 0
Průměr minimálně 2,8 mm
Délka min. 3 m
B. Optika pro gynekologii |  |  | 0 |  | 0 | 0
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena za 1 ks v Kč bez DPH | počet ks | cena v Kč bez DPH | cena v Kč vč. DPH
Optika gynekologická |  |  |  | 3 | 0 | 0
HD rigitní optika |  | X
Úhel pohledu - 120 |  | X
Průměr optiky max. 4 mm
Pracovní délka max. 280 mm
Safírová sklíčka |  | X
Ochranný tubus pro bezpečnou sterilizaci |  | X
Kompatibilní se stávajícími bipolárními resektoskopy TURis a rigidními cystoskopy zn. Olympus zadavatele; není-li dodavatel schopen požadovanou kompatibilitu zajistit, je součástí jím poskytovaného plnění a nabídkové ceny i dodání 3 ks nového ekvivalentního bipolárního resektoskopu a 3 ks rigidního cystoskopu kompatibilních s dodávanou HD rigidní optikou, stejné či lepší technologické úrovně tak, aby byla zajištěna možnost poskytování léčebné péče stejné nebo lepší kvality |  | X
Světlovodný kabel |  |  |  | 3 | 0 | 0
Průměr minimálně 2,8 mm
Délka min. 3 m
C. Optika pro urologii |  |  | 0 |  | 0 | 0
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena za 1 ks v Kč bez DPH | počet ks | cena v Kč bez DPH | cena v Kč vč. DPH
Optika urologická |  |  |  | 2 | 0 | 0
HD rigitní optika |  | X
Úhel pohledu - 700 |  | X
Průměr optiky max. 4 mm |  | X
Pracovní délka max. 290 mm
Safírová sklíčka
Ochranný tubus pro bezpečnou sterilizaci |  | X
Kompatibilní se stávajícími bipolárními resektoskopy TURis a rigidními cystoskopy zn. Olympus zadavatele; není-li dodavatel schopen požadovanou kompatibilitu zajistit, je součástí jím poskytovaného plnění a nabídkové ceny i dodání 1 ks nového ekvivalentního bipolárního resektoskopu a 1 ks rigidního cystoskopu kompatibilních s dodávanou HD rigidní optikou, stejné či lepší technologické úrovně tak, aby byla zajištěna možnost poskytování léčebné péče stejné nebo lepší kvality |  | X
Světlovodný kabel |  |  |  | 2 | 0 | 0
Průměr minimálně 2,8 mm
Délka min. 3 m