Veřejná zakázka: Dodávka ultrazvukových přístrojů

část 1 – UZ pro GYN

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

UZ GYN, 2ks

Předmětem plnění je dodávka 2 kusů nových ultrazvukových přístrojů.

Nabízené ultrazvuky splňují níže uvedené technické podmínky:

| Podmínka plnění | Splnění podmínky dodavatelem V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku. | Číslo strany nabídky dodavatele |
| --- | --- | --- |

| Parametry ultrazvuku (platí pro každý přístroj) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technické označení – typ – doplní dodavatel |  |  |
| Základní vlastnosti systému |  |  |
| Mobilní kompaktní ultrazvukový systém | ANO |  |
| Dynamický rozsah min. 350 dB | ANO |  |
| Frekvenční rozsah min. 1-22 MHz | ANO |  |
| Ovládání pomocí trackballu, ne pomocí dotykového touchpadu | ANO |  |
| Součástí ovládacího panelu musí být barevný dotykový LCD displej o úhlopříčce min. 14“ | ANO |  |
| Výsuvná mechanická alfanumerická klávesnice jako integrální součást přístroje umožňující zadávání pacientských dat | ANO |  |
| Digitální nastavení TGC i LGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelské předvolby – ne mechanické jezdce | ANO |  |
| Úhlopříčka obrazovky min. 21,5“ | ANO |  |
| Poloha monitoru nastavitelná ve všech směrech nezávisle na ovládacím panelu přístroje | ANO |  |
| Výškově nastavitelný ovládací panel v rozsahu min. 18 cm | ANO |  |
| Min. 3 porty pro připojení 2D sond | ANO |  |
| Výběr vyšetřovací sondy a presetu jedním dotykem | ANO |  |
| Minimální vstupy/výstupy: 4x USB port 3.0, 1x USB-C port, LAN, 1x HDMI, 1x DVI | ANO |  |
| Možnost připojení přístroje do sítě pomocí WiFi | ANO |  |
| Hmotnost přístroje max. 60 kg | ANO |  |
| B-mód na základních a harmonických frekvencích na všech sondách (lineární, konvexní) | ANO |  |
| Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách | ANO |  |
| Automatická optimalizace obrazu pro B-mód a dopplerovské zobrazení | ANO |  |
| Dopplerovské zobrazení rychlosti krevního toku impulsně modulovanou (PW) nosnou vlnou vč. spektrálního dopplerovského záznamu na všech sondách | ANO |  |
| PW doppler, automatická optimalizace PW křivky, korekčního úhlu a base line a možnost steeringu na lineární sondě | ANO |  |
| PW doppler s vysokou opakovací frekvencí (High - PRF) na všech sondách | ANO |  |
| Barevné dopplerovské zobrazení rychlosti krevního toku (CFM) se zobrazením rychlostní škály v cm/s včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) | ANO |  |
| Simultánní duální zobrazení B-mód a B-mód + CFM v reálném čase | ANO |  |
| Simultánní duplexní (B-mode + PW) i triplexní zobrazení (B - mode + PW + CFM) v reálném čase | ANO |  |
| Barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a obrazovou rychlostí pro pomalé toky | ANO |  |
| Hloubka zobrazení min. do 50 cm | ANO |  |
| Přístroj musí umožňovat rozšíření o 3D/4D zobrazení | ANO |  |
| M-mód včetně anatomického M-módu | ANO |  |
| Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšování obrazu i ve zmrazeném režimu | ANO |  |
| Zoom s vysokou citlivostí | ANO |  |
| Snadné vytváření a úprava předvoleb (presetů) | ANO |  |
| Redukce strukturálního šumu v několika úrovních v B i CFM zobrazení | ANO |  |
| Tissue Doppler Imaging | ANO |  |
| Kalkulace a měření |  |  |
| Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice (délka, plocha, objem, úhel, IMT, % stenózy) | ANO |  |
| Automatické měření a vyhodnocování parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, SDI) ve zmrazeném i v aktivním režimu během snímání | ANO |  |
| Automatické zvětšení okolí kurzoru během měření | ANO |  |
| Možnost měření ve zmrazeném i v aktivním režimu | ANO |  |
| Programovatelné výpočty | ANO |  |
| SW a archivace |  |  |
| SW pro nedopplerovské zobrazení pomalých krevních toků | ANO |  |
| Plná DICOM konektivita dle požadavků zadavatele | ANO |  |
| Komunikace s PACS a DICOM Modality Worklistem/NIS zadavatele dle jeho požadavků, síťový protokol TCP/IP, síťová karta minimálně 1 Gb/s | ANO |  |
| Přístroj musí umožňovat rozšíření o bateriový provoz min. 60 minut | ANO |  |
| Přístroj musí umožňovat rozšíření o software pro automatické měření úhlu progrese fáze porodu - (automatické měření úhlu polohy hlavičky ke stydké kosti) | ANO |  |
| Přístroj musí umožňovat rozšíření o SW umožňující panoramatické zobrazení tkáně | ANO |  |
| Přístroj musí umožňovat rozšíření o software pro kardiologická měření | ANO |  |
| Přístroj musí umožňovat rozšíření o software pro automatické měření rozměrů uterusu | ANO |  |
| Přístroj musí umožňovat rozšíření o software Aiota adnex | ANO |  |
| Přístroj musí umožňovat rozšíření o SW detekující nervové snopce pomocí AI | ANO |  |
| Archivace obrazových dat v původním formátu v paměti přístroje | ANO |  |
| Interní HDD – kapacita min. 500 GB pro ukládání obrazových a pacientských dat s možností zpětného vyhledávání podle jména pacienta, data vyšetření, ošetřujícího apod. | ANO |  |
| Ukládání obrázků a smyček ve formátu surových dat s možností exportu a následných úprav obraz. parametrů | ANO |  |
| Možnost exportu obrazových dat a reportů na externí média min. ve formátech: JPEG, AVI, DICOM | ANO |  |
| Sondy |  |  |
| Širokopásmová 2D konvexní sonda min 1-7 MHz, využití na abdominální vyšetření | ANO |  |
| Širokopásmová transvaginální sonda min. 2-11MHz | ANO |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné zastupovat dodavatele

Dodavatel vyplní každé pole sloupce. Dodavatel v každém poli sloupce uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený přístroj podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.

Splnění veškerých podmínek plnění s předvyplněným textem „ANO“ je závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Dodavatel uvede číslo strany nabídky, na které lze splnění podmínky ověřit v technické dokumentaci nabízeného přístroje.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.