Veřejná zakázka: Dodávka ultrazvukových přístrojů

část 2 – UZ pro ARO

Příloha č. 1a Výzvy/smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

UZ ARO

Předmětem plnění je dodávka nového 1 kusu ultrazvuku na oddělení ARO.

Nabízený ultrazvukový přístroj splňuje níže uvedené technické podmínky:

| Podmínka plnění | Splnění podmínky dodavatelem V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku. | Číslo strany nabídky dodavatele |
| --- | --- | --- |

| Parametry ultrazvuku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technické označení – typ – doplní dodavatel |  |  |
| Základní vlastnosti systému |  |  |
| přenosný ultrazvukový systém | ANO |  |
| frekvenční rozsah přístroje min. 1,1 – 22,2 MHz | ANO |  |
| hmotnost systému včetně baterie max. 6,5 kg | ANO |  |
| start systému do plné funkce max. 60 s, ze Sleep (Standby) módu do 7 s | ANO |  |
| ovládání přístroje přes dotykový ovládací panel o velikosti min. 15,6“ | ANO |  |
| dezinfikovatelný ovládací panel | ANO |  |
| možnost instalace sterilní fólie na ovládací panel při použití na operačním sále nebo provádění intervenčních procedur (vysoký stupeň sterility) | ANO |  |
| intuitivní multidotykové ovládání přístroje | ANO |  |
| provoz z integrované baterie nebo z elektrické sítě | ANO |  |
| provoz systému na integrovanou baterii, min. 2 hod. | ANO |  |
| aktivní indikátor napájení z elektrické sítě a stavu nabití baterie i při úplném vypnutí přístroje (ne jen ve Stand-by módu) | ANO |  |
| indikátor nabití baterie zobrazující zbývající čas provozu | ANO |  |
| možnost výměny sond za provozu | ANO |  |
| současné připojení min. 3 ultrazvukových sond | ANO |  |
| sondy umístěné ergonomicky na horní hraně obrazovky, lehce přístupné, zabraňující přejetí kabelů kolečky vozíku | ANO |  |
| minimální vstupy/výstupy: 3x USB 3.0, LAN, HDMI | ANO |  |
| uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety) | ANO |  |
| automatická optimalizace obrazu pro B-mód, PW a CW Doppler | ANO |  |
| archivace pacientských dat na interní SSD HDD (min. 120 GB) | ANO |  |
| interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze | ANO |  |
| funkce zvětšení (ZOOM) plynule ovladatelná dotykovým gestem, posun zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na zobrazovanou oblast | ANO |  |
| možnost snadného exportu dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.) | ANO |  |
| interní paměťová smyčka pro min. 180 s vyšetření | ANO |  |
| jednoduchá obsluha pomocí multidotykového panelu | ANO |  |
| možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD) | ANO |  |
| možnost zvětšit diagnostický obraz na celý monitor | ANO |  |
| nastavitelná hloubka zobrazení až 36 cm | ANO |  |
| připojení do PACS, do NIS/Modality Worklist, kompletní DICOM 3.0, včetně implementace a realizace | ANO |  |
| možnost Wi-Fi přenosu dat - možnost bezdrátového připojení k síti LAN | ANO |  |
| možnost připojení jícnové sondy | ANO |  |
| mobilní výškově nastavitelný vozík (originální od výrobce) pro uchycení a převoz přístroje, včetně plochy a plastového koše pro odkládání materiálu | ANO |  |
| Kalkulace a měření |  |  |
| standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů | ANO |  |
| automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR | ANO |  |
| programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty | ANO |  |
| standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace | ANO |  |
| plně automatický výpočet VTI (velocity time integral) a SV (stroke volume), po zadání velikosti LVOT (left ventricular outflow tract) a dále automatický výpočet CO (cardiac output) | ANO |  |
| záznam trendu vývoje VTI (velocity time integral) automaticky do grafu | ANO |  |
| plně automatické měření a vyhodnocení kolapsibility dolní duté žíly (IVC - vena cava inferior) možné pro ventilovaného i neventilovaného pacienta | ANO |  |
| plně automatické vyhodnocení počtu B-linií na plicní tkáni včetně standardizovaného vyhodnocení - scoring | ANO |  |
| záznam vyšetření počtu B-linií v jednotlivých sektorech hrudníku do standardizovaného LUNG protokolu měření | ANO |  |
| integrovaný standardizovaný eFAST protokol pro rychlé zhodnocení akutního stavu pacienta se záznamem vyšetření do eFAST protokolu | ANO |  |
| integrovaný Renal Diagram pro rychlé zhodnocení a záznam stavu ledvin a močového měchýře se záznamem vyšetření do Renal Diagram protokolu | ANO |  |
| integrovaný Catheter Diagram pro rychlé zhodnocení vhodnosti použití dané velikosti katétru | ANO |  |
| funkce pro výpočet ejekční frakce v reálném čase: nástroj s umělou inteligencí, který nepřetržitě vypočítává ejekční frakci v reálném čase během živého skenování v apikálním 4CH zobrazení a umožňuje uživatelům zaznamenávat okamžité výsledky bez nutnosti použití EKG, integrovaný indikátor kvality pomáhá uživateli vědět, kdy má adekvátní pohled na generování přesných výsledků | ANO |  |
| modul automatického sledování nervů v reálném čase pro snadné a bezpečné provádění regionální anestezie nebo analgezie | ANO |  |
| Přístroj musí umožňovat rozšíření o automatické nastavení pro vyšetření oka a očního nervu | ANO |  |
| integrovaný český uživatelský manuál uložený v systému s možností rychlého vyhledávání | ANO |  |
| Zobrazovací režimy |  |  |
| B-mód s automatickou optimalizací obrazu | ANO |  |
| M-mód, barevný M-mód, anatomický M-mód | ANO |  |
| barevný směrový rychlostní Doppler | ANO |  |
| výkonový (energetický, angio) Doppler | ANO |  |
| spektrální PW a CW Doppler s automatickou optimalizací spektra | ANO |  |
| harmonické zobrazení na všech sondách | ANO |  |
| nastavitelné zobrazení redukující ultrazvukové spekle ve více jak dvou krocích | ANO |  |
| kompaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) | ANO |  |
| mód pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D obraze | ANO |  |
| tkáňový Doppler (TDI) | ANO |  |
| zobrazení střední osy lineární sondy pro out-off-plane intervence | ANO |  |
| panoramatické zobrazení | ANO |  |
| porovnání nálezu (uložených obrázků) v minulosti s aktuálním stavem | ANO |  |
| Sondy |  |  |
| konvexní multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah min. 1,4 – 5,7 MHz, min. 192 krystalů ve snímači | ANO |  |
| sektorová multifrekvenční kardiologická sonda, frekvenční rozsah min. 1,1 – 4,7 MHz, sonda výlučně s technologií polarizovaných krystalů | ANO |  |
| vysokofrekvenční lineární multifrekvenční sonda, na těle sondy min. 4x programovatelné tlačítko, min. 3,0 – 20,0 MHz, min. 256 krystalů, sondy výlučně typu single crystal, šířka aktivního pole max. 4 cm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků | ANO |  |
| možnost budoucího rozšíření o vysokofrekvenční lineární multifrekvenční sondu typu hokejka, min. 2,5 – 16,5 MHz, šířka aktivního pole max. 2,6 cm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků | ANO |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné  zastupovat dodavatele

Dodavatel vyplní každé pole sloupce. Dodavatel v každém poli sloupce uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený přístroj podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.

Splnění veškerých podmínek plnění s předvyplněným textem „ANO“ je závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Dodavatel uvede číslo strany nabídky, na které lze splnění podmínky ověřit v technické dokumentaci nabízeného přístroje.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.