Veřejná zakázka: Dodávka ultrazvukových přístrojů

část 2 – UZ pro DET

Příloha č. 1b Výzvy/smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

UZ DET

Předmětem plnění je dodávka nového 1 kusu ultrazvuku na dětské oddělení.

Nabízený ultrazvukový přístroj splňuje níže uvedené technické podmínky:

| Podmínka plnění | Splnění podmínky dodavatelem V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku. | Číslo strany nabídky dodavatele |
| --- | --- | --- |

| Parametry ultrazvuku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technické označení – typ – doplní dodavatel |  |  |
| Základní vlastnosti systému |  |  |
| pojízdný kompaktní ultrazvukový systém | ANO |  |
| dynamický rozsah min. 275 dB | ANO |  |
| frekvenční rozsah min. 1,7 – 20 MHz | ANO |  |
| snímková frekvence min. 1789 Hz | ANO |  |
| zobrazitelná hloubka min. 50 cm | ANO |  |
| start vypnutého systému do plné funkce max. 120 s | ANO |  |
| start ze Sleep (Standby) módu max. 25 s | ANO |  |
| aktivní ultrazvukové módy: B-mód, M-mód, barevný M-mód, směrový barevný Doppler, výkonový Doppler vč. možnosti rozlišení směru toku, PW - pulzní Doppler | ANO |  |
| CW doppler | ANO |  |
| B-Steer na lineárních sondách | ANO |  |
| trapezoidní zobrazení na lineárních sondách | ANO |  |
| funkce pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D, nezbytné vlastnosti funkce: změna úhlu vpichu - steer paprsků do min. 50°, změna zesílení – gain intervenčního nástroje, volba šířky jehly | ANO |  |
| Přístroj musí umožňovat rozšíření o vysoce citlivé nedopplerovské zobrazení krevního toku, které není závislé na poloze sondy a směru toku | ANO |  |
| přímý export obrázků a smyček na USB, min. 5x USB port | ANO |  |
| barevný LED HD monitor min. 23,8“ umístěný na všesměrovém rameni | ANO |  |
| barevný dotykový ovládací panel min. 15,6“, programovatelný a nastavitelný pro snazší a přehlednější obsluhu | ANO |  |
| integrovaný pevný HDD typu SSD s kapacitou min. 512 GB | ANO |  |
| digitální grafický výstup HDMI | ANO |  |
| min. 4 aktivní bezpinové porty pro připojení ultrazvukových sond | ANO |  |
| integrovaný ohřívač ultrazvukového gelu s možností nastavení min. 2 úrovní ohřevu gelu | ANO |  |
| software pro měření délek, ploch, objemů a rychlostí zobrazovaných struktur | ANO |  |
| samostatně výškově a otočně nastavitelná klávesnice ovládací konzole přístroje | ANO |  |
| možnost nahrávky zvukového záznamu – komentáře k uloženým snímkům | ANO |  |
| kompletní měření úhlů dětských kyčlí včetně klasifikace podle Grafa | ANO |  |
| integrovaný didaktický obsah, referenční snímky, anatomické ilustrace a animace pro oblasti: sonografie břicha a cév a kardiologie | ANO |  |
| integrovaný český návod k použití v systému | ANO |  |
| připojení k datové síti a sdílení snímků přes DICOM do PACS, včetně napojení na WL/NIS | ANO |  |
| ethernetový konektor a možnost Wi-Fi | ANO |  |
| kontinuální a automatická optimalizace B-obrazu a spektrálního i barevného Dopplera | ANO |  |
| uložení snímků a smyček ve formátu „hrubých dat“ – kompletní informace z vyšetření dostupné pro dodatečné zpracování obrazu – možnost upravování uložených snímků a smyček | ANO |  |
| redukce ultrazvukového šumu, v min. 7 úrovních | ANO |  |
| kompaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) v min. 4 úrovních | ANO |  |
| bezpečné uchycení a umístění zapojených sond (úložný prostor, resp. integrovaný držák pro všechny sondy chránící sondy před poškozením) | ANO |  |
| digitální dotyková alfanumerická klávesnice umístěná na 15,6“ dotykovém monitoru | ANO |  |
| Přístroj musí umožňovat rozšíření o výsuvné řešení alfanumerické klávesnice | ANO |  |
| snadné ovládání přístroje přes standardní trackball (kuličku) | ANO |  |
| digitální nastavení TGC křivky pomocí min. 10 ovladačů s možným uložením do paměti | ANO |  |
| šířka konzole s přístrojem menší než 60 cm, hmotnost max. 75 kg | ANO |  |
| EKG modul pro systém, max. 3 svodové EKG, křivka EKG možná pro všechny sondy, natavení min. zesílení, pozice křivky a rychlost posuvu | ANO |  |
| práce z integrované originální baterie na min. 20 minut kontinuálního provozu, možný start i následný provoz na baterii | ANO |  |
| Přístroj musí umožňovat rozšíření o Strain Elastografii, dostupná na lineárních sondách | ANO |  |
| Přístroj musí umožňovat rozšíření o 3D zobrazení na lineárních sondách | ANO |  |
| Sondy |  |  |
| lineární multifrekvenční širokopásmová sonda, sonda typu single crystal - monokrystalová technologie sondy, min. 4 programovatelná tlačítka na těle sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, frekvenční rozsah min. 5,0 – 20,0 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole min. 38,4 mm, vyznačené navigační značky středu sondy a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, sonda s min. 256 krystaly ve snímači, možnost připojení bioptického nástavce | ANO |  |
| fázová multifrekvenční kardiologická sonda, frekvenční rozsah min. 3,0 – 7,0 MHz, možnost nastavení min. 3 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka sektoru min. 120° | ANO |  |
| fázová multifrekvenční kardiologická sonda, frekvenční rozsah min. 1,7 – 4,0 MHz, možnost nastavení min. 3 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, sonda typu single crystal s polarizovanými krystaly | ANO |  |
| lineární vysokofrekvenční sonda, typ „hokejka“ pro snadné provádění intervencí, frekvenční rozsah min. 6,7 – 18,0 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 25,2 mm, vyznačené navigační značky středu sondy a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, sonda s min. 168 krystaly ve snímači, možnost připojení bioptického nástavce | ANO |  |
| konvexní multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah min. 2 – 5 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka sektoru min. 70°, velkost vrchlíku sondy max. 69,3 x 17,2 mm, poloměr zakřivení max. 55 mm, sonda s min. 192 krystaly ve snímači, možnost připojení bioptického nástavce | ANO |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné  zastupovat dodavatele

Dodavatel vyplní každé pole sloupce. Dodavatel v každém poli sloupce uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený přístroj podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.

Splnění veškerých podmínek plnění s předvyplněným textem „ANO“ je závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Dodavatel uvede číslo strany nabídky, na které lze splnění podmínky ověřit v technické dokumentaci nabízeného přístroje.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.