Veřejná zakázka: Dodávka ultrazvukových přístrojů

Část 2 – UZ pro INT JIP

Příloha č. 1c Výzvy/smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

UZ INT JIP

Předmětem plnění je dodávka nového 1 kusu ultrazvuku na oddělení interní JIP.

Nabízený ultrazvukový přístroj splňuje níže uvedené technické podmínky:

| Podmínka plnění | Splnění podmínky dodavatelem V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku. | Číslo strany nabídky dodavatele |
| --- | --- | --- |

| Parametry ultrazvuku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technické označení – typ – doplní dodavatel |  |  |
| Základní vlastnosti systému |  |  |
| Mobilní ultrazvukový systém se 4 bržděnými koly | ANO |  |
| Hmotnost systému max. 60 kg, šířka systému max. 59 cm | ANO |  |
| Nastavení výšky klávesnice pro sedícího i stojícího lékaře | ANO |  |
| Start systému do plné funkce max. 120 s, ze Sleep (Standby) módu max. 25 s | ANO |  |
| Ovládání přístroje přes klasický ovládací panel s mechanickými ovládacími prvky a tlačítky | ANO |  |
| Kompletní omyvatelná hardwarová alfanumerická klávesnice pro zadávání údajů umístěná ergonomicky na ovládacím panelu | ANO |  |
| Snadné ovládání přístroje přes standardní trackball (kuličku) | ANO |  |
| Start i následný provoz přístroje s originální integrovanou baterií po dobu min. 15 minut kontinuálního provozu | ANO |  |
| Integrovaný širokoúhlý min. 21,5" LED LCD monitor s vysokým rozlišením min.: 1920 x 1080 a velkým pozorovacím úhlem, otočný a sklopný | ANO |  |
| Pomocný dotykový ovládací panel min. 13,3“ umístěný pod hlavním monitorem | ANO |  |
| Manuální nastavení TGC křivky pomocí min. 8 hardwarových posuvných ovladačů | ANO |  |
| Možnost výměny sond za provozu | ANO |  |
| Současné aktivní připojení min. 3 ultrazvukových sond | ANO |  |
| Minimální vstupy/výstupy: 4x USB, LAN, HDMI, VGA, S-Video, CINC | ANO |  |
| Min. 4 uživatelská hardwarová tlačítka | ANO |  |
| Přístroj musí umožňovat rozšíření o nožní pedál (s jedním nebo 3 pedály) s programovatelnou funkcí freeze, uložení nálezu | ANO |  |
| Přístroj musí umožňovat rozšíření o digitální USB termotiskárnu | ANO |  |
| Přístroj musí umožňovat rozšíření o EKG modul pro systém, maximálně 3 svodové EKG, křivka EKG možná pro všechny sondy, nastavení min. zesílení, pozice křivky a rychlost posuvu | ANO |  |
| Přístroj musí umožňovat rozšíření o integrovaný originální ohřívač gelu, zde možnost nastavení 2 úrovní ohřevu | ANO |  |
| Možnost zvukových poznámek uložených přímo do složky pacienta – s připojením běžné náhlavní soupravy | ANO |  |
| Uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety) | ANO |  |
| Kontinuální dynamická automatická optimalizace obrazu pro: B-mód, barevný Doppler a spektrální Doppler | ANO |  |
| Archivace pacientských dat na interní HDD typu SSD, min. 512 GB | ANO |  |
| Interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze ve formátu hrubých dat vhodných k pozdější úpravě | ANO |  |
| Možnost upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, úprava TGC křivky, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti) | ANO |  |
| Funkce zvětšení (ZOOM) plynule nastavitelná v několika krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na skenovanou oblast | ANO |  |
| Funkce trapezoidního zobrazení na lineárních sondách | ANO |  |
| Možnost snadného exportu dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.) | ANO |  |
| Interní paměťová smyčka min. 60s | ANO |  |
| Aktivní podpora Wi-Fi přenosu dat - bezdrátového připojení k síti LAN | ANO |  |
| Připojení do PACS, do NIS/Modality Worklist, kompletní DICOM 3.0, včetně implementace a realizace, aktivní možnost odesílat data bezdrátově přes Wi-Fi připojení | ANO |  |
| Možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD) | ANO |  |
| Software pro analýzu průtoku ve tkáních pro dopplerovské módy, analýza ve formě TIC křivek (time intensity curve), nutná funkcionalita i na archivovaných hrubých datech | ANO |  |
| Přístroj musí umožňovat rozšíření o aktivní výukovou ultrazvukovou aplikaci s aktuálním ultrazvukovým zobrazením dostupné pro kategorie: Abdomen, Cardiology, Vascular | ANO |  |
| Přístroj musí umožňovat rozšíření o aktivní TCD mód | ANO |  |
| Nastavitelná hloubka zobrazení v rozsahu min.: 1 – 33 cm | ANO |  |
| Frekvenční rozsah systému min.: 1,7 – 18 MHz | ANO |  |
| Dynamický rozsah systému min. 269 dB | ANO |  |
| Snímková frekvence systému min.: 1790 sn./sec | ANO |  |
| Kalkulace a měření |  |  |
| Standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů | ANO |  |
| Automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot: S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR | ANO |  |
| Programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty | ANO |  |
| Volitelné horké klávesy pro nastavená měření | ANO |  |
| Přístroj musí umožňovat rozšíření o plně automatická měření: EF - ejekční frakce, IMT komplex | ANO |  |
| Zobrazovací režimy |  |  |
| B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu | ANO |  |
| M-mód, barevný M-mód | ANO |  |
| Přístroj musí umožňovat rozšíření o anatomický M-mód | ANO |  |
| Barevný směrový rychlostní Doppler | ANO |  |
| Citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler vč. možnosti rozlišení směru toku | ANO |  |
| Možnost současného porovnání aktivního B-módu a barevného (výkonového) Dopplera vedle sebe | ANO |  |
| Spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace | ANO |  |
| Harmonické zobrazení a kódované harmonické zobrazení dostupné na všech sondách | ANO |  |
| Zobrazení redukující ultrazvukové spekle nastavitelné v min. 8 úrovních | ANO |  |
| Compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) nastavitelné v min. 4 úrovních | ANO |  |
| Přístroj musí umožňovat rozšíření o panaromatické zobrazení | ANO |  |
| Funkce pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D, nezbytné funkce: změna úhlu vpichu - steer paprsků až do min. 30°, změna zesílení – gain intervenčního nástroje, volba šířky jehly | ANO |  |
| B-Steer – možnost ovlivnit sklon vyzařovaných paprsků ze sondy | ANO |  |
| Přístroj musí umožňovat rozšíření o kontinuální CW Doppler | ANO |  |
| Přístroj musí umožňovat rozšíření o tkáňový Doppler (TVI a TVD zobrazení) | ANO |  |
| Přístroj musí umožňovat rozšíření o výlučně nedoplerovské zobrazení krevního toku s vysokou senzitivitou k velmi pomalým tokům a s vysokým rozlišením | ANO |  |
| Přístroj musí umožňovat rozšíření o 3D a 4D zobrazení | ANO |  |
| Přístroj musí umožňovat rozšíření o přesné porovnání minulého nálezu s aktuálním stavem pacienta – vyhodnocení diferencí pomocí grafického zvýraznění | ANO |  |
| Sondy |  |  |
| Lineární multifrekvenční sonda min. 4,2 – 13 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 4 cm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, sonda s min. 192 krystaly ve snímači, možnost připojení bioptického nástavce | ANO |  |
| Konvexní multifrekvenční sonda min. 2 – 5 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, možnost připojení bioptického nástavce, sonda s min. 128 krystaly ve snímači | ANO |  |
| Přístroj musí umožňovat rozšíření o sektorovou multifrekvenční sondu 1,7 – 4.0 MHz, možnost nastavení min. 3 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, sonda výlučně typu single crystal s polarizovanými krystaly | ANO |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné  zastupovat dodavatele

Dodavatel vyplní každé pole sloupce. Dodavatel v každém poli sloupce uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený přístroj podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.

Splnění veškerých podmínek plnění s předvyplněným textem „ANO“ je závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Dodavatel uvede číslo strany nabídky, na které lze splnění podmínky ověřit v technické dokumentaci nabízeného přístroje.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.