# Příloha č. 2

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Dílčí dodávky zdravotnického spotřebního a ostatního materiálu, bikarbonátových kapslí a dialyzačních roztoků vázané na výpůjčku dialyzačních přístrojů |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou průběžné dodávky spotřebního a ostatního materiálu, bikarbonátových kapslí a dialyzačních roztoků (dále jen „zboží“) včetně výpůjčky nových, nerepasovaných, zdravotnických prostředků - celkem 24 ks dialyzačních přístrojů s postupným plněním: 14 ks cca v prosinci 2026, 5 ks dialyzačních přístrojů do 30.6.2028 a 5 ks dialyzačních přístrojů do 30.6.2029 (dále také „zařízení“ nebo „předmět výpůjčky“) včetně instalace předmětů výpůjčky a jeho uvedení do provozu, provedení potřebných zkoušek a kalibrací k uvedení do provozu, instruktáže obsluhy v souladu s platnou legislativou v min. rozsahu 14 dnů (dle potřeby zadavatele), dále také provádění komplexního servisního zabezpečení včetně předepsaných bezpečnostně technických prohlídek (včetně včasného dodání protokolů) po celou dobu trvání výpůjčky. Zařízení musí být nové, nerepasované, nepoužité, nesmí být staršího data výroby než 12 měsíců před jejich dodáním.

- Součástí předmětu veřejné zakázky je také poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců a na předmětu výpůjčky bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku v souladu s platnou legislativou.

- Specifikace předmětu plnění, resp. nepodkročitelné technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

- Délka výpůjčky bude sjednána na dobu životnosti předmětů výpůjčky.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „nařízení MDR“) nebo s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU (dále také „nařízení IVDR“); případně se směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (dále jen „nařízení MDD“);

- se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) a případně i s jeho prováděcími vyhláškami v platném znění;

- se zákonem č. 387/2024 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

|  | Parametr | Status | Druh technického parametru | ANO/NE | Reálná hodnota (vyplní dodavatel) |  | Poznámka/komentář |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dialyzační přístroje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 24 ks nových, nerepasovaných dialyzačních přístrojů pro provádění hemodialýzy a hemodiafiltrace u chronických pacientů | požadováno | absolutní | ano - ne |  | ………. | ………………… |  |
| 2. | Bikarbonátová a acetátová hemodialýza i on-line hemodiafiltrace/hemofiltrace | požadováno | absolutní | ano - ne |  | ………. | ………………… |  |
| 3. | On-line pre i post diluční hemodiafiltraci/hemofiltrace bez nutnosti použití dalších přídavných jednorázových filtrů substitučního roztoku, komůrek, setů a vaků k dialyzačnímu setu | požadováno | absolutní | ano - ne |  | ………. | ………………… |  |
| 4. | Přístroj umožňuje použití dialyzačních setů pro HD pre a post diluční HDF a HF s on-line plněním při přípravě dialyzačních monitorů bez nutnosti použití vaků s NaCl | požadováno | absolutní | ano - ne |  | ………. | ………………… |  |
| 5. | Automatické vložení pumpových segmentů dialyzačního setu do krevní/substituční pumpy | požadováno | absolutní | ano - ne |  | ………. | ………………… |  |
| 6. | Automatické plnění a nastavení hladiny krve ve venózní komůrce krevního setu | požadováno | absolutní | ano - ne |  | ………. | ………………… |  |
| 7. | Přístroj umožňuje podání on-line bolusu během HD a HDF terapie bez nutnosti přepojování setů | požadováno | absolutní | ano - ne |  | ………. | ………………… |  |
| 8. | Použití suchého bikarbonátového koncentrátu | požadováno | absolutní | ano - ne |  | ………. | ………………… |  |
| 9. | Průtok dialyzačního roztoku v rozmezí minimálně 300-800 ml/min. u terapií HD a v rozmezí minimálně 500-800 ml/min. u terapií pre a post diluční HDF | požadováno | absolutní | ano - ne |  | ………. | ………………… |  |
| 10. | Měření recirkulace a stanovení průtoku krve cévním přístupem. Měření integrované do dialyzačního přístroje (integrovaná funkce dialyzačního přístroje) nebo měření zabezpečeno zvlášť externím přístrojem (musí být součástí dodávky). Měření musí být umožněno minimálně u 5 přístrojů zároveň. Poznámka: Běžná praxe na oddělení hemodialýzy je jednou za 3 kal. měsíce měření u cca 50 pacientů v během jednoho týdne. | požadováno | absolutní | ano – ne (pokud ano, uveďte, jakým způsobem je řešeno) |  | ………. | ………………… |  |
| 11. | On-line bolus substituce minimálně v rozsahu 50-240 ml | požadováno | absolutní | ano – ne |  | ………. | ………………… |  |
| 12. | Přístroj umožňuje jednojehlovou hemodialýzu (alespoň klapková, jednopumpová) | požadováno | absolutní | ano - ne |  | ………. | ………………… |  |
| 13. | Stanovení Kt/V | požadováno | absolutní | ano - ne |  | ………. | ………………… |  |
| 14. | Připojení přístroje k centrálnímu rozvodu dvou koncentrací kyselého dialyzačního roztoku | požadováno | absolutní | ano - ne |  | ………. | ………………… |  |
| 15. | Kontinuální i bolusové podávání heparinu | požadováno | absolutní | ano - ne |  | ………. | ………………… |  |
| 16. | Přístroj umožňuje použití pacientské karty, kde jsou uloženy parametry HD/HDF, které si dialyzační přístroj načte a nastaví terapii | požadováno | absolutní | ano - ne |  | ………. | ………………… |  |
| 17. | Profilování UF a Na v čase | požadováno | absolutní | ano - ne |  | ………. | ………………… |  |
| 18. | Pyrogenní filtrace | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. |  | ………………… |
| 19. | Automatické měření krevního tlaku s nastavitelným časováním | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. |  | ………………… |
| 20. | Otočná, dotyková, barevná obrazovka, s ovládáním v ČJ | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. |  | ………………… |
| 21. | Bržděná všechna kolečka – centrálně či jednotlivě | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. |  | ………………… |
| 22. | Záložní zdroj energie s výdrží minimálně 15 minut plného provozu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. |  | ………………… |
| Ostatní podmínky |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Odhadovaná živostnost dialyzačních přístrojů podložená relevantními údaji | požadováno | absolutní | ano - ne | Počet roků:…. |  | ………………… |
| II. | Požadavek na splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením seznamu minimálně 3 významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před datem zahájení zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; „významnou dodávkou“ se pro účely prokázání splnění technické kvalifikace dodavatelů bude rozumět -jednorázová dodávka min. 5 dialyzačních přístrojů nebo jejich výpůjčka/nájem minimálně po dobu 1 roku a současně i dílčí dodávky zdravotnického spotřebního a ostatního materiálu a bikarbonátových kapslí k daným přístrojům (u nájmu/výpůjček v minimální délce trvání 1 rok) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. |  | ………………… |
| III. | Dodací lhůta předmětů výpůjčky do xxx týdnů | požadováno | absolutní | ano - ne | ……týdnů |  | ………… |
| SERVIS A SERVISNÍ PODMÍNKY V PRŮBĚHU ZÁRUKY |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | reakční doba pro všechny závady: 24 hodin od nahlášení | požadováno | absolutní | ano - ne | …….. |  | ………………… |
| V. | nástup na opravu do 3 pracovních dnů od nahlášení | požadováno | absolutní | ano - ne | …….. |  | ………………… |
| VI. | max. lhůta na odstranění závady od nástupu na opravu bez potřeby dodání náhradních dílů– 1 pracovní den od nástupu na opravu; | požadováno | absolutní | ano - ne | …….. |  | ………………… |
| VII. | max. lhůta na odstranění závady od nástupu na opravu při potřebě dodání náhradních dílů pro zprovoznění ZP – 5 pracovních dnů od nástupu na opravu; | požadováno | absolutní | ano - ne | …….. |  | ………………… |

- OSTATNÍ POŽADAVKY NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- Zaškolení:

- kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 14 dnů – po celou tuto dobu přítomnost aplikačního specialisty;

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:

- produktové materiály (produkt data), které budou zadavateli sloužit ke kontrole splnění technických parametrů nabízeného plnění, uváděných dodavatelem v nabídce;

- návody k obsluze/uživatelskou příručku/návody k použití v českém jazyce dle platné legislativy

- prohlášení o shodě k nabízenému plnění v českém jazyce,

- osvědčení prokazující způsobilost dodavatele event. způsobilost jiné osoby provádět distribuci a komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na nabízeném plnění dle platné legislativy (např. autorizace od výrobce);

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

- registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

- prohlášení výrobce o kybernetické bezpečnosti MDS2, pokud jej výrobce k plnění vydal

# Ostatní komentáře a poznámky k technické specifikaci a ostatním informacím:

# ………………………………………………………………………………………………………………………….