Příloha č. 5

Technické a bezpečnostní požadavky pro provoz zařízení v síti zadavatele

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Dílčí dodávky zdravotnického spotřebního a ostatního materiálu, bikarbonátových kapslí a dialyzačních roztoků vázané na výpůjčku dialyzačních přístrojů |

Z důvodu určení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. jako poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností musí každé řešení, informační systém a zařízení, včetně zařízení zdravotnické techniky, zohledňovat bezpečnostní požadavky vyplývající ze zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti, který nabyl účinnosti dne 1. listopadu 2025.

Pro poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností se dále uplatní Vyhláška č. 409/2025 Sb., o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností, účinná rovněž od 1. listopadu 2025.

Současně musí všechna řešení splňovat požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) týkající se ochrany osobních údajů, které je přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Níže je uveden seznam nepodkročitelných (absolutních) požadavků zadavatele pro plnění předmětu zakázky.

| Požadavek | Požadavek zadavatele | Vyplní dodavatel | Poznámka: |
| --- | --- | --- | --- |
| Síťová integrace | Zařízení musí umožňovat umístění do samostatné VLAN definované zadavatelem. | ANO - NE | ………………. |
|  | Musí podporovat standard IEEE 802.1Q (VLAN tagging). | ANO - NE | ………………. |
|  | Musí podporovat přidělení IP adresy prostřednictvím DHCP i statickou konfiguraci. | ANO - NE | ………………. |
|  | Musí podporovat připojení do LAN prostřednictvím rozhraní RJ-45 s minimální rychlostí 1 Gbps. | ANO - NE | ………………. |
|  | Zařízení musí být kompatibilní s nástroji pro řízení přístupu do sítě Aruba ClearPass, včetně možnosti profilování zařízení. | ANO - NE | ………………. |
| Ochrana před škodlivým kódem | Zařízení musí být kompatibilní s bezpečnostními nástroji zadavatele Trend Micro Apex One/XDR. | ANO - NE | ………………. |
|  | Pokud nelze instalovat koncový bezpečnostní software, musí zařízení umožňovat implementaci kompenzačních opatření na úrovni Check Point IPS. | ANO - NE | ………………. |
|  | Firmware zařízení musí být udržován v aktuální a výrobcem podporované verzi. | ANO - NE | ………………. |
| Správa aktualizací a zranitelností | Dodavatel musí poskytovat pravidelné informace o dostupných aktualizacích a bezpečnostních upozorněních (security advisories). | ANO - NE | ………………. |
|  | V případě nedostupnosti bezpečnostní aktualizace musí být zajištěna adekvátní kompenzační opatření (např. prostřednictvím IPS). | ANO - NE | ………………. |
| Řízení přístupů – administrátorské účty | Zařízení musí podporovat řízení přístupů na základě rolí (RBAC). | ANO - NE | ………………. |
|  | Každý administrátor musí mít přidělen unikátní uživatelský účet. | ANO - NE | ………………. |
|  | Veškeré administrátorské operace musí být auditovány (logovány). | ANO - NE | ………………. |
|  | Zařízení musí umožňovat integraci s centrálním systémem autentizace ClearPass TACACS+. | ANO - NE | ………………. |
| Řízení přístupů – uživatelské účty | Zařízení musí podporovat externí autentizaci (např. RADIUS nebo Active Directory). | ANO - NE | ………………. |
|  | Pokud externí autentizace není podporována, musí zařízení umožňovat vedení auditních logů, pravidelnou změnu hesel dle bezpečnostní politiky zadavatele. | ANO - NE | ………………. |
| Zabezpečená komunikace | Zařízení musí podporovat šifrovanou komunikaci prostřednictvím protokolu TLS verze 1.2 nebo vyšší. | ANO - NE | ………………. |
|  | Musí být zakázána podpora zastaralých a nebezpečných protokolů (např. TLS 1.0, SMBv1). | ANO - NE | ………………. |
|  | Zařízení musí podporovat moderní kryptografické algoritmy a šifrovací sady. | ANO - NE | ………………. |
|  | Musí umožňovat správu a import důvěryhodných certifikátů. | ANO - NE | ………………. |
|  | Zařízení musí být kompatibilní s bezpečnostními prvky zadavatele - SSL Inspection na firewallu Check Point. | ANO - NE | ………………. |
|  | Odchozí komunikace zařízení do internetu musí být řízena a omezena na definované cíle (whitelist). | ANO - NE | ………………. |
| Komunikační schéma | Vybraný dodavatel je povinen před uzavřením smlouvy předložit kompletní komunikační schéma zařízení, které bude obsahovat seznam používaných IP adres, portů a protokolů, popis komunikace (včetně telemetrie), požadavky na konfiguraci bezpečnostních pravidel pro firewall Check Point. | ANO - NE | ………………. |
| Vzdálený přístup | Vzdálený přístup k zařízení je povolen výhradně prostřednictvím infrastruktury zadavatele (VPN). | ANO - NE | ………………. |
|  | Musí být zajištěna vícefaktorová autentizace (MFA). | ANO - NE | ………………. |
|  | Každý přístup musí být realizován pod unikátním uživatelským účtem. | ANO - NE | ………………. |
|  | Veškeré přístupy musí být logovány a auditovatelné. | ANO - NE | ………………. |
|  | Není dovoleno využívat externí cloudové tunely výrobce nebo jiné neřízené způsoby vzdáleného přístupu. | ANO - NE | ………………. |
| Ostatní požadavky | Dodavatel musí dodat dokumentaci MDS2 (Manufacturer Disclosure Statement for Medical Device Security). | ANO - NE | ………………. |
|  | Dodavatel musí poskytnout seznam softwarových komponent (SBOM) a informace o známých zranitelnostech (CVE). | ANO - NE | ………………. |
|  | Zařízení musí umožňovat export dat prostřednictvím standardizovaných rozhraní (minimálně HL7 nebo FHIR, případně otevřené API). | ANO - NE | ………………. |
|  | Zařízení musí být plně funkční bez závislosti na externím cloudovém řešení výrobce. | ANO - NE | ………………. |
|  | Zařízení musí podporovat synchronizaci času pomocí protokolu NTP. | ANO - NE | ………………. |
|  | Zařízení musí umožňovat logování událostí a export logů (např. syslog). | ANO - NE | ………………. |
|  | Logy musí být integrovatelné do centrálního systému pro správu bezpečnostních událostí (SIEM Elastic). | ANO - NE | ………………. |
|  | Zařízení musí umožňovat napojení na centrální evidenci majetku (asset management). | ANO - NE | ………………. |

Ostatní poznámky: …………………………………………………………….